泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2024-0027

项目名称：泰州市急救中心救护车购置项目

采购人：泰州市急救中心

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

二〇二四年七月

目     录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 项目技术要求与有关说明

- 合同书（格式文本）

- 附件（响应文件格式）

# 一．泰州市急救中心救护车购置项目

# 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市急救中心救护车购置项目 的潜在供应商应在 江苏建泰工程项目管理有限公司（泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室） 获取采购文件，并于 2024年7月16日14：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2024-0027

项目名称：泰州市急救中心救护车购置项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：1200000元

最高限价：1200000元

采购需求：采购新生儿转运救护车（含新生儿重症转运设备）及监护型救护车各1台，具体要求详见磋商文件。

合同履行期限：自合同签订生效之日起60日历天。

本项目不接受联合体，部分产品接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》；

2.若投标产品为进口产品，投标时须提供货物合法性的证明文件（供应商为一级代理商的，应得到货物制造厂家的有效授权文件；供应商是次级代理商的，须提供上一级经销商的有效授权文件和制造厂家对上一级经销商的有效授权；进口产品医疗器械注册证上的代理人视为具有厂家授权）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年7月5日至2024年7月11日，每天上午　9:00 至　12:00 ，下午　14:00 至　18:00 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

方式：持授权委托书至现场报名

售价：伍佰元整，售后不退。

四、响应文件提交

提交时间：2024年7月16日14：00分至14：30分（北京时间）

提交地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

五、响应文件开启

开启时间：2024年7月16日14：30分（北京时间）

开启地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商响应文件制作份数要求：正本1份   副本2份

2.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法人代表或持法人代表委托书的授权代表于开标前当面提交。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市急救中心

地 址：江苏省泰州市医药高新区永定东路99号

联系人：王先生

联系方式：198 5239 0658

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地　址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

# 二．供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在采购代理机构处领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归本项目采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

1.在磋商截止时间前采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

2.如需对采购文件进行补充或修正，采购人将发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成：

1.响应函、报价一览表、投标报价清单、第 二 轮磋商报价表（格式见附件）；

2.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.资格证明文件：

（1）供应商营业执照（复印件加盖公章）；

（2）《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖公章）；

（3）进口产品合法性的证明文件（如有，复印件加盖公章）；

（4）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；

（5）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的投标单位，应提供其依法免税的证明材料）（复印件加盖公章）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（复印件加盖公章）；

（7）供应商3年内无重大违法记录声明；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）；

5.承诺书（格式见附件）；

6.商务及技术条款偏离表；

7.评标办法中加分项证明材料（如有）；

8.项目实施方案（如有）；

9.供应商认为需提交的其他证明材料（如有）。

备注：

1.资格（资质）证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格（资质）证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.采购文件如要求递交原件的，原件需单独密封与响应文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

（六）响应文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，装订成册。

6.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明采购项目名称及采购项目编号并加盖公章。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.磋商费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未持本人身份证原件准时参加磋商会议的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.磋商小组认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

19.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）磋商、评审：

磋商、评审工作由采购人负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

1.响应文件的审查

（1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商、评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3.评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.评分标准

（一）投标报价  30分

| 评分项 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分×100% | 30分 |

（二）综合实力  8分

| 评分项 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 认证证书 | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证证书，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。 注：以上提供相关证书复印件加盖公章。 | 3分 |
| 企业业绩 | 供应商2020年以来承接过类似救护车采购及改装成功案例（时间以合同签订时间为准）；每有一例得1分，本项最高得5分；提供合同复印件加盖公章，未提供证明材料的不得分。 | 5分 |

（三）技术参数响应  32分

| 评分项 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 设备功能与参数响应 | 根据其对磋商文件的设备功能、参数响应情况，结合供应商提供的相关厂家图册介绍（如果有），就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，完全响应磋商文件的得32分，加“▲”参数为主要功能参数、配置参数，有一项负偏离的扣4分；未加“▲”参数有一项负偏离的扣2分，扣完为止；加“▲”参数出现经磋商小组认定影响采购人实际使用的，此项不得分。技术参数项如有正偏离需提供所投产品的彩页、说明书、技术文件或检测报告等相关证明材料，经磋商小组认定有效后给分。 | 32分 |

（四）技术方案  30分

| 评分项 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 改装方案 | 供应商应提供改装方案，磋商小组将根据改装方案的完整性、详实程度、先进性、科学合理性、针对性及与采购人实际需求契合程度进行横向对比评审。 1.根据供应商提供的急救车设计草图、改装布线线路图综合评审。 2.根据供应商提供的急救车车辆舱内柜、架及平台等有关文字说明材料综合评审。 3.根据供应商提供的制造材料质量、外购件质量、制造工艺说明材料综合评审。 4.根据医疗舱使用材料、技术的先进性、科学合理性综合评审。 上述每项方案描述详细科学、贴合实际要求，完全满足项目需求的，每项得2.5分；方案思路完整、内容基本详实，基本满足项目需求的，每项得1.5分；内容不完善、操作性不强，但经过优化可实现项目需求的，每项得0.5分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分 | 10分 |
| 培训方案 | 供应商应负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，供应商应提供详细培训方案，方案应包含但不限于业务培训的人数、天数及培训计划，并应确保达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。 方案合理性强、可行性强、内容完整全面、符合采购人实际需求得10分； 方案基本合理、可行性一般、内容基本完整全面、基本符合采购人实际需求得7分； 方案合理性较差、可行性较差、内容不够完整、不完全符合采购人实际需求得3分。 未提供培训方案的不得分。 | 10分 |
| 售后服务评价 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案评审内容包括服务保障体系，服务责任、质量管控、产品退换、应急措施、售后服务人员等内容。 售后服务方案内容详尽、满足并优于采购人服务要求的，得10分； 售后服务方案内容一般、基本符合采购人服务要求的，得7分； 售后服务方案内容较差，得3分； 未提供售后服务方案的不得分。 | 10分 |

注：1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

2.本办法未尽事宜，经磋商小组集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

（九）政府采购政策功能落实：

1.中小型企业价格扣除

（1）本项目对小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本项目行业类别：工业。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

6.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

（十） 确定成交供应商：

1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

2.采购人将评审结果通知所有参加投标的未成交供应商。采购人和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.采购人以书面形式向成交方发出《成交通知书》。

（十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）不良行为：

1.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。

3.成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织招标。

（十四）成交服务费：

本次采购，按照发改价格[2011]534号文的60%计取，由成交供应商支付。

# 三．项目技术要求和有关说明

- 一、采购清单及要求：

1、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿转运救护车（含新生儿重症转运设备） | 1 | 辆 |
| 2 | 监护型救护车 | 1 | 辆 |

2、参数要求：

配置需求及技术参数---新生儿转运救护车（含新生儿重症转运单元）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
|  |  | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.2.1 | 外形尺寸 | 长≤5820mm、宽≤2000mm、2650mm≥高≥2500mm |
| 2.2.2 | 医疗舱尺度 | 长≥3200mm、宽≥1750mm、高≥1860mm |
| 2.2.3 | 轴距 | ≥3750mm |
| 2.2.4 | 整备质量 | ≤2750Kg |
| 2.2.5 | 总质量 | ≤3700Kg |
| 2.3.1 | 排量 | ≥2198ml |
| ▲2.3.2 | 燃油 | 柴油 |
| 2.3.3 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国六。 |
| 2.4 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.5 | 变速箱 | 6档手动 |
| 2.6 | 空调系统 | 冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |
| 2.7.1 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.7.2 | 轮毂 | 轮毂应为原厂铝合金轮毂。 |
| 2.7.3 | 踏板 | 医疗舱中门处应具备伸缩上车踏步机构，可供医疗人员便捷上下车。 |
| 2.7.4 | 侧拉门 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.7.5 | 车窗 | 医疗舱左侧要求为玻璃窗 |
| 2.7.6 | 后视镜 | 后视镜应为电动可调后视镜。 |
| 2.7.7 | 倒车雷达 | 应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |
| 2.7.8 | 倒车影像 | 具备倒车影像。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰 |  |
| 3.1.1 |  | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.1.2 |  | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺。 |
| 3.1.3 |  | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 医疗舱结构 |  |
| 3.2.1 | 地板 | 应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 采用ABS复合材料模具一次成型工艺，隔板安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.2.3 | 药品柜 | 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，需采用高分子板材制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 柜式床 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可坐二人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |
| 3.2.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.2.8 | 氧气瓶柜 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.2.9 | 集成内顶 | 集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能于一体，采用先进成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作，用材质地优良，做工精良、耐用。 |
| 3.2.10 | 安全扶手 | 医疗舱顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.3 | 电控系统 |  |
| 3.3.1 | 控制电路 | 应采用集成电路控制系统，高清晰液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.3.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.3.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 |
| 3.3.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.3.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.3.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.3.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.3.8 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.4 | 车载担架系统 | 因安装电动担架系统需要，铲式担架须放置于中门前部操作柜内。 |
| 3.5 | 警示系统 |  |
| 3.5.1 |  | 车顶前长排爆闪（蓝色）警灯，车辆左右侧装有蓝/白色 方形 LED 爆闪警示灯。 |
| 3.5.2 |  | 分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 3.6 | 供氧系统 |  |
| 3.6.1 | 氧气瓶 | 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |
| 3.6.2 | 氧气管道 | 隐藏式不锈钢管道，需安装、检测便捷，预留呼吸机用接口。 |
| 3.6.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶1个，快插接口2个。 |
| 3.8 | 杀菌系统 | 应采用内嵌式紫外线消毒灯，冷阴极灯管，辅助杀菌并可定时控制。 |
| 3.9 | 照明系统 |  |
| 3.9.1 | 工作灯 | 采用加长超薄LED光带照明，左右两侧各一组，光线应柔和均匀，满足急救医疗工作需要。 |
| 3.9.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.10 | 车载调度终端 | 安装可与急救中心对接的车载调度终端1套。 |
| 3.11 | 车载监控 | 安装车载高清监控视频1套。 |
| 3.12 | 其他 | 安装输液泵及注射泵各一只。 |

随车医疗设备要求：（1）为确保货物渠道来源，若投标产品为进口产品，投标时须提供货物合法性的证明文件（供应商为一级代理商的，应得到货物制造厂家的有效授权文件；供应商是次级代理商的，须提供上一级经销商的有效授权文件和制造厂家对上一级经销商的有效授权；进口产品医疗器械注册证上的代理人视为具有厂家授权）。

（2）以下标注进口产品的不限制潜在国产的同类产品参与投标，国产同类产品逐条响应技术参数时，须对打▲关键参数提供有效证明文件（标注页码），未体现的技术指标、参数视为未响应该条参数。

（3）技术要求

- 序号1：电动上车担架      数量：2套

- 1.动力系统要求：具备电动、液压双动力系统，能通过按钮，根据不同需要来调整高度。

- 2.供电要求：电压供电为 24V DC，具有两个均独立供电电池。

- 3.充电要求：轨道必须连接到车辆的电力网络上，担架进入救护车后，当轨道关闭时对电动担架电池进行充电，担架电池充满后系统能智能断电。

- 4.液压安全要求：液压系统崩溃后，有紧急处置拉手或装置，担架将会下降，直到达到下限，并将留在这个位置。

- 5.碰撞安全要求：轨道通过UNE-EN 1789-2007的测试，并符合其标准。

- 6.材质及重量要求：担架主要材质为铝合金；最大承重要求最大负荷≥300kg；自重≤70kg。

- 7.电磁兼容性要求：TG-1000电动担架符合YY0505-2012标准电磁兼容有关要求。

- 8.防水要求：不低于IP40。

- 9.担架车轮要求：4个直径160mm的可定向旋转橡胶车轮，2个可锁定2个带刹车功能。

- 10.推车性能：1、全金属交叉型框架结构。2、可伸缩头架。3、配有紧急信号灯及反光条。4、10G防震级别的固定装置。

- 11.担架平台配置：2个手柄，2个纵向折叠扶手，脚部安置区，0°- 80°可折叠头部区，带有气泵缓冲装置仰卧位置，带有气泵缓冲装置，可缓解腹壁承重力，肩部和腹部的三点安全带，以及腿部的两点安全带，可供心脏按摩的操作平台。

- 12.适应性要求：装载高度：最高位>1000mm，装载高度：车底高度+25cm（R1001/R1002的导轨高度）总长度≥1900mm宽度≥500mm可适用于大体型患者转运，总长度可以缩短至≤1650mm,伸缩靠背支架可缩短 ，以适应狭小空间。配有载重6kg的输液杆，可折叠。

- 13.系统提示要求：显示电量等级的屏幕可显示任何可能的系统错误，以提示操作的安全性。

- 14.车内调节要求：轨道两边最大侧滑距离为320毫米。当底盘被固定在轨道的中心，其向任一侧滑行的距离都为160毫米。

- 15.减震功能要求：使用气弹簧。

- 序号2：新生儿转运呼吸机（进口产品）  数量：1套

- 1.通气功能适用范围：新生儿、儿童、成人 （有创、无创通气兼容）支持单回路管路及双回路管路通气

- 2.ADS急救快速操作模式为用户提供了一个简单的设置助手功能，可以快速启动和运行

- 3.内置压缩机，提供气源可用于转运，同时也适用于ICU，急诊，ICU等医院所有科室

- ▲4.配备两块支持热插拔可充电电池，保证设备在长途/短途转运中设备不会断电，在充满电池的情况下可以使用大于7小时

- 注册证品名为急救转运呼吸机 符合YY 0600.3-2007的要求

- ▲触摸屏大于或等于8.5英寸

- 5.通气模式

- 新生儿：Volume - AC, Volume - SIMV, PRVC - AC, Pressure - AC, Pressure - SIMV, NIV, nCPAP/HFNC - ( Volume backup, Pressure backup ), Standby mode；

- 儿童/成人：Volume - AC, Volume - SIMV, PRVC - AC, Pressure - AC,

- Pressure - SIMV, NIV, HFNC, CPAP - ( Volume backup, Pressure backup ), Standby mode；

- 6.通气参数

- 6.1窒息报警：5~60秒

- 6.2 I:E吸呼比：3:1~:99

- 6.3氧浓度：21~100%

- 6.4压力支持：1~60cmH2O

- 6.5 呼吸频率：儿童/成人：5~100bpm 新生儿：5~150bpm

- 6.6 SIMV频率： 1~50bpm

- 6.7呼气时间：0~100秒

- 6.8吸气时间： 0.1~3.0秒

- ▲6.9流量触发范围：0.5~30lpm

- 6.10压力触发范围：-0.2~-10cmH2O

- 6.11 Purge流量：40~60ml/分钟

- 6.12基础流速：儿童/成人：6lpm 新生儿：2.5lpm

- 6.13流速：0~180lpm

- 6.14 PEEP/CPAP：儿童/成人：0~35cmH2O 新生儿：0~25cmH2O

- 6.15 EPAP：儿童/成人：0-35cmH2O 新生儿：0~25cmH2O

- 6.16 IPAP：3~40cmH2O

- 6.17 PIP：儿童/成人：0~99cmH2O 新生儿：0~60cmH2O

- ▲6.18潮气量：儿童/成人：75-2500ml 新生儿：2-100ml

- 6.19 压力释放阀：儿童/成人：100cmH2O 新生儿：60cmH2O

- 7.产品尺寸

- 7.1尺寸：≦32.5×30.2×19.3cm

- 7.2重量：小于7.5kg（不包含电源适配器）

- 序号3：新生儿转运暖箱（进口产品）    数量：1套

- 1.双层暖箱罩，提供全方位接触，且360º透明可视。

- 2.声光报警，报警包括:低电量、电源故障、高温和系统故障、空气流通、传感器故障、设定点报警、血氧饱和度、脉搏报警等。

- 3.微电脑热量控制,具有箱温和肤温控制功能。

- 4.婴儿室有双手入口以进行操作。

- 5.具备内置式双氧气瓶，单瓶≥3升或转运箱内部可放置两个3升氧气瓶。

- 6.具有湿度监测调节功能。

- ▲7.主机内置一块电池, 该电池可支持正常工作时间≥4小时

- 8.电池再次充满时间≤8小时

- 9.支持救护车直流电源

- ▲10.箱温控制，设置范围：17.0-38℃ ，精度≤0.1℃，显示精度≤0.1℃。（此数值可在主机一体化控制面板上调节显示）

- ▲11.肤温监测，监测范围：10-45℃，显示分辨率为0.1℃，显示精度±1℃。（该数值范围可在一体化控制面板上显示出来）

- 12.暖箱达到设定箱温温度时间≤15分钟。自带升温功能。

- 13.床垫可拉出，并设有2根安全绑带，用于固定婴儿。

- 14.设备一体化面板显示内容：包括婴儿温度、暖箱温度、氧浓度，血氧饱和数值、脉搏、设定温度、电池状态、电池充电状态、电池低电量、交流电源工作、电池直流工作、外部直流电源工作指示器等。

- 15.主机内含有嵌入一体式脉氧监护仪模块。

- 16.机内含可监测暖箱罩内氧浓度功能，且监测氧浓度数值在暖箱一体化面板上可直接显示，该暖箱上有氧浓度传感器转换数据线及接口。

- 17.要求电池为铅酸电池，适合于航空转运。

- 序号4：新生儿湿化器（进口产品）    数量：1套

- 1.≥1寸液晶屏直观显示数字温度（精确到小数点后一位）

- 2.模式选择：有创、无创两种自动温控模式

- 3.温度控制范围：有创模式，水罐出气口：35.5~40℃和气道端：35~40℃；无创模式，水罐出气口：30~40℃和气道端：25~35℃

- 4.湿度性能：有创模式≥30mg/l，无创模式≥10mg/l

- 5.湿度可控流量范围：有创模式≤60LPM，无创模式≤120LPM

- 6.湿化器预热时间≤30分钟

- 7.湿化器水罐出口端、病人端分别各自有一个温度探头，出口端有一个流量探头，共3个探头

- 8.水罐出口端有流量探头监测，呼吸机无流量时自动降低加热功率

- 9.高湿度报警：显示温度≥40℃或气道端≥40℃。

- 10.低湿度报警：≤30℃，每10分钟报警一次，≤35℃，每60分钟报警一次

- 11.具备湿度补偿功能（可自动补偿和人工调节）

- 12.具备管路流量可监测功能

- 13.具备可实时检测到水罐出口端和患者端温度

- 14.报警功能指示（声光报警）：水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警

- 15.与各品牌呼吸机兼容情况，与成人/新生儿的有创和无创型号呼吸机均可兼容

- 序号5：T组合婴儿复苏器（进口产品）   数量：1套

- 1.压力计范围：-20 ~80cm H2O

- 2.最大压力输出范围：在8LPM气体输入流量时，5~70cm H2O(典型)

- 3.具有吸气峰压（PIP）限压阀

- 4.吸气峰压（PIP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时5~70cm H2O(典型)

- 5.呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，>1cm<10cm H2O(典型)

- 6.气体输入流量的范围： 5LPM（最小）~15LPM（最大）

- 7.氧气输入及输出浓度的范围：25% ~ 100%

- 8.适用婴儿体重范围：10公斤以内

- 9.复苏器的驱动方式：简易手动控制，气体驱动

- 10.最大压力释放：在8升/分钟时为5-70厘米水柱，出厂预设值为40厘米水柱

- 序号6：空氧混合仪（进口产品）   数量：1套

- 1.采用机械膜片平衡原理，氧浓度和流量能够分开调节；

- 2.低流量空氧混合器，用于恒温箱、头罩供氧及鼻导管能够调节氧浓度供氧；

- 3.主机表面经过抗氧化处理防止生锈；

- 4.氧浓度调节范围>20%~<100%；

- 5.输出氧浓度精度：≤5% ；

- 6.输出流量稳定性：≤±1%；

- 7.主流量调节范围：0~15LPM；

- 8.输入气源压力范围：<2 Kg/cm2

- 9.输出端口类型采用DISS 双输出口；

- 10.具有供气差压报警，供气气源压力差：<2 Kg/cm2±10%；

- 11.能够固定在设备带、暖箱、吊塔或输液支架上；

- 12.空氧混合主机重量≤2公斤

- 13.具有双流量输出系统，高流量：0-15LPM，增量±1LPM输出;低流量：0.0-1.0LPM,，增量±0.1LPM输出

- 序号7：新生儿专用监护仪     数量：1套

- 1.基本要求：通过sfda、ce、fda认证，具有新生儿专用监护仪注册证明文件

- 2.标准配置：3导/5导心电/心率、Masimo/ Nellcor血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温

- 3.选配： ETCO2、呼吸暂停自救、氧浓度监测

- 4.监护仪硬件结构：

- a)便携式一体化监护仪，固定式提手

- b)8.4英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入

- c)外部接口包括RJ45网口、USB接口、VGA接口、护士呼叫接口、地线接口

- d)无风扇设计，采用铝镁合金材质的后壳保证散热效果

- e)双报警灯设计，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型

- f)标配masimo/ Nellcor原装血氧接口，保证信号不失真

- g)标配双血氧接口

- 5.监测参数：

- a)标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温

- b)心电：采用新生儿专用心电技术，配置夹式心电导联线、新生儿专用电极片

- c)血氧：标配masimo/ Nellcor血氧

- d)无创血压：只配置新生儿模式，无成人测量模式，防止误操作

- e)可配置呼吸暂停自救、氧浓度监测功能

- 6.具体参数

- 1）心电：

- a)测量范围：新生儿15～350bpm

- b)精度：±1%或±1bpm，取大者

- c)分辨率：1bpm

- d)频率特性：诊断模式：0.05～130Hz,监护模式：0.5～40Hz,手术模式：1～20Hz

- e)具有13种心律失常分析功能

- f)灵敏度（增益）：2.5mm/mV（X0.25）、5mm/mV（X0.5）、10mm/mV（X1）、20mm/mV（X2）、40mm/mV（X4）、自动

- g)扫描速度：6.25、12.5、25、50mm/s

- h)抗高频电刀、防除颤、起搏分析

- i)具有ECG波形级联显示功能

- 2）呼吸

- j)测量范围：0-150rpm

- k)精度：±1rpm

- l)分辨率：1rpm

- m)来源：Ⅰ（RA-LA）、Ⅱ（RA-LL）导联

- n)窒息报警：10s～20s

- o)扫描速度：6.25、12.5、25mm/s

- p)灵敏度（增益）：X0.25, X0.5, X1, X2, X4

- q)CVA识别功能

- 3）Masimo血氧：

- r)测量范围：1～100%

- s)精度：在70%～100%范围成人/小儿为±2%（非运动状态）、±3（运动状态），新生儿为±3%（运动、非运动状态），0-69%不预定义

- t)分辨率：1%

- u)平均时间：2-4s，4-6s，8s，10s，12s，14s，16s

- 脉率：

- v)测量范围： 25～240bpm

- w)精度：±3bpm（非运动状态），±5bpm（运动状态）

- x)分辨率：1bpm

- 4）无创血压：

- y)测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压

- z)测量模式：手动、自动、连续

- aa)自动测量时间：1-480min可调

- ab)测量范围：10-135mmHg

- ac)精度：±5mmHg，静态测量精度±3mmHg

- ad)分辨率1mmHg

- ae)过压保护：150mmhg

- 5）体温：

- af)测量通道：T1、T2、TD（温差）

- ag)测量范围：0～50℃

- ah)精度：±0.1℃

- ai)分辨率：0.1℃

- aj)单位：℃、℉

- 6）Nellcor血氧：

- ak)测量范围：0～100%

- al)精度：在70%～100%范围，成人/小儿为±2%（非运动状态），新生儿为±3%（非运动状态），0-69%不预定义

- am)分辨率：1bpm

- an)OxiMax智能报警技术

- 脉率：

- ao)测量范围：20～300bpm

- ap)精度：20-250bpm范围内±3bpm，251-300bpm范围内不预定义

- aq)分辨率：1bpm

- 7）呼末二氧化碳（选配）

- ar)测量范围：0-190mmHg

- as)精度:±（0.3kPa+读数的4%）

- at)测量方式：主流式或旁流式。

- au)测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳（EtCO2）和吸入二氧化碳（InsCO2）

- av)旁流采样率：≤50ml/min（微流）

- aw)适用于成人到新生儿全年龄段病人，不需脱水瓶

- 7.系统功能：

- a)支持拼音、五笔、手写中文等输入方式

- b)屏幕具有节能模式，可根据时间自动调节屏幕亮度。

- c)通过USB接口外接激光打印机，可打印病人信息、参数波形、趋势表、NIBP列表、报警列表、新生儿窒息唤醒列表

- d)具有智能报警技术，自动识别报警级别，有效减少误报警

- e)具有数据掉电保存功能，可保存窒息唤醒事件。

- f)支持VGA外接显示器

- g)支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统。

- h)支持按键背光灯，方便夜间操作。

- i)具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面。

- j)支持不少于160小时趋势数据、200 次参数报警事件、2000组NIBP测量数据、48 小时波形全息回顾；

- k)支持不少于2000组窒息唤醒数据回顾；

- l)具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式；

- m)支持按键背光灯，方便夜间操作；

- 序号8：分娩与母子急救模拟人    数量：1套

- 1.母体功能：

- 1.1机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关

- 1.2 控制分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档

- 1.3 胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调

- 1.4 可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等

- 1.5 配有高度仿真宫颈

- 1.6 配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习

- 1.7 配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练

- 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5

- 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4

- 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3

- 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0

- 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2

- 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5

- 1.8可测量胎头的下降和宫口开大情况

- 1.9可模拟多种胎盘位置

- 1.10母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和输送营养

- 1.11气管插管训练

- 1.12人工手位胸外按压显示及报警：

- 1）按压深度正确（5-6CM）由条码绿色灯显示；按压深度大于6CM过深时条码红色灯显示，并语音报警“过大”；按压深度不够小于5CM时条码黄色灯显示，并语音报警“不足”，及回弹不足语音报警

- 1.13人工呼吸（吹气）显示报警：

- 1）吹气潮气量500-1000ml会有指示灯显示，并语音报警

- 2）吹气量大于等于500ml时绿色条码灯显示；吹气量小于500ml时条码黄色灯显示，并语音报警不足；吹气量大于1000ml时条码红色灯显示，并语音报警过大，当吹气量过快或超大，造成气体进入胃部红色指示灯显示并语音报警

- 1.14操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟

- 1.15手动模拟颈动脉搏动

- 1.16手臂模拟血压测量

- 2.新生儿功能：

- 2.1静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生

- 2.2护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎

- 2.3可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃

- 2.4可进行新生儿心肺复苏训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式

- 2.5可进行婴儿脐带护理

- 2.6可进行人工呼吸

- 2.7可进行心外按压

- 3.系统组成：

- 3.1分娩与成人急救用母体

- 3.2急救与护理用新生儿

- 3.3分娩用胎儿

- 3.4分娩过程及胎儿心音控制器

- 3.5成人CPR电子显示器

- 3.6模拟宫颈口

- 3.7产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段）

- 3.8产后48小时子宫

- 3.9模拟胎盘/脐带

- 3.10利奥波德练习提升“软垫”

配置需求及技术参数---监护型救护车

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
|  |  | 投标车型底盘采用多功能乘用车进行改装。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.2.1 | 外形尺寸 | 5400mm≥长≥5300mm、2100mm≥宽≥1900mm、2500mm≥高≥2400mm |
| 2.2.2 | 医疗舱尺度 | 长≥2700mm、宽≥1600mm、高≥1700mm |
| 2.2.3 | 轴距 | ≥3300mm |
| 2.2.4 | 整备质量 | ≤2500Kg |
| 2.2.5 | 总质量 | ≤3400Kg |
| 2.3.1 | 排量 | ≥1997ml |
| ▲2.3.2 | 燃油 | 汽油 |
| 2.3.3 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国六B。 |
| 2.3.4 | 发动机功率 | ≥160kw |
| 2.4 | 变速箱 | 5挡手动变速箱 |
| 2.5 | 制动系统 | 盘式/盘式，并带ABS |
| 2.6 | 空调系统 | 冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |
| 2.7.1 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.7.2 | 轮毂 | 轮毂应为原厂铝合金轮毂。 |
| 2.7.3 | 后视镜 | 后视镜应为电动可调后视镜。 |
| 2.7.4 | 倒车系统 | 应配备三点式以上的尾部倒车雷达及倒车影像。 |
| 2.8 | 踏板 | 为方便人员上下车，中门须安装电动踏板。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰 |  |
| 3.1.1 |  | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.1.2 |  | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺。 |
| 3.1.3 |  | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 医疗舱结构 |  |
| 3.2.1 | 地板 | 应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 采用ABS复合材料模具一次成型工艺，隔板安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.2.3 | 药品柜 | 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，需采用高分子板材制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 柜式床 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可坐2-3人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |
| 3.2.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方。医生椅座垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.2.7 | 氧气瓶柜 | 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.2.8 | 集成内顶 | 集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能于一体，采用先进成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作，用材质地优良，做工精良、耐用。 |
| 3.2.9 | 安全扶手 | 医疗舱顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.3 | 电控系统 |  |
| 3.3.1 | 控制电路 | 应采用集成电路控制系统，高清晰液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.3.2 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.3.3 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 |
| 3.3.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.3.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.3.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.3.7 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.3.8 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.4 | 车载担架系统 | 铝合金自动上车担架1套: 无需任何控制把手即可自动上下车，避免因操作不当引发事故的可能性； PVC防水海绵床垫，靠背最大角度可调75度； 加粗的椭圆形腿管，轮子尺寸≥150mm宽面橡胶轮； 担架尺寸为≤200x55x90cm，自重≤40kg，承重≥250kg； 具备担架导轨平台，下方设计有铲式担架存放空间。 另配备铝合金铲式担架1副。 |
| 3.5 | 警示系统 |  |
| 3.5.1 |  | 车顶为爆闪（蓝色）警灯，车辆左右侧装有蓝/白色方形 LED 爆闪警示灯。 |
| 3.5.2 |  | 分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 3.6 | 供氧系统 |  |
| 3.6.1 | 氧气瓶 | 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带2套高压减压阀及不锈钢固定装置。 |
| 3.6.2 | 氧气管道 | 隐藏式不锈钢管道，需安装、检测便捷，预留呼吸机用接口。 |
| 3.6.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶1个，快插接口2个。 |
| 3.8 | 杀菌系统 | 应采用内嵌式紫外线消毒灯，冷阴极灯管，辅助杀菌并可定时控制。 |
| 3.9 | 照明系统 |  |
| 3.9.1 | 工作灯 | 采用加长超薄LED光带照明，左右两侧各一组，光线应柔和均匀，满足急救医疗工作需要，灯带亮度可触摸调节。 |
| 3.9.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.10 | 车载调度系统 | 安装可与急救中心对接的车载调度终端1套。 |
| 3.11 | 车载监控 | 安装车载高清监控视频1套。 |
| 3.12 | 吸引系统 | 安装电动吸引器一台。 |
| 3.13 | 急视频采集终端（数量：4套） | 【8口双系统智能采集站】 双系统设计，不死机，稳定性高，支持挂壁、移动、桌面式安装 13.3寸超大触摸显示屏，显示分辨率1920*1080，操作便捷 支持刷脸解锁设备仓功能，设备存取更安全 支持指纹和刷卡解锁设备 材质：主体黑色； 尺寸：长*宽*厚＝590*586*85.2； 接入数量：支持8台执法终端同时接入； 显示屏：13.3寸液晶显示屏，分辨率1920*1080； 内存：2G内存； 系统：嵌入式、安卓双系统设计； 存储硬盘：4硬位,单盘最大支持 8T； 功率：320W USB接口：1个USB 3.0 ，1个USB2.0 数据线：4P USB数据线16根（Type-C 型USB） 网络线：RJ45后置，千兆用于本地网络通讯和调试。 电源线：1.8M 标准电源线 工作电源：智能温控电源、额定电压AC100V—240V~50/60HZ（宽电压） 喇叭：1个 按键：电源键 指示灯：每个仓位正面指示灯：红、蓝 为保障数据传输安全，可对移动存储介质（移动硬盘、移动光驱、U盘等）中的文件数据拷入/拷出进行监控和审计，并生成日志。 配套2T专用硬盘。 |

二、其他要求

1、实施要求：成交供应商在提供所投设备的同时必须提供安装、集成服务。成交供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。成交供应商需针对本项目成立专门的服务团队，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。成交供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试、验收、税费、运费等）。

2、验收要求：竞争性磋商文件、投标响应文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，检测费用由成交供应商承担。验收时成交供应商的代表必须在场，需提供相应批次产品合格证书、质检报告等资料供采购人查验，资料不全、验收不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退换货外，还应承担采购人的一切损失。成交供应商应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

3、售后服务要求：成交供应商须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。成交供应商须做出无推诿承诺，即成交供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题导致系统发生故障时，在得到采购人通知后，须立即派工程师到现场，全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。

三、商务部分：

1、服务期限：自合同签订生效之日起60日历天。

2、质量标准：合格；质保期：底盘车辆质保3年或6万公里，医疗舱及设备不少于一年质保。

3、最高限价：本项目最高限价为 1200000 元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

投标报价是根据磋商文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成磋商文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不限于以下内容：车辆、设备采购、材料费、运输费、安装调试、检验检测、培训、利润、税金等所有费用、风险、责任等各项应有费用，若有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，成交后不作任何调整，采购人不再支付其它任何费用。

4、付款方式：合同签订后支付合同价的30%，项目全部验收合格后付清余款（此项目所涉及款项皆不计取利息）。

5、合同形式：固定总价合同。

6、签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

# 四．合同书（格式文本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称： 泰州市急救中心救护车购置项目

合同编号：

甲    方：       泰州市急救中心

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 泰州市急救中心

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：泰州市急救中心救护车购置项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      þ否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- þ是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：        ，其中涉及预付款的：

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 五. 附件（响应文件格式）

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

联系人及联系电话：

年   月    日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州市急救中心：

我方收到贵方编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件蹉商有效期自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

报价一览表

| 项目名称 |  | 泰州市急救中心救护车购置项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） | 服务期 |
| 1 | 泰州市急救中心救护车购置项目 | 小写： 大写： |  |
| 质保期： 质量标准： |  |  |  |

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标报价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 合计（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿转运救护车（含新生儿重症转运设备） | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.1 | 电动上车担架 | 2 | 套 |  |  |  |
| 1.2 | 新生儿转运呼吸机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.3 | 新生儿转运暖箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 新生儿湿化器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.5 | T组合婴儿复苏器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.6 | 空氧混合仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.7 | 新生儿专用监护仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.8 | 分娩与母子急救模拟人 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 监护型救护车 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

第    轮磋商报价表

| 项目名称 |  | 泰州市急救中心救护车购置项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） | 服务期 |
| 1 | 泰州市急救中心救护车购置项目 | 小写： 大写： |  |
| 质保期： 质量标准： |  |  |  |
| 备注：其中各分项报价按照初次响应文件的投标总价与最终承诺报价同比例下浮。 |  |  |  |

注：本页请打印或复印不少于3张，投标时随身携带。

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2、扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

江苏建泰工程项目管理有限公司：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：           ）的报价，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- （三）供应商营业执照（复印件加盖公章）

（四）《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖公章）；

- 进口产品合法性的证明文件（如有，复印件加盖公章）；

（六）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；

（七）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的投标单位，应提供其依法免税的证明材料）（复印件加盖公章）；

- （八）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（复印件加盖公章）；

- （九）供应商3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

（十）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

- （十一）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于   工业  （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 2、            （标的名称），属于  工业  （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

- ……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （十二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司（单位）近三年在招投标活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；主要管理人员没有职业犯罪记录；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.对磋商文件中所提及的相关质量要求、服务要求、技术要求等条款，本公司（单位）承诺将严格按照条款要求执行。

5.其他承诺（投标人可自行增加）：……

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（十三）商务及技术条款偏离表

商务及技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的 商务、技术条款 | 是否响应磋商文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须对磋商文件的商务、技术条款逐条填写。

供应商名称：                   （加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

（十四）评标办法中加分项证明材料（如有）

（十五）项目实施方案（如有）；

（十六）供应商认为需提交的其他证明材料（如有）