竞争性磋商文件

项目名称：泰州市疾控中心理化设备购置

项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2024-0008

采 购 人：泰州市疾病预防控制中心

采购代理：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

2024年9月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章 响应文件的组成和格式

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市疾控中心理化设备购置的潜在供应商应在江苏华仑工程项目管理咨询有限公司获取采购文件，并于2024年9月18日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2024-0008

项目名称：泰州市疾控中心理化设备购置

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币86万元

最高限价：人民币86万元，每个分包的最高限价为如下：投标报价超过限价的按废标处理。

|  | 设备名称 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 总有机碳检测仪 | 48 |  |
| 分包2 | 微波消解仪 | 38 |  |

采购需求：详见第四章采购需求

履约期（交货期）交货期：合同签订后30天内。

本项目不接受联合体。

本项目共有2个分包，本次招标为分包1、分包2，同一供应商可以同时参加2个分包投标，可兼中2分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的特定资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。制造商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求

拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“江苏省政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图复印件加盖公章）。

三、获取采购文件

时间：2024年9月5日至2024年9月11日，每天上午9:00至11:30，下午2:00至5:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司（泰州市海陵区工业园区兴园路8号美泰产业园1幢）或通过邮箱发送报名材料。

方式1：现场报名；

方式2：电子邮件方式报名，电子邮件地址：529414963@qq.com。

购买采购文件需提供的资料有：①授权委托书/单位介绍信,②被授权委托人身份证复印件盖单位章（必须详细注明联系人电话及QQ邮箱），邮箱领取的发送资料至邮箱后联系招标代理联系电话。

售价：300元/分包，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月18日14点30分（北京时间）

地点：泰州市海陵区工业园区内兴园路8号（美泰产业园1幢）一楼开标室

五、开启

时间：2024年9月18日14点30分（北京时间）

地点：泰州市海陵区工业园区内兴园路8号（美泰产业园1幢）一楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、磋商有效期：磋商之日起90天。

2、有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。如供应商未执行上述要求，将自行承担所产生的风险。

3、本次响应文件份数要求：纸质 叁 份响应文件（正本一份，副本二份），电子版壹份(电子版为纸质盖章后的响应文件的扫描件，一般应为U盘形式、随纸质版响应文件一起在提交截止时间前同时密封递交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和采购单位存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。）

4、本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件由其法人代表（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：泰州市疾病预防控制中心

地址： 泰州市海陵区永泰路318号

联系人：张先生

电话：0523-86393101

代理机构：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

地址：泰州市海陵区美泰产业园1幢

联系人：陈先生

电话：13852617119

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市疾控中心理化设备购置。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏华仑工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费及评审费由成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。支付标准：代理费按计价格[2002]1980号文件支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的答疑会。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

本次磋商文件份数：按所参加的分包，分别制作包装响应文件，每分包：纸质 叁 份响应文件（正本一份，副本二份），电子版壹份(电子版为纸质盖章后的响应文件的扫描件，一般应为U盘形式、随纸质版响应文件一起在提交截止时间前同时密封递交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和采购单位存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。）响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件规定必须以原件形式提交的文件，供应商应当按要求提交，其他文件可以提供复印件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。供应商的任何违反本条款行为将会直接导致其响应文件有效性的判定或者使其在评审中处于不利地位。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

2.3.1 资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。）

（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（3）磋商供应商法定代表人身份证复印件；

（4）磋商供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（5）按照本文件第一章第2条“特定资格条件”应当提供的证书、承诺、材料（复印件）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（9）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（10）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用报告。

（11）企业声明函（如需）

如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。

2.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）评审索引表；

（2）磋商响应函；

（3）首次响应报价表；

（4）投标报价明细表；

（5）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）商务需求响应及偏离表（供应商根据项目情况自行编制）；

（7）技术参数响应及偏离表（供应商根据项目情况自行编制）；

（8）技术方案、服务方案；

（9）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

（10）磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见采购需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

总价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、首次响应文件的密封和标记

1.1首次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封单独加封条密封，封口加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及所投项目名称。

1.2密封的首次响应文件应：

（1）按竞争性磋商采购邀请中注明的时间送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3由磋商供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人或其委托的代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人或其委托的代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人或其委托的代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购人或其委托的代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人或其委托的代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为磋商文件规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，采购人或其委托的代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，采购机构组织磋商会议，并当众公布参加磋商供应商的数量和名单，宣读内容不涉及磋商价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加磋商开标会议。

2、磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，原件评审现场出示。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、江苏省政府采购网（www.ccgp.gov.cn列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）磋商有效期、项目完成时间、质保期不能满足磋商文件要求的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价单价的；

（8）响应文件改变或者遗漏清单中规定的项目名称、规格参数、计量单位、数量的；

（9）磋商小组认定响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应人不能应磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求响应人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（10）响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

（11）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（12）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（13）其他不满足法律法规、磋商文件规定或磋商小组讨论通过确定为废标的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商,由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐1家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、付款方式：验收合格后60日内付全款，成交人付5%履约保证金，保证金履约期满无息退还。

3、履约保证金:成交人付5%履约保证金，保证金履约期满无息退还。

七、中小企业证明文件

说明：

1、如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策，对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财政部（财库﹝2020﹞46号文件中比例10%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。对于中型企业产品的价格不予扣除。提供中小企业声明函，否则不计。

2、如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、中小企业声明函填写注意事项

（1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（2）必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业为工业，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

# 第三章 合同条款及格式

（参考格式，可由采购人和成交供应商自行修改拟定）

政府采购合同

（此为合同模板，以双方协商签章版本为准）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏华仑工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条合同总价款本合同项下人民币总价款       （大写）人民币（交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同价款采用固定单价模式，固定单价以中标文件为准，按时结算。

本合同价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于泰州市高港区政府采购号标的招响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的响应文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果响应文件的承诺高于招标文件时，以响应文件为准。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费保修期  年（工程竣工验收合格后起算），免费保修期从  年  月  日—   年  月  日。

第七条交货和验收

1．乙方应当在年月日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物材料进场前验收：甲方有权对货物的制作工艺、质量等进行检查。经甲方检查确认符合要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行批量生产和安装。经甲方检查不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6．甲方应当在安装调试结束后对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、银行保函、担保机构保函等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 5%履约保证金，保证金履约期满无任何问题退还（不计息）。

履约保证金提交形式：采购人指定账户。

2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：

验收合格后60日内付全款，成交人付5%履约保证金，保证金履约期满无息退还。

第十一条违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方合同总金额总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。

3．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加政府采购活动的处理。

6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金或双方协商处理，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向项目所在地人民法院提起诉讼；

（2）向      按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1、本合同自签章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，壹份交公共资源交易中心存档，壹份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第四章 采购需求

一、总则

1.本货物需求及规格要求适用于本次采购项所有货物的招标。

2.本货物需求及规格要求提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人必须在满足并优于本技术规格要求的基础上，提供符合工业标准和货物需求及规格要求的优质产品。磋商文件中标注“★”的为关键技术参数和关键商务条款，对这些关键技术参数和关键商务条款的任何负偏离将导致投标无效。对标注“★”的技术参数，投标文件中必须提供技术支持资料，包括制造商公开发布的正式印刷的产品样本、资料（非电脑打印版和复印件），或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；有些功能描述，采购人认为有必要时可要求投标人给予现场演示，交付要求成果。需要承诺的，需提供承诺书原件。

3.如果投标响应人没有以书面形式对本货物需求及规格要求的条文提出异议，则意味着投标响应人提供的设备完全符合货物需求及规格要求。如有异议，不管是多么微小，都应在响应文件中以“对货物需求及规格要求的意见和同货物需求及规格要求的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4.本货物需求及规格要求所使用的标准如遇与采购人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.所有产品应有原厂正式包装、原厂装箱清单或相关的有效证明。在验收前应未拆封，原厂配置，投标人不得私自改配。

6.本项目不接受进口产品。

7.本设备技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

二、采购内容

| 分包号 | 设备名称 | 交付时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 总有机碳检测仪 | 合同签订之日起30天内将货物交付采购人 | 仪器在调试通过后须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费 |
| 分包2 | 微波消解仪 | 合同签订之日起30天内将货物交付采购人 | 须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费 |

三、技术参数要求

总有机碳检测仪（分包1）

（一）技术性能参数

1.1工作条件 电源：AC 220V +/- 10%， 50Hz；环境温度：10-45°C；环境湿度：<85%。

2.1性能总体要求

2.1.1仪器能够满足液体和固体样品中总碳、总有机碳和总无机碳的样品定量分析，适用于超纯水、自来水、污水等所有水质。

2.1.2.★方法兼容性：液体中TOC的方法必需要符合GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法。

2.1.3、总有机碳（TOC）分析仪包括下列单元：反应消解单元、NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。

2.2液体模块催化单元

2.2.1液体总有机碳的前处理方式：样品中加入氧化剂或紫外催化，使得水中的有机碳转化为二氧化碳。（参考标准GB/T 5750.7-2023中的描述：向水样中加入适当的氧化剂，或紫外催化（过硫酸钠、TiO2)等，使水中有机碳转为二氧化碳）

2.2.2总无机碳的前处理方式：样品中自动加入酸性磷酸液体，使得样品中的无机碳转化为二氧化碳。

2.2.3液体总有机碳样前处理时:采用自动添加氧化剂方式需要伴随加热功能或紫外催化时能够配套自动添加催化剂的装置，促进消解。

2.2.4液体总有机碳样前处理时：采用氧化剂方式，需要具有样品加热功能，温度需要能够加热到80以上或采用紫外催化添加催化剂。

2.2.5 水样实际加热温度不低于80℃

2.2.6水样中颗粒处理能力：大于400μm

2.2.7样品最高允许含盐量：大于20%

2.2.8采用催化剂进行消解水样的（过硫酸盐或者二氧化钛）必须为开放试剂。

2.3固体TOC分析模块

2.3.1★提供具有固体TOC分析模块，可用于固体营养食品样品和粮食样品中总有机碳的分析。

2.3.2固体TOC的测量范围：0.1mg C-30 mgC

2.3.3固体TOC的测量精度：0.01mg C

2.3.4固体测量温度：TOC分析时需要温度680℃以上

2.4检测器系统

2.4.1总有机碳检测器：采用非色散红外光谱法。（参考标准GB/T 5750.7-2023方法中7.1直接测定法作为总裁法测量原理）

2.4.2、液体总有机碳测量范围：TOC：0―10000 mg/L

2.4.3检出限：2ppb

2.4.4重现性：TOC 优于1%

2.4.5▲液体样品重复性测试与线性测试：使用配比好的含有无机碳10mg/L和有机碳0.5mg/L的混合液体样品，总有机碳0.5mg/L浓度点的样品测试，重复性要满足3%以内。使用有无机碳10mg/L的标准溶液内加入有机碳标准值的为以下5个点0.5mg/L；1mg/L；2mg/L；3mg/L；4mg/L；5mg/L的浓度，绘制成标准曲线 ，线性值R要大于0.997以上或R2值大于0.995以上。提供仪器以往测试报告，并作为仪器验收指标。（此方式为模拟自来水的测试方式）

2.4.6测量时间：一个水样分析时间＜10min

2.5电子气路控制系统

2.5.1▲系统流量控制：采用电子压力控制器或电子流量控制器调节，流量可调节。

2.5.2样品流路管:采用特氟龙管和特氟龙接头，或其他材质，但必须能够抗腐蚀和抗氧化。

2.6自动进样器

2.6.1液体样品进样位设定:软件可自由设定

2.6.2液体自动进样器位数：大于50位

2.6.3具有自动清洗功能

2.6.4液体自动进样器进样配套瓶体积≧40ml，按国家标准方法6-8ml进样，一个样品能要求分析次数能够满足3次重复测定。

2.6.5液体样品进样体积：2ml—8ml可变化

2.6.6所有样品位带自动酸化功能

2.6.7所有样品位带自动搅拌功能

2.6.8液体自动进样器：具有磁力搅拌功能和隔垫穿刺功能

2.6.9液体自动进样器进样针穿刺型：双孔，不锈钢材质

2.6.10全分析流程过程可视：软件实现或直观可视实现。

2.7工作站软件系统

2.7.1操作模式: 中文版本Win 2000或更高下运行。

2.7.2操作软件上：能显示系统状态和参数设定，必须含有温度、压力、反应流程的显示；具有编辑方法、序列的功能；提供仪器自检、维护的便捷操作程序。

2.7.3自动生成可定制的报告, 包括校正曲线和分析数据

2.7.4可存储数据，数据存储量由电脑的硬盘大小决定，一般不少于500G。

2.7.5用户和样品标识符跟踪功能, 便于排序和报告

2.7.6配置品牌电脑，处理器英特尔酷睿i7三代以上、内存容量不小于8G、硬盘容量不小于1T、集成显卡、显示器尺寸≥27英寸、正版Windows 10系统以上、正版office软件；

2.7.7配置品牌激光打印机：支持WIFi无线/有线网络打印，支持自动双面打印，内存不小于256MB，处理器频率不低于800MHz,黑白打印速度不低于28ppm,分辨率不低于1200X200dpi。

2.7.8标配以外的配件耗材明细：1、干燥剂1瓶；2、除卤素管1根；3、TOC专用小瓶300个；4、气路接头2套；5、样品内外针各 1根；6、有机碳标准品 1瓶；7、有机碳标准质控样品 1瓶；8、无机碳标准品 1瓶；9、过硫酸钠、TiO2试剂各1瓶（如果采用紫外消解法需提供）; 10、固体TOC专用石英杯10个。

微波消解仪（分包2）

（一）主要功能

用于分析化学各种样品的前处理，为AA、ICP、ICP/MS、原子荧光等仪器分析各种样品中的金属元素提供快速制备样品。

（二）技术指标

1、主机

1.1具有ISO9001质量管理体系认证、CE安全认证，无不良安全事故记录（提供认证证书）。

1.2专业的微波磁控管系统，微波输出功率≥1800W ，微波源0-100%非脉冲连续微波输出。

1.3零负载执行微波屏蔽测试，微波泄露<0.05mw/cm2（提供微波泄露检测证书）。

1.4微波均匀性好：Hg、Pb、As元素回收率大于90%，数据精密度RSD£5%。

1.5、内置大流量排风系统，抗腐蚀，排风流量≥5m3/min，应反应结束后进行高速冷却，冷却到60°C以下少于25分钟。

1.6一体化主机，不采用分体式设计；

1.7主机外壳具有耐腐蚀及漏电保护功能；

1.8主机可升级选配内置一体式打印机。

2、温度控制系统

2.1控温范围：温度范围：0—300°C，温度精度±1°C。

2.2采用腔体底部双红外温度控制系统，自动监测并显示每个样品罐的温度；

2.3▲界面可以显示升温曲线图，并且显示和自动更新每个反应罐罐内温度变化图，无需任何手动操作，直观反应温度差异，确保实验的安全性和有效性（提供产品彩页）；

2.4可任意设定时间区间，如果在此区间内，运行过程中温度毫无变化，仪器自动停机；

3、压力控制系统

3.1▲非接触式压力传感器，同时监控所有消解罐，并且界面可以显示每一个消解罐的罐内压力图（提供产品彩页）；

3.2任何罐达到压力极限值，仪器会自动报警，甚至停止微波运行；

4、火焰报警系统

4.1▲内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰，若有异常自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险发生。

5、操作系统

5.1采用触摸屏,操作界面显示为中文, 内置视屏培训教程和帮助文件及内置多种国际通用标准方法，包含EPA、GB等国际国内通用方法；

5.2可自定义保存所有实验的方法和数据，保存数量无限制。

6、消解罐组件

6.1 整个反应罐组件不含任何金属材质部件，避免打火、腐蚀、金属元素污染的风险；

6.2腔体可容纳容积≥56ml密闭消解反应内罐，样品批处理量≥40个罐；

6.3消解罐内罐材料最高温度≥320℃，最高压力≥1500psi，外壁整洁光滑，没有凹凸纹，和外罐紧密贴合，保证受力均匀；

6.4所有消解罐，放置于炉腔内时，转盘或支架结构固定，避免倾倒；

6.5整个消解罐无需连接插拔传感器，操作简单，无易耗品；

6.6罐体设计简单，无需复杂部件，避免产生额外耗材；

6.7▲消解外罐材料：耐压外罐材质为高强防腐合金或者非金属宇航复合防爆材料，非PEEK材质；耐压外罐最高耐温600℃，最高耐压10000psi，每个保护外套可以单独拆卸，便与清洁保养。

7、配置

7.1、 微波消解仪主机系统                  1套

7.2、 底部双红外探头温度控制与检测系统                           2套

7.3、 全罐自动压力监测系统                           1套

7.4、 彩色触摸集成一体式控制终端系统                             1套

7.5、 原厂元素低本底消解罐组件含消解内罐、罐盖、压力弹片（需配套整体转盘位数， 例如转盘40位，40位数为1套，需80支消解罐组件，依次类推）      2套

7.6、非金属消解外罐（需配套整体转盘位数，例如转盘40位， 40位数为1套，提供40支消解罐外罐，另外加2支备用消解外罐，防止意外损坏，紧急更换，不耽误实验，依次类推）                                                   1套

7.7、 大于40位非金属整体转盘                                   1套

7.8、火焰报警器            1套

7.9、备用触摸屏组件（需要时免费更换）1套

7.10  配套≥42位电热赶酸仪                                            1套

7.11  配套≥24原厂耐高温聚四氟乙烯样品管架                            2套

四、商务要求

（一）总有机碳检测仪（分包1）质保及服务要求

1、仪器在调试通过后须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费。

2、厂家提供培训服务：

3、现场培训 3人，包含仪器的操作，维护。

4、厂家培训，3人的厂家培训点的专业仪器厂家培训。

5、制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算），保证8年不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。如出现质量问题，供方收到需方函、电话后应在2小时予以内回应，从报修到厂家维修人员到达用户现场最迟不超过72小时。需方应向供方现场维修人员及调试技术人员提供方便条件。

（二）微波消解仪（分包2）质保及服务要求

1、须提供现场安装服务，含相关随机附件。

2、提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费。

3、在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

4、为用户操作人员现场进行使用及维护培训,直到用户人员能独立上岗。

5、提供4人2-3天的厂家集中培训。

6、所投仪器设备的性能指标作为验收标准，须真实可靠，如有虚假参数，采购方有权要求退货。

7、因实验室已完成集中供气改造，仪器安装点提供氮气气路接头（1/8），无氧气气路接头，如果仪器需要氧气等气体类型，厂家需自费从主氧气管路接一路氧气气体到仪器安装位置，保证实验室用气安全（投标人书面承诺并加盖公章，格式自拟）。

（三）其他要求

1、供应商须对本次采购的全部内容进行响应；否则采购人不予接受。

2、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）交货地点：中标供应商应按照本项目合同或招响应文件规定的时间和方式向甲方交付货物，自合同签订之日起30天内将货物交付采购人，交货地点由采购人指定。有关运输、保险和调换等一切相关的费用由乙方承担。

（2）安装时间：在采购人规定的时间前安装完毕，保证项目交付采购人验收通过。供应商可在坚持其报价的前提下，在其响应文件中对规定的时间予以提前。

3、付款条件（进度和方式）

验收合格后60日内付全款，成交人付5%履约保证金，保证金履约期满无息退还。（履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、保函或者履约保证保险等非现金形式提交给采购人）。

4、主要技术标准

（1）响应设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：

我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

- 响应人应在响应文件中说明，响应设备采用的标准和规范。

- 验收标准

安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与成交人及相关人员依据有关验收质量标准、本项目合同、清单及有关附件要求进行。如有参数和配置验收时不能符合成交供应商响应参数，成交供应商退回预付款，仪器退回，合同作废，且采购人及相关单位有权对成交单位作出处罚。

6、投标报价要求

（1）本项目报价为固定总价，各供应商单位应充分考虑供货期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，报价在合同实施期间一概不予调整。

（2）供应商在响应文件中，应提供响应产品的名称、规格、主要技术参数、单价。报价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设施、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

第五章 评审方法和评审标准（分包1）

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，所有专家的打分进行平均汇总，总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标供应商。排名第一的供应商放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为中标候选人，也可依法重新组织采购。

2、评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财政部（财库﹝2020﹞46号文件中比例10%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。对于中型企业产品的价格不予扣除。提供中小企业声明函，否则不计。

二、评标内容及标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （36分） | 以满足磋商文件要求的最终磋商最低报价为评标基准价，得满分36分。其他报价得分=（基准价/其他投标报价）×36，保留两位小数。 |  |
| 技术响应（32分） | 供应商需对磋商文件产品参数逐条响应，完全响应磋商文件的产品参数要求的得32分，打★号为关键指标项，不得偏离，打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分，其他为一般指标，有一项负偏离扣1分。 注：所有技术参数和功能要求均需提供产品彩页或官网（需提供截图）或检测报告作为技术支持材料，未能提供有效技术支持材料将作为负偏离，将扣除相应技术得分。 （供货验收时采购人将依据采购文件技术要求和投标人响应情况进行技术性能测试，如发现虚假响应将终止合同并依法追究供应商相关责任。） |  |
| 业绩（6分） | 投标供应商提供本单位2021年1月1日以来签订的销售合同，销售类似实验器材设备（以签订合同时间为准，且合同相对方为终端使用客户），每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：提供业绩合同复印件、发票复印件加盖公章，合同原件备查，否则不得分。 |  |
| 项目实施方案 （22分） | 供货及安装方案 （7分） | 提供完善的项目实施计划和实施方案（包含安装、调试、验收等），根据投标单位项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、现场应急处理方案等方面进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得7分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得3分； 方案操作性较差得1分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案（7分） | 提供完善的项目培训计划和培训方案，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容及时间等方面进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得7分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得3分； |
|  | 售后服务方案及保障措施 （8分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于提供在当地具有固定售后服务场所、售后服务人员的配备（售后服务人员需提供近三个月内的社保证明）、服务响应时间、质保期后服务等技术指导）进行综合评审： 方案措施科学合理、可操作性强、完全响应需求的得8分； 方案措施较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得6分； 方案措施可操作性一般，操作存在一定难度的得4分； |
| 质保期（4分） |  | 提供制造商或者总代授权的售后服务承诺函得1分（格式自拟）， 质保2年得1分，3年得2分，4年得3分，此项最高得4分。 |

第五章 评审方法和评审标准（分包2）

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，所有专家的打分进行平均汇总，总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标供应商。排名第一的供应商放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为中标候选人，也可依法重新组织采购。

2、评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财政部（财库﹝2020﹞46号文件中比例10%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。对于中型企业产品的价格不予扣除。提供中小企业声明函，否则不计。

- 评标内容及标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （36分） | 以满足磋商文件要求的最终磋商最低报价为评标基准价，得满分36分。其他报价得分=（基准价/其他投标报价）×36，保留两位小数。 |  |
| 技术响应（32分） | 供应商需对磋商文件产品参数逐条响应，完全响应磋商文件的产品参数要求的得32分，打★号为关键指标项，不得偏离，打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分，其他为一般指标，有一项负偏离扣1分。 注：所有技术参数和功能要求均需提供产品彩页或官网（需提供截图）或检测报告作为技术支持材料，未能提供有效技术支持材料将作为负偏离，将扣除相应技术得分。 （供货验收时采购人将依据采购文件技术要求和投标人响应情况进行技术性能测试，如发现虚假响应将终止合同并依法追究供应商相关责任。） |  |
| 业绩（6分） | 投标供应商提供本单位2021年1月1日以来签订的销售合同，销售类似实验器材设备（以签订合同时间为准，且合同相对方为终端使用客户），每提供一份合同得2分，最高得6分。 注：提供业绩合同复印件、发票复印件加盖公章，合同原件备查，否则不得分。 |  |
| 项目实施方案 （22分） | 供货及安装方案 （7分） | 提供完善的项目实施计划和实施方案（包含安装、调试、验收等），根据投标单位项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、现场应急处理方案等方面进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得7分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得3分； 方案操作性较差得1分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案（7分） | 提供完善的项目培训计划和培训方案，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容及时间等方面进行打分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得7分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得5分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得3分； |
|  | 售后服务方案及保障措施 （8分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于提供在当地具有固定售后服务场所、售后服务人员的配备（售后服务人员需提供近三个月内的社保证明）、服务响应时间、质保期后服务等技术指导）进行综合评审： 方案措施科学合理、可操作性强、完全响应需求的得8分； 方案措施较科学合理、可操作性较强，基本响应需求的得6分； 方案措施可操作性一般，操作存在一定难度的得4分； |
| 质保期（4分） |  | 提供制造商或者总代授权的售后服务承诺函得1分（格式自拟）， 质保2年得1分，3年得2分，4年得3分，此项最高得4分。 |

# 第六章响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

分   包  号：

磋商供应商名称：

日期：

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资信文件 |  |
| 1 |  | P ～P |
| 2 |  | P ～P |
| 3 |  | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

- 供应商应按上表的格式，对照磋商文件中评审办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

附件1 ：                             磋商响应函（格式）

致：

根据贵方            （项目名称）            （项目编号）           （分包号）磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称提供所需相关服务，总报价为（大写）__________________人民币。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传真：                  电话：

附件2：                              法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（公章）

日期：  年  月  日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

附件3：                              法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

单位名称：（公章）

日期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

附件4：                        技术需求响应及偏离表

项目名称：                采购编号：                 分包号

| 序号 | 项目需求 | 采购文件技术要求规格 | 供应商响应技术要求规格 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

被授权人签字：

1、货物/服务偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒服务偏差的行为承担责任。对采购文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、购文件无偏离应标明“无偏离”。

填写说明：

1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

附件5

商务需求响应及偏离表

供应商名称（公章）：                采购编号：             分包号：

| 序号 | 磋商文件项目需求 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权人签字：

注：供应商如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

附件6：

首次响应报价一览表

项目名称：项目编号：        分包号：

| 磋商总报价 | 人民币（大写）￥ 元 人民币 （小写）￥ 元 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后30天内。 |
| 质保期 | 须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、本表报价非本次磋商中的最后报价。

投标报价明细表及分析说明（含税）

项目名称：项目编号：         分包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 原产地 | 制造商名称 | 品牌 | 数量 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| 投标总价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期

二次响应报价表

项目名称：

项目编号：                 分包号：

| 总投标报价 | 人民币（大写）￥ 元 人民币 （小写）￥ 元 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后30天内。 |
| 免费保修期 | 须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费 |

法定代表人或者授权代表（签字）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：年月日

注：1、首次响应文件不需要提供该表，投标时随身携带2份盖章件，磋商总报价在磋商时当场填写。

附件7：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式自定）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：年月日

附件9：

项目服务方案

技术方案内容见评标办法：“项目实施方案”但不仅限于这些内容，供应商可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

附件10：

服务承诺

（根据采购需求具体情况供应商自行编制）

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

包1. （微波消解仪） ，属于工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

包2. （总有机碳检测仪） ，属于工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：工业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年   月   日

附件13：

其它落实政府采购政策的资格要求（如有）