政府采购

公  开

招 标 文 件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HZGL-G2024-0012

项目名称：2024年环境监测能力建设项目

采购单位：江苏省泰州环境监测中心

招标代理：江苏鸿志工程项目管理有限公司

2024年10月

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- 1.“政采贷”业务流程

- 2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

- 3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

- 3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

二、不见面交易响应文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交响应文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制响应响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 目    录

一.  投标邀请函

二.  投标人须知

三.  项目技术要求和有关说明

四.  合同文本（格式文本）

五． 附件（投标文件格式）

# 一．投标邀请函

江苏鸿志工程项目管理有限公司受江苏省泰州环境监测中心的委托，对2024年环境监测能力建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## 一、招标项目信息

项目编号：JSZC-321200-HZGL-G2024-0012

项目名称：2024年环境监测能力建设项目

项目预算：436万元

最高限价：包一：155.9万元；包二280.1万元

采购方式：公开招标

采购人：江苏省泰州环境监测中心

采购需求：

| 序号 | 仪器名称 | 数量（套） | 备注 | 采购包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs采样罐 | 39 |  | 包一 |
| 2 | 便携式傅里叶变换红外分析仪 | 1 | 接受进口 |  |
| 3 | 高压灭菌锅（生物实验用） | 1 |  |  |
| 4 | 空气微生物采样器 | 1 |  |  |
| 5 | 测硫仪 | 1 |  | 包二 |
| 6 | 分光光度计 | 1 |  |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 1 |  |  |
| 8 | 气体发生器 | 1 |  |  |
| 9 | 全自动固相萃取仪（全氟化合物） | 1 |  |  |
| 10 | 样品冷藏柜 | 2 |  |  |
| 11 | 自动索式提取装置 | 1 |  |  |
|  | 合计 | 50 |  |  |

（具体要求详见三、项目技术参数和相关说明）

合同履行时限：合同签订后20天内供货完毕。

本项目不接受联合体投标

本项目共分2个采购包，供应商可选择其中任何一个采购包投标，也可多包兼投，但最多只能中标一个采购包。

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件及有关资料。

1.时间：自公告发布之日起5个工作日内,即2024年11月07日24：00：00截止。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、投标及开标时间、地点

投标文件接收截止时间及开标时间：2024年11月20日上午09：30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、投标有效期：开标之日起90日历天

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿志工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

八、联系方式

1.采购人：江苏省泰州环境监测中心

地址：泰州市海陵区永晖路18号

联系人：黄女士    联系电话：0523-86195710

2. 采购代理机构信息

名称：江苏鸿志工程项目管理有限公司

地址：泰州市海陵区北星北路6号

联系人：杨女士     13376096737

二.  投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3. 投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人、代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人、代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- （五） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证原件扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；依法免税的投标人就当提供其依法免税的证明材料）原件扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.技术参数响应、偏离及覆盖率表（格式见附件）

5.投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），如需；

6.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

7.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

8.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明（原件扫描件）。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明（原件扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六） 投标报价 ：

1、 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

1.1其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

1.2投标货币

投标文件中的投标报价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

2.投标函和开标一览表

2.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.2 开标一览表中的投标总价应与投标文件中投标明细报价表中的合计总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- （七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人参与投标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人凭CA数字证书登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

- （八）投标文件的递交

1．电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2．投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- （九）投标文件的拒收

采购人、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- （十）投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- （十一） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内使用CA证书对电子投标文件进行解密的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （十二） 开标、评标：

- 采购人、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

- 开标仪式由采购人或代理机构组织。“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

- 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.评审程序

评标工作由采购人、代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，将得分排名第一的供应商推选为中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

9.评分标准

详见附件

- （十三） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求确定排名第一的供应商为中标人。当中标、成交供应商放弃签订合同，或者经过处理投诉举报、监督检查、经查实材料弄虚作假，认定成交结果无效，且符合顺序成交条件时，排名靠后的侯选人可以顺序中标、成交。采购人将在江苏政府采购网发布中标公告。采购人或代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.4质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人、代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人、代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.1中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人无故改变中标结果的，或者中标供应商无故放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十四） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 因“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统重大故障原因无法继续开评标的。

- （十五）中标无效的确认：

- 1.提供虚假材料、报告上的二维码是用生成器虚假制作谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十六）签订、履行合同：

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方如未按合同约定的期限完成采购人规定的服务内容，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

中标方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十七）服务费：

招标代理费及专家评审费由中标人在领取中标通知书前支付，招标代理费按照江苏省招标投标协会的苏招协[2022]002号文件规定收取，专家评审费按实计取。

投标人在投标报价时应综合考虑有关投标所产生的所有费用，招标人不再另外支付。

- （十八）特别提醒：

1.如果采购文件有现场演示或述标等要求的，因疫情防控需要，各供应商需按采购文件要求的每个功能点单独录制系统演示视频并上传至政府采购交易管理平台，视频以功能点命名，每个视频不得超过50M（若单个功能点演示视频超过50M，可分多个视频上传）,否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

- （十九）政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

- 残疾人福利单位价格扣除

①项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

（二十）付款方式：签订合同后支付合同价的70%作为预付款，仪器设备到货后分阶段支付到货仪器合同价的30%。

（二十一）其他事项：在发布中标公告之日起3日内，采购人有权对中标单位的所有与评标有关证明材料原件（包括企业和人员相关证书、业绩、报告等）进行核查，中标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，将报相关部门处理。

# 项目技术参数和相关说明

- 货物采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量（套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs采样罐 | 39 | 0.6 | 23.4 |  | 包一 |
| 2 | 便携式傅里叶变换红外分析仪 | 1 | 125.5 | 125.5 | 接受进口 |  |
| 3 | 高压灭菌锅（生物实验用） | 1 | 6 | 6 |  |  |
| 4 | 空气微生物采样器 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 测硫仪 | 1 | 12 | 12 |  | 包二 |
| 6 | 分光光度计 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 1 | 120 | 120 |  |  |
| 8 | 气体发生器 | 1 | 14.5 | 14.5 |  |  |
| 9 | 全自动固相萃取仪（全氟化合物） | 1 | 80 | 80 |  |  |
| 10 | 样品冷藏柜 | 2 | 6 | 12 |  |  |
| 11 | 自动索式提取装置 | 1 | 40 | 40 |  |  |

- 设备技术参数要求

分包一

# （一）VOCs采样罐

1.基本要求

1.1罐子规格为6L；

1.2罐体采用316不锈钢材质，外壁经过电镀抛光处理，罐壁厚＞1mm，承受压力范围包含0-55psia区间；

1.3罐体应满足TO15A，HJ759-2023方法要求，内壁经过SiloniteTM熔融硅惰性涂覆处理，出厂前均经过严格的情性测试，每个采样罐可提供惰性涂覆测试报告（需要提供测试报告）；

1.4能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物,并能稳定存储≥20天；

1.5采样罐阀门采用TrueSealTM双重密封阀门，使用可更换的镍压环密封（需要提供阀体结构照片；

1.6采样罐抽真空至7Pa后，静置检查罐内压力变化应不大于0.7 kPa/天；

1.7罐体自带防掉链密封螺帽，用于防止粉尘、颗粒物或者雨水侵入，保护阀门与罐子。

2.基本配置

2.1 39个苏玛罐，4个减压阀；

2.2出厂测试报告。

3.售后服务

3.1安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失；

3.2培训需求：工程师现场进行操作培训；

3.3质保1年。

# （二）便携式傅里叶变换红外分析仪

1、基本要求

用途：用于固定污染源废气排放监测(燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂、垃圾焚烧电厂等废气排放监测)、高温、高湿、带腐蚀性的烟气中VOCs组分排放监测等各种有组织排放监测。符合《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》HJ 1240-2021、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定便携式傅里叶变换红外光谱法》HJ 1330-2023、《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》HJ1011-2018。

2、技术性能指标。

2.1 原理：傅里叶变换红外分析原理；

2.2 便携式傅里叶变换红外气体分析仪主机；

2.2.1 检测器：碲镉汞(MCT) (提供软件读取硬件属性的截图佐证)；

2.2.2 分束器：采用防潮窗口材料；

2.2.3 波数范围至少包括900cm-1～4000cm-1；

2.2.4 样品室加热温度：不低于180℃；

2.2.5 光程总长度不小于4.5米(提供软件读取硬件属性的截图佐证)；

2.2.6 样气室体积小于1.0升；

2.2.7 样气室内壁、反射镜内壁有抗腐蚀涂层，防止腐蚀性气体的侵蚀，能用于测量高温、高湿、腐蚀性强的气体；

▲2.2.8 扫描次数不小于5次/秒(提供软件读取硬件属性的截图佐证)；

2.2.9 光谱分辨率不超过8cm-1。

2.3 软件分析系统

▲2.3.1 具有计算化合物平均值的功能，能计算并显示1小时均值、8小时均值、24小时均值；(提供软件截图佐证)；

▲2.3.2 可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数(提供查看界面截图佐证)；

▲2.3.3 全中文分析软件，气体组分名称显示为中文；(提供软件截图佐证)；

2.3.4 根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）；

▲2.3.5 对测量结果可进行干、湿浓度的转换(提供软件截图佐证)；

2.3.6 可按分钟保存测定数据，其他分析时间可选 (提供软件截图佐证)；

2.3.7可进行压力、温度补偿；(提供软件界面截图佐证)；

2.3.8 可进行连续现场记录存储，自动存储测量光谱图，并能显示浓度-时间趋势图，可以回放已保存的光谱，方便日后对光谱进行分析；

2.3.9 分析结果须储存为Excel可以打开的格式，便于用户编制分析报告；

2.3.10 具有一键创建求助文件的功能，方便用户发送至售后工程师分析仪器使用状态。

2.4 便携式全程加热采样系统

2.4.1独立的便携式全程加热采样系统，加热温度不低于180℃；

▲2.4.2采样流量不低于3升/分钟；

2.4.3泵抽力不小于80KPa；

2.4.4过滤要求：至少三级除尘过滤系统，材质耐高温度、防腐蚀、不吸附，至少能过滤（0.5～5）μm粒径的颗粒物；

2.4.5全程加热不低于180℃，恒温控制。全程加热包括：采样探针、采样手柄、导气管、采样器、采样泵、样品室；

2.4.6不少于5米长的加热导气管、不少于1米长的加热导气管，加热温度不低于180℃；

2.4.7能显示加热导气管的温度；2.4.8 不少于1米长加热采样探针，加热温度不低于180℃，探针前端须安装粉尘过滤器。

2.5气体组分及相关性能指标要求

2.5.1 出厂气体标定组分、量程

| 序号 | 物质名称 | 分子式 | 量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | SO2 | 0-1000ppm |
| 2 | 一氧化氮 | NO | 0-2000ppm |
| 3 | 二氧化氮 | NO2 | 0-500ppm |
| 4 | 一氧化碳 | CO | 0-5000ppm |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 0-85% |
| 6 | 氨 | NH3 | 0-500ppm |
| 7 | 氯化氢 | HCl | 0-200ppm |
| 8 | 水蒸气 | H2O | 0-30% |
| 9 | 一氧化二氮 | N2O | 0-500ppm |
| 10 | 甲烷 | CH4 | 0-2000ppm |
| 11 | 乙烷 | C2H6 | 0-100ppm |
| 12 | 丙烷 | C3H8 | 0-100ppm |
| 13 | 氟化氢 | HF | 0-100ppm |
| 14 | 苯 | C6H6 | 0-100ppm |
| 15 | 甲苯 | C7H8 | 0-100ppm |
| 16 | 乙苯 | C8H10 | 0-100ppm |
| 17 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm |

2.5.2 示值误差要求：CO2相对误差在±5%以内，其他物质在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内；

2.5.3 系统误差要求：CO2相对误差在±5%以内，其他物质在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内；

（二）基本配置

1.便携式傅里叶变换红外气体分析仪主机1套；

2.便携式全程加热采样系统1套（含不少于1米长加热采样探针1支、不少于5米长的加热导气管1根、不少于1米长的加热导气管1根、加热采样器）；

3.便携箱1个，一级金属滤芯5个，二级金属滤芯5个，三级金属滤芯5个，中文软件分析系统1套，出厂气体标定光谱库1套，不少于200种定性半定量光谱库1套，移动工作站2台，便携式打印机1台（含打印纸10卷）。

（三）售后服务要求

1.供应商自身不能承担售后服务情况下，由制造商提供售后服务，供应商应提供制造商承诺售后服务的文件。

2.项目涉及仪器出现故障，要求供应商或制造商24小时内响应，72小时解决故障，质量保证期内所发生费用由供应商或制造商承担。

3.至少提供2年的免费整机保修、终身整机维修服务，分析软件终身免费升级。由制造商免费提供仪器使用的技术培训。

# （三）高压灭菌锅（生物实验用）

1、基本要求

1.1用途：用于微生物采样分析相关的试剂、采样瓶、去离子水、试管、废样等材料的高压高温灭菌。

2.技术性能指标

2.1锅盖启闭装置采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠；

2.2外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成；

2.3数码液晶窗中文显示运行状态，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及智能化自动控制循环程序，灭菌结束提醒后自动停机；

2.4设定温度时间采用一键式操作方式；

2.5具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间；

2.6故障自动检测判断系统；

2.7自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）；

2.8 灭菌温度可选设定范围50℃～134℃，灭菌时间可调设定范围1～120min。

2.9 自胀式密封圈结构，安全联锁装置，具有断水保护防干烧和漏电保护系统，具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统。

2.10容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW

2.11．设备设计压力：0.24Mpa，额定工作压力：0.217Mpa

（二）基本配置

1.立式高压蒸汽灭菌器1台；

2.网篮2个。

（三）售后服务要求

1.供应商自身不能承担售后服务情况下，由制造商提供售后服务，供应商应提供制造商承诺售后服务的文件。

2.项目涉及仪器出现故障，要求供应商或制造商24小时内响应，72小时解决故障，质量保证期内所发生费用由供应商或制造商承担。

3.至少提供1年的免费整机保修、终身整机维修服务，由制造商免费提供仪器使用的技术培训。

# （四）空气微生物采样器

1、基本要求

1.1用途：用于空气中的细菌、霉菌采样工作。

2.技术性能指标

2.1内置精密芯泵，克服负载能力强，适合高负载采样；

2.2配内置锂电池，内置闪充模块，支持快速充电，无需外部充电器，待机时间不低于38小时，28.3L/min流量样品可采集8小时；

2.3交直流双供电接口，可通过交流220V/50Hz市电或直流24V进行供电，可连接移动电源，供电方式更灵活，工况适应性更强；

2.4可实现立即采样、定时采样、非间隔采样、等间隔采样四种采样方式；

2.5电子流量计自动精准控制流量，采样流量自动控制，流量稳定；

2.6采样过程中停电，来电自动恢复采样，采样数据自动记忆；

2.7优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵；

2.8提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持U盘升级仪器主板程序；

2.9自动计算累计采样体积，同时可根据气压、温度换算参比采样体积（出厂默认25℃、101.325kPa 参比状态的体积）和标况采样体积；

2.10预留物联网模块接口，可拓展联网功能；

2.11大气压可输入和测量，保障低压环境中可正常使用；

2.12可以随时提供给用户当前日期和时间，方便用户操作；

2.13若因阻力过大导致采样器在一定时间内仍未达到设定流量，采样器会自动停机保护；

2.14内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印；

2.15内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据；

2.16内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

2.17配置六级撞击式空气微生物采样切割头。

3、基本配置

3.1空气微生物采样器主机1套；

3.2空气微生物采样器交流电源线1套；

3.3手提箱1个；

3.4三脚支架1个；

3.5硅橡胶管 φ6×10 ；

3.6六级切割头2个。

4、售后服务要求

4.1供应商自身不能承担售后服务情况下，由制造商提供售后服务，供应商应提供制造商承诺售后服务的文件。

4.2项目涉及仪器出现故障，要求供应商或制造商24小时内响应，72小时解决故障，质量保证期内所发生费用由供应商或制造商承担。

4.3至少提供1年的免费整机保修、终身整机维修服务，由制造商免费提供仪器使用的技术培训。

分包2

# （五）测硫仪

1、适用范围：主要用于分析固体/危险废物、生物质燃料、煤炭、焦炭、石油、水泥黑生料等样品硫元素含量。

2、符合标准

GB/T 31425-2015《库仑测硫仪技术条件》

GB/T 214-2007 《煤中全硫的测定方法》

3、主要技术参数

3.1测硫范围：0.01%～40% ；

3.2硫分辨率：0.001%；

3.3控温精度：±1℃ ；

3.4试样质量：10mg～110mg；

3.5工作炉温：室温～1200℃(可自定义)；

3.6试验时间：(180~210)s/个；

3.7最大功率：3kW ；

3.8一次性最大放样个数：21个；

3.9电源电压：220V±10%，50/60Hz。

4、配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 一、标准配置 |  |  |  |  |
| 1 | 自动硫分析仪 |  | 1 | 台 |
| 2 | 计算机 | 品牌/内存8G\硬盘1T及以上 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 品牌/19.5寸以上 | 1 | 台 |
| 4 | 软件 |  | 1 | 套 |
| 5 | 说明书 |  | 1 | 本 |
| 二、耗材清单 |  |  |  |  |
| 1 | 石英管 |  | 1 | 根 |
| 2 | 电解池 |  | 1 | 个 |
| 3 | 硅碳管 |  | 1 | 根 |
| 4 | 净化管 |  | 3 | 根 |
| 5 | 密封垫 |  | 3 | 个 |
| 6 | 送样杆 |  | 2 | 根 |
| 7 | 样舟托架 |  | 3 | 个 |
| 8 | 硅橡胶管 | φ6*φ9 | 6 | 米 |
| 9 | 硅橡胶管 | φ8*φ12 | 0.5 | 米 |
| 10 | 硅橡胶管 | φ3*φ5 | 0.5 | 米 |
| 11 | 氟橡胶管 | φ6*φ9 | 1 | 米 |
| 12 | 硅胶管 | φ6*φ9 | 0.5 | 米 |
| 13 | 保险管 |  | 2 | 个 |
| 14 | 过滤器密封片 |  | 1 | 个 |
| 15 | 真空油脂 |  | 1 | 瓶 |
| 16 | 脱脂棉 |  | 1 | 包 |
| 17 | 样舟 |  | 50 | 个 |
| 18 | 三氧化钨 |  | 1 | 瓶 |
| 19 | 标煤 |  | 1 | 瓶 |
| 20 | 变色硅胶 |  | 3 | 瓶 |
| 21 | 样勺 |  | 1 | 个 |
| 22 | 镊子 |  | 1 | 个 |
| 23 | 刷子 | 1寸 | 1 | 个 |

5、售后服务要求

质保期为一年

# （六）分光光度计

1、性能指标：

1.1 波长范围：190～1100nm

1.2波长准确度：±1nm（开机自动校准）

1.3波长重复性：≤0.2 nm

1.4光谱带宽：2nm

1.5杂散光：≤0.05%T

1.6光度范围：-0.3～3Abs

1.7光度准确度：±0.002 Abs(0～0.5A)

±0.004 Abs(0.5～1A)

± 0.3%T(0～100%T)

1.8光度重复性：≤0.001Abs(0～0.5A)

≤0.002Abs(0.5～1A)

≤0.15%T(0～100%T)

▲1.9基线平直度：±0.002 A（200～1000nm）

1.10噪声：±0.001 A（500nm,P～P,开机预热半小时后）

▲1.11基线漂移：≤0.001 A/h(500nm,0 Abs开机预热半小时后)

2、仪器功能：

2.1主机自带光度测量功能，配有定量功能扩展卡。

2.2具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能, 氘灯、钨灯均为进口

2.3支持自动5联池的操作，自动波长定位、自动换灯、自动波长较准、自动样品池切换功能。

2.4双光束比例监测，炫彩蓝色LCD显示，可选配Win软件，通过RS232与PC联机

3、仪器配置：

3.1紫外可见分光光度计一套

3.2自动五联样品池架一套

3.3 10mm石英比色皿一对。

4、售后服务要求

质保期为一年

# （七）离子色谱仪

1、用途：适用于阴、阳离子、消毒副产物等分析。

2、技术要求

2.1	离子色谱系统：

2.1.1包含PEEK高压泵（耐压≥6000psi）、在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀、可降温自动进样器、可升降温的柱温箱，阴、阳离子抑制器（淋洗液通道和再生液通道完全独立），可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，可同时安装两套电导检测器或安培检测器，预留质谱检测器接口。

2.1.2兼容Viper接头及管线。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图

2.2	高压等度泵：

▲2.2.1 PEEK高压等度泵，耐压≥6000psi，适合于pH0～14的淋洗液及反相有机溶剂。需提供仪器制造商官方说明文件。

2.2.2 配泵前脱气装置。

2.3	四元梯度泵：

2.3.1流速范围：0～10ml/min，增幅≤0.002ml/min。需提供仪器制造商官方说明文件。

▲2.3.2流速稳定性误差≤0.1%。投标时需提供有相关资质的第三方单位出具的型式评价报告。

2.3.3压力脉冲：小于系统压力的1.0%.

2.3.4低压四元梯度准确度：≤0.5%。

▲2.3.5密封圈清洗：配备独立在线密封圈清洗装置，需提供密封圈清洗系统图片。

▲2.3.6梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。需提供带有比例阀的四元梯度泵的证明图片

2.4	离子色谱用自动进样器

2.4.1 1.5ml样品瓶位数≥100位。

2.4.2温控范围：4～60℃。需提供仪器制造商官方说明书。

▲2.4.3进样体积：0.01～100ml，另配≥1ml定量环1个。

2.4.4样品室避光，样品瓶带有样品瓶盖，防止样品污染和有机溶剂挥发。

2.4.5兼容毛细管型离子色谱和快速离子色谱。

2.5	在线电解淋洗液发生器

▲2.5.1	产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

2.5.2梯度产生：高压梯度。

▲2.5.3	梯度精度：≤0.2%。需提供0.01～100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。

2.5.4梯度准确度：≤0.2%。

▲2.5.5	淋洗液发生器耐压：≥5000psi，需提供原厂说明书截图。

2.6	柱温箱

▲2.6.1	 4mm以上分析型色谱柱容纳量≥4。

2.6.2温控范围：10～60℃。

2.6.3温控稳定性：≤0.1℃。

▲2.6.4采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，提供证明材料

2.7	阴阳离子抑制器

2.7.1所投品牌原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套，可以电解连续再生，无需外加再生液进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子，且与再生液通道完全独立。

▲2.7.2	所投品牌原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，可以电解连续再生，无需外加再生液进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子，需提供仪器连接照片证明，不能以软件功能代替。

2.7.3 抑制通道与再生液通道独立。

2.8	电导检测器

2.8.1输出值为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

▲2.8.2	检测器分辨率：≤0.003nS/cm。需提供仪器制造商官方说明书。

▲2.8.3	检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方说明书。

▲2.8.4	信号采集频率：不低于90Hz，需提供仪器制造商官方说明书。

2.8.5电导池控温范围：室温+5℃～50℃。

2.8.6电导池温度稳定性：＜0.001℃。

2.9色谱分析柱

▲2.9.1所投品牌原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，耐受0～14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，柱交换量不小于210μeq/根，耐受1.5ml/min及以上的流速。

2.9.2所投品牌原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，最大耐压不小于3000psi，柱交换量需1450μeq/根以上，耐受1.5ml/min及以上的流速。

2.10 软件

2.10.1基于数据库设计的网络版软件，修改色谱图、校正曲线后可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

▲2.10.2 配虚拟柱软件技术，可模拟10种以上色谱柱对不同离子的分离效果，帮助方法开发及未知物定性。提供证明文件

2.10.3 电子日志实时记录仪器使用操作情况，可审计跟踪对数据文件、方法文件等的操作。

▲2.10.4可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。

3、配置要求

3.1双通道离子色谱仪一台，含高压等度泵一套、四元梯度泵一套、柱温控模块一套、阴离子抑制器一套、阳离子抑制器一套、阴阳离子淋洗液发生器一套，电导检测器两套；

3.2 自动进样器一台；

3.3 阴离子保护柱2根；

3.4 阴离子分析柱2根（一根满足常规阴离子和消毒副产物，一根满足碘化物和六价铬）；

3.5 阳离子分析柱1根（常规阳离子 ( 锂离子、钠离子、铵根离子、钾离子、镁离子、钙离子 ) 的分析）；

3.6 阳离子保护柱1根；

3.7 计算机一台，硬件要求：i7-8700以上处理器，16G以上内存，1TB以上硬盘，独立显卡、22寸液晶显示屏；

3.8 品牌打印机一台，A4打印机；

3.9 品牌纯水机两台，品牌电热板一台；

3.10 中英文数据库型网络版色谱软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制离子色谱仪及各检测器的软件和相应接口；

3.11免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

4、服务要求

4.1中标人须现场免费安装离子色谱、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

4.2 免费安排提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

4.3 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。

4.4 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

4.5 针对《生活饮用水检验方法》中涉及到的离子色谱检测项目免费提供新项目开发服务，提供不定期的离子色谱仪器应用技术培训服务。

5.质量保证：保修期自测试验收合格起3年内，免费上门维修服务。抑制器质保5年。

# （八）气体发生器

1、用途：适用于所有品牌LCMS和氮吹浓缩仪的氮气集中供应。

2、工作条件

▲2.1工作电压：发生器无需接电；

2.2 环境温度: 5～35℃；

2.3 环境湿度：≤70%。

3、技术指标

3.1 采用进口超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高、环保、无噪音；

▲3.2 单台氮气流速≥180L/min，出口最高压力不低于116psi；

▲3.3 氮气纯度高达99.9%，需提供权威机构的检测报告；

3.4 可选配Multi-Stage filter多级过滤系统、在线显示流量系统；

3.5 独特的电子流量控制，允许使用更少量的空气产生更高纯度的氮气，从而

降低能源成本和外部压缩机的维护成本；

3.6 氮气压力露点低: ≤－40℃；

▲3.7 独特的系统保护功能，实时监测膜柱进气端空气露点，露点过高时停止供气，确保后端用气设备的安全。

▲3.8 空压机和氮气发生器连接方式：空压机外置式；

3.8.1 空压机应为无油涡旋空压机，产气流量≥600L/min，出口最高压力≥8.5Bar；

3.8.2 需配备600L不锈钢储气罐一个、进口品牌冷干机、多级精密过滤器、自动排水阀。

3.9 整套系统实际运行时间在线显示，便于维护保养。

4、维修质保

4.1制造商在中国有独立公司，负责销售和售后服务；

4.2氮气发生器质保期两年。

5、配置清单

5.1 无油涡旋空压机1台；

5.2 600L不锈钢储气罐1个；

5.3 冷干机1台；

5.4 滤水过滤器 1个；

5.5 油污过滤器 1个；

5.6 电磁排水阀 2个；

5.7 氮气发生器 1台；

5.8 耗材维护包 2套。

6、售后服务要求

质保期为一年

# （九）全自动固相萃取仪（全氟化合物）

1、工作条件：

1.1工作温度：4～40℃。

1.2工作电压：AC  220V±10%，50Hz 功率：500W。

1.3环境条件：通风。

2、技术参数要求：

2.1应用范围：用于地表水、地下水、污水、饮用水、提取液等液体样品中全氟化合物、半挥发有机物或难挥发性有机物的富集和浓缩。

2.2自动化程度：实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或膜、无水硫酸钠脱水柱后，仪器需能自动完成柱活化、柱上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱、洗脱液在线无水硫酸钠脱水以及洗脱液的加热浓缩等步骤，整个过程无须人工介入；

2.3通道数：六通道带氮吹加热浓缩一体机；6个通道的并列操作，上样或加溶剂需是所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性；

▲2.4无需拆卸任何零件即可直接使用3ml、6ml固相萃取柱、以及25mm和47mm萃取膜。（请提供膜萃取时，在仪器上工作状态中的放置图片）；

2.5可实现3ml、6ml固相萃取柱、25mm膜三者叠加竖直放置于托盘上同时在线串联使用；

2.6可直接使用25mm膜萃取，且在不使用在线无水硫酸钠柱脱水的情况下，能确保洗脱液不带有水分（验收时需要实验验证没有水分）；

2.7一次样品处理量：20ml-20L；上样流速范围：1ml/min～60ml/min；流速误差：±1.0%；

▲2.8 上样方式：采用精密计量泵正压连续无间断上样，实现样品连续无间断过柱（即1000ml水样，在10ml/min的流速下，100分钟能完成水样全部过柱）,上样时间短,且所有通道并列移取。(请提供计量泵图片证明)；

2.9 每个通道都对应有独立的溶剂计量泵，任何体积都是无间断注入到固相萃取柱中；溶剂数量：6种，任何用于HPLC级溶剂都可以使用，包括丙酮；

▲2.10 固相萃取柱和膜干燥方式：氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式。要求真空泵连接的缓冲瓶内不会积水，省去经常倒水的烦扰（验收时需要实验验证）；

2.11溶剂浸泡洗脱功能：洗脱溶剂按少量多次注入固相萃取柱。每次注入洗脱溶剂时, 溶剂能按照软件设定的时间和体积静止在填料中不会掉下来，让溶剂和填料充分交换，提高回收率和重现性；

▲2.12有专门放置无水硫酸钠柱的端口，洗脱液须是在机械压力下通过无水硫酸钠小柱，且能用氮气将无水硫酸钠小柱中的溶剂吹脱，保证柱中无溶剂残留。（请提供放置无水硫酸钠柱的六个端口实物图片）；

2.13洗脱液流经要求不使用无水硫酸钠柱脱水时，洗脱液从固相萃取柱末端直接滴入收集管；在使用无水硫酸钠柱脱水时，有专门放置无水硫酸钠柱的端口，固相萃取柱末端自动插入到无水硫酸钠柱上端，实现密封对接，洗脱液从无水硫酸钠柱末端直接滴入收集管，洗脱液的整个流经不经过任何切换阀和连接管路，减少死体积，避免交叉污染和目标物的损失；

2.14 单个样品需具有两个或两个以上可自动移动的收集管放置位置，仪器无需暂停就能实现分步洗脱；

2.15 洗脱液在线浓缩方式：加热+斜吹式涡旋氮气流吹扫相结合，浓缩温度：30～60℃；

2.16浓缩用的氮气嘴可以根据洗脱液体积多少调节成不同的吹扫角度，而不是固定一个角度吹扫，以便提高浓缩效率。可视化窗口，运行过程中可随时看到整根浓缩管和液面的情况；

▲2.17配置在线置换溶剂系统：即洗脱液预浓缩后可自动添加其他溶剂继续浓缩功能，整个过程无需人工干预。（请提供置换溶剂功能软件界面图）；

2.18收集管需有带0.5ml以及1ml刻度，方便定容； 收集管上端有缩口（即上端口要比管身小），防止浓缩时飞溅，提高回收率；收集管需磨口并带盖，浓缩完可用盖密封保存，防止再挥发；

2.19样品管路可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱纯溶剂清洗；

2.20废液：废液需是自由滴落至接受装置后，自由流落至废液收集瓶，无需泵移取，避免由于泵故障导致废液排放不干净和增加维修成本。且废水样、有机溶剂能分开收集；

2.21仪器采用主机上内嵌的触摸屏操作，可直接在触摸屏上编辑整个固相萃取方法，不靠外接电脑、外接平板或无线网的外部设备来传输或控制，触摸屏可随中门角度移动，紧急情况可打开随时暂停；

▲2.22 有氮气压力红色报警功能以及氮气发生器联动功能，可控制氮气发生的开关，延长氮气发生器寿命，当实际氮气压力小于程序设定压力值时，仪器自动发出红色警报。（请提供氮气压力红色报警功能软件界面图）；

2.23有叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器也可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤；

2.24 仪器断电或出现故障等中途突然中断实验时，会自动记录中断前实验步骤进行到哪一步，精确记录已经进了多少体积的溶剂或样品，重启仪器时能继续接着做之前未完成的实验，无需重头开始；

2.25有定时开机功能：仪器可在指定的时间自动开机；

2.26显示屏有显示运行方法和运行剩余时间功能，运行完成后仪器有声音提示；

▲2.27可具备固相萃取柱自动反洗功能：仪器在不停机的状态下自动将固相萃取柱倒转，洗脱溶剂从与柱子进样方向相反的那端进入SPE柱洗脱，完成反向洗脱操作，以便提高某些物质的回收率，反向洗脱液从柱子流出后到达试管的流经不经过任何阀或管路，防止交叉污染（反洗功能需提供图片证明）；

▲2.28质控管理：仪器能自动计算泵的使用次数和阀的使用次数，以便日常的维护和故障的排查(请分别提供图片证明)；

2.28紧急情况暂停功能：当实验过程中发生紧急情况时，操作人员直接打开操作面的安全防护门，仪器可立即暂停运行；待情况处理完毕后，关上防护门即可继续运行。

3、配置要求，不得少于以下内容：

3.1六通道全自动固相萃取主机（内置六组连续无间断计量泵）1台

3.2溶剂瓶 7个

3.3 7ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度）46个

3.4样品架  1个

3.5 USB存储器  1个

3.6专用真空泵1台

3.7真空泵控制套件1套

3.8真空泵防震垫1个

3.9废液涂层管 5米

3.10操作说明书1套

3.11安装工具 1套

3.12 25mm萃取膜盘（50个/包 ）6包

3.13 HLB固相萃取小柱，200mg,30支/包2盒

3.14 24位氮吹仪1台

4、售后服务要求：

在国内有专门的售后服务中心，在接到用户维修要求后在2小时内作出回应，并在48小时内派员到买方现场实施维修。对于一般故障在24小时内修复；对于重大故障应在48小时内修复。若在48小时内仍未能有效解决，我方免费提供同档次的设备予采购人临时使用。整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。在质量保证期结束后，我方依然提供24小时技术支持与服务，保证长期和远程的技术支持以及免费的系统及软件升级和应用软件功能扩展等服务。我方保证长期供应零备件和正常的售后服务，相关耗材在质保期内保持价格不变，质保期外仍能享受厂家优惠。

5、验收要求：

5.1提供设备使用说明书，出厂测试报告等保证产品合格的文件。

5.2提供产品现场安装调试报告。

5.3提供产品验收报告：通过实际样品加标回收率及精密度等测试，达到DB32/4004-2021对于水中全氟化合物的质控要求，空白结果低于方法检出限。

5.4建立25mm萃取膜盘相关应用方法。

# （十）样品冷藏柜

1、功能描述：

1.1适用范围：用于医疗机构、防疫站、血站、研究单位、工厂等单位低温储存物品。

1.2功能用途示例：可用于科研研究，特殊材料的低温试验，冻存血浆、生物材料、疫苗、生物制品、军工产品的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。

2、技术要求及配置：

2.1规格：有效容积≥800L，单门，立式。

2.2万向脚轮：四个万向脚轮，方便移动安放。

2.3箱体材料：优质结构钢板。

2.4内胆材料：镀锌板喷涂。

2.5精确控温：高精度微电脑温度控制系统，内置内部温度、控制/报警温度传感器，确保箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。

2.6制冷系统：采用进口品牌高效压缩机，进口品牌低噪音风机，节能高效；冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

2.7屏显功能：高清晰数码温度显示，显示精度0.1℃。

2.8保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，高效锁冷。

2.9报警模式：具有高温报警、低温报警、环境高温报警、冷凝器高温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、电池电量检测电路故障等不少于10种声光报警功能。

2.10保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；安全门锁，保证样本存储更安全。

2.11制冷工质：环保制冷剂。

2.12蓄电池：断电后，供电提供不少于24小时断电报警及显示功能。

2.13门体平衡孔：具有自加热门体平衡孔，解决短时间内连续多次开门问题。

2.14测试孔：标配≥2个温度测试孔，方便测试温度。

2.15数据存储：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，最大存储时限≥10年。

2.16服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

2.17注册要求：产品具有医疗器械注册证。

2.18制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证。

2.19保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。

# （十一）自动索式提取装置

1、用途：适用于环境、材料等样品的自动索氏标准萃取、连续萃取等方法，对溶剂没有限制。提供六个独立的萃取位置，可实现单独过程控制，也可同时运行不同的萃取方法。适合各种萃取任务。

2、技术指标

2.1 工作环境温度：5～40℃
2.2 工作环境湿度：温度在31℃以下可达湿度80%；温度在40℃时，相对湿度下降至50%
2.3 工作电压：200-240±10% VAC, 50/60Hz, 10 A
2.4 尺寸：638×595×810 mm

3、技术参数

▲3.1全自动多功能智能型固-液萃取仪器，内置标准索氏萃取法、连续萃取两种方法

3.2 测定领域：环境、食品、饲料、化工、天然产物、制药等各领域

3.3 适用溶剂：对溶剂没有限制

▲3.4操作界面：7英寸彩色触摸屏，专有APP可在移动设备上进行萃取远程监视及数据处理，萃取报告可从设备中传输到移动设备及电脑软件。可接入 LIMS 系统

▲3.5配置LSV玻璃组件配有更大的萃取腔（220ml）和溶剂烧杯（320ml），满足环境二噁英等样品的萃取需求。主要玻璃部件的容量均增大60%。

3.6 实验过程包括萃取（可设置回流次数或回流时间）、淋洗、干燥和溶剂回收等步骤

▲3.7索式萃取法：底部烧杯中的溶剂受热蒸发，被上部的冷凝器冷凝回落到萃取腔中与样品萃取，萃取腔中的溶剂慢慢积累，当达到液位后溶剂回流到底部的烧杯中，完成一次循环，反复多次，直至完成萃取过程。实验过程既可以设定萃取时间，也可以设定循环次数

▲3.8 提供六个独立的萃取位置，可实现单独过程控制，也可同时存储、运行不同的萃取方法、使用不同的萃取溶剂

▲3.9每道拥有独立液位传感器，根据样品量调节的液位传感器，改善索氏萃取法的循环时间。

3.10法兰密封系统，密封性良好，降低溶剂损失，溶剂回收率 >90%。

3.11溶剂自动回收到可拆卸的溶剂回收瓶中，可重复使用。

3.12烧杯底部独特的磨砂设计，防止溶剂爆沸。

▲3.13适用可重复使用的砂芯样品杯，可替代一次性的纸滤筒。

3.14仪器上凡与样品接触的部位均采用耐腐蚀，无污染，抗高温的材料，无污染样品风险

3.15安全保护功能：防护罩确保操作者安全，运行过程中有防护状态提示

3.16自动监控：具有冷却水流量传感器实现冷却水流量监控；具有溶剂杯在位传感器确认溶剂杯是否在位；温度传感器监控溶剂量；具有过热保护

▲3.17分析物保护系统可始终保证烧杯中只剩下极少量的溶剂，从而实现最佳的分析物回收率

3.18整个萃取过程完全可见。玻璃组件可轻松取放和拆卸，以便进行清洁和在烘箱中去除污染物 (在+450℃温度下烘烤)。

4、主要配置

4.1固液萃取（索氏标准法、连续萃取法）主机 (LSV，溶剂杯最大320ml)一台

4.2 LSV玻璃砂芯样品管  24个

4.3 LSV 溶剂杯   24个

4.4 冷凝水循环机（制冷功率≥700W）   一台

4.5蓝色汽车冷冻液、密封圈多配一套、溶剂杯架1套

4.6 24位氮吹仪和真空泵各1台

5、售后服务要求

质保期为一年

供货期：合同签订后20天

履约保证金：本项目履约保证金额度为：中标（成交）价的10%，采购人验收合格后履约保证金转为质保金，验收合格一年后无任何问题退还（不计息）。

履约保证金提交形式：采购人指定账户。

# 四．合同格式

政府采购合同

（此为合同模板，以双方协商签章版本为准）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏鸿志工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为_______  ____（大写）人民币（交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰州市高港区政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费质保期1年（工程竣工验收合格后起算），免费质保期从  年  月  日—  年  月  日。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在        年      月      日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在安装调试结束后的20个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

- 1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、银行保函、担保机构保函等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 5 %履约保证金，采购人验收合格后履约保证金转为质保金，验收合格一年后无任何问题退还（不计息）。

- 履约保证金提交形式：采购人指定账户。

2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：

签订合同后支付合同价的70%作为预付款，仪器设备到货后分阶段支付到货仪器合同价的30%。

第十一条 违约责任

１．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方合同总金额总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。

３．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

５．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加政府采购活动的处理。

６．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金或双方协商处理，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向泰州市高港区人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，壹份交公共资源交易中心存档，壹份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 五. 附 件

# 附件一：评分标准

| 评审因素 | 具体评分办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） |  | 30 |
| 项目需求 响应情况 （40分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，请提供产品技术白皮书、彩页、手册或设备检测报告等），重要技术参数不能满足的视为负偏离，每项扣3分，其他非重要技术参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。） |  | 40 |
| 售后服务 （22分） | 项目实施进度计划及安排 （3分） | 对项目实施计划内容进行评价。 项目实施计划内容全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分； 项目实施计划内容较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 项目实施计划内容不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 3 |
|  | 配送、安装及调试方案 （3分） | 对配送、安装及调试方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 3 |
|  | 培训方案 （4分） | 对培训方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得4分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 4 |
|  | 售后服务 具体方案 （6分） | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 对项目质量保证措施进行评价。 措施全面具体详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分； 措施较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分； 措施不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。 未提供的不得分。 | 6 |
| 商务部分（8分） | 业绩（8分） | 投标人具有2020年1月1日至今同类型产品的销售合同，每提供一份得1分，满分8分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，以合同签订日期为准） | 8 |
|  | 合计 |  | 100 |

附件二

投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏省泰州环境监测中心：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，投标总报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏省泰州环境监测中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成所有服务内容。

五、我方认为贵中心有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日期：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

江苏省泰州环境监测中心：

我                 公司（单位）参加本次项目2024年环境监测能力建设项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目2024年环境监测能力建设项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

江苏省泰州环境监测中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理2024年环境监测能力建设项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （四）（投标人）小微企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）（标段：   ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业 、微型企业） ；

2.（ 标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业 ） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）

日期： 年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）    在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目                      项目所提供服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（八）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- （九）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：

| 项目名称 | 投标单价(小写) |
| --- | --- |
| 投标单价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十）投标产品配置及分项报价表（格式）：

投标产品配置及分项报价表

投标人名称（盖章）                                  项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 单报价 （元） | 分项总报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- （十一）合同服务时限承诺书

合同服务时限承诺书

投标人名称（加盖CA电子公章）             采购项目编号：

项目名称：

合同服务时限：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

- （十二）技术参数响应、偏离表（格式）：

技术参数响应、偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：供应商应按照招标文件中需求表要求的工作要求逐项、详细、真实的填写。行数不够可以添加，有具体要求的应填写详细，否则该投标可能被拒绝。

- （十三）其他

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（十四）

- 供应商业绩情况表

（每一合同填写一页）

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业 主 名 称 |  | 地址 |  |
| 类似仪器设备 |  |  |  |
| 合同期限 |  |  |  |
| 项目简述 |  |  |  |
| 服务内容描述 |  |  |  |

注：在本表后附有关业绩证明材料，详见评审办法。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日