泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-NJCY-G2024-0053

项目名称:2025年泰州市大气超级站运行维护服务

采购人：江苏省泰州环境监测中心

采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一章 招标公告3

第二章 投标人须知4

第三章 合同条款及格式14

第四章 项目需求17

第五章 评标方法及评标标准19

第六章 投标文件格式21

第一章 招标公告

项目概况 2025年泰州市大气超级站运行维护服务JSZC-321200-NJCY-G2024-0053招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。（特别提醒：报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件）。 获取招标文件，并于2025-01-10 14:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-NJCY-G2024-0053

项目名称：2025年泰州市大气超级站运行维护服务

预算金额：108万元

最高限价（如有）：86万元

采购需求：

用于开展泰州市2025年超级站仪器设备（含水溶性离子、OCEC、雷达、无机元素、VOCs、非甲烷总烃）运行维护工作,详见第四章项目需求

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。（特别提醒：报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件）。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-10  14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

## 领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

## 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省泰州环境监测中心

地 址：江苏省泰州市海陵区永晖路18号

联 系 人：黄女士

联系电话：0523-86195700

2.采购代理机构信息

名    称：江苏川页工程项目管理有限公司

地　　址：泰州市医药高新区江州南楼115号（综合楼主楼）6楼612室

联 系 人：祝女士

联系方式：15366729517

3.项目联系方式

项目联系人：祝女士

电　 　 话：15366729517

# 第二章投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用2025年泰州市大气超级站运行维护服务。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务招标收费标准50%收取；不足3000元，按3000元，代理费由中标单位支付。

中标单位需向招标代理支付专家评审费：按实收取（代收代付）。

请各单位在报价时予以综合考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“泰州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

- 投标文件构成

10.1投标函（格式见附件）

10.2资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

10.3开标一览表（格式见附件）

10.4明细报价表（格式见附件）

10.5服务要求响应表（格式见附件）

10.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）

10.7承诺书（格式见附件）

10.8根据项目采购需求和评审方法以及评审标准，应当提供的用于评审的其他文件和证明资料

10.9招标文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容

上述10.1-10.7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格、资信证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标报价

12.1 本项目采用固定总价包干制，以人民币为结算单位。投标报价须为全包价，报价高于项目最高限价金额的为无效响应。投标报价应包含为实施本项目所需的一切费用，合同价款按最终所报总价结算，固定总价不随通货膨胀的影响而波动。

12.2其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15、投标文件的递交

15.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

15.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

15.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

15.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

15.6各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

16、投标截止日期

16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件的拒收

17.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18、投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

19、开标

19.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2投标人不足3家的，不得开标。

19.3开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

19.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

19.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，“政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20、评标委员会

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

21、评标过程的保密与公正

21.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

21.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

22、投标的澄清

22.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

22.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

24.1.8 投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的。投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

24.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

24.2.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

24.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

25、确定中标单位

25.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

25.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“泰州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的；

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

25.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

25.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

25.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

25.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

25.4.7不符合法律法规的规定的。

25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

26、质疑处理

26.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

26.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

26.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

26.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

26.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

26.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

26.8 以下情形的质疑不予受理

26.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

27.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29、 签订合同

29.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

29.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.履约保证金：

①履约保证金金额：中标价的5%；

②履约保证金提交形式：中标单位自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金；

③履约保证金缴纳时间：合同签订前；

④履约保证金退还时间：质保期满后一次性无息退还。

31、付款方式：2025年7月进行2025年1月-6月工作内容考核，支付合同金额的60%（如超过财政预算，由双方协商支付）；2025年12月进行2025年7月-11月工作内容考核，支付至合同金额的95%；运维期满后，2026年1月底前组织对本项目进行验收，验收通过后支付合同金额剩余5%的尾款，如发生扣款则按照考核结果进行扣除后再行支付。

32、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合企业﹝2011﹞300号）文件，本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业 。

七、其他事项说明：

1.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

2.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

3.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

4.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第三章 合同条款及格式

合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：2025年泰州市大气超级站运行维护服务

项目编号：

甲方（买方）： 江苏省泰州环境监测中心

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的结果签订本合同。

第一条 采购内容

1.服务名称：

第二条 合同金额

本合同项下服务总价款为 （大写）人民币         元整（￥ ）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。甲方在收到乙方出具相应税票后及时付款。

第三条 服务范围

1.甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指：

- 服务内容：

- 合同履行期限：1年

- 服务要求： 符合招标文件要求

第四条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：2025年7月进行2025年1月-6月工作内容考核，支付合同金额的60%（如超过财政预算，由双方协商支付）；2025年12月进行2025年7月-11月工作内容考核，支付至合同金额的95%；运维期满后，2026年1月底前组织对本项目进行验收，验收通过后支付合同金额剩余5%的尾款，如发生扣款则按照考核结果进行扣除后再行支付。

第六条 违约责任

1. 乙方违约，甲方可扣除履约保证金。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。

3. 乙方须履行其响应文件中的其他服务承诺，否则，甲方有权解除本合同并扣除履约保证金。

4. 其他违约责任约定： （1）甲乙双方必须严格履行本协议，如一方未履行本合同规定的职责应视为违反合同，违约方必须向受损一方赔偿违约引起的一切直接和既得利益的损失。（2）本协议执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行，双方均不承担违约责任，并按有关法规政策及时协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1. 除本项目招标文件明确的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购             （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）本项目的采购文件

（2）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第十二条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(盖章)：                                乙方(盖章)：

法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）

（签字）：（签字）：

签订日期：年月日

- 项目需求

- 项目概况

泰州市大气超级站于2022年底完成建设并投入运行，配备VOCs监测仪(含太阳辐射与紫外指数监测仪)、非甲烷总烃分析仪、水溶性离子色谱分析仪、颗粒物重金属分析仪、雷达、碳组分在线分析仪共6台监测设备。为保证泰州市大气超级站的仪器正常安全运行，保证监测数据的有效性、准确性，现就2025年泰州市大气超级站运行维护服务进行采购。

采购需求表

| 子项目名称 | 仪器设备 | 配置型号 | 最高限价（万元） | 运维期限 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年泰州市大气超级站运维服务 | VOCs监测仪 | 预浓缩单元为广州禾信质谱生产的AC-GCMS 1000，GC/FID/MS单元为安捷伦的8890GC、5977B分析仪，高精度稀释仪为Entech 4700，氢空一体机为Peak设备，太阳总辐射和紫外辐射为EKO MS-093 MS-80 | 86 | 2025年1月1日-12月31日 （具体时间以采购单位书面通知为准） | 天德湖公园 |
|  | 非甲烷总烃分析仪 | 主机为谱育EXPEC2000-710F，动态校准仪为D3000，零气发生器ZA-10LC-B，氢气发生器为Peak 100cc |  |  |  |
|  | 水溶性离子色谱分析仪 | 主机为MARGA 2060，超纯水系统ARIUMMINI，天平称重系统BSA124S |  |  | 凤鸣苑 |
|  | 颗粒物重金属分析仪 | 主机为CES Xact 625，UPS系统为CASTLE 6KS，稳压电源为JJW-5000VA |  |  |  |
|  | 雷达 | 主机为中科光电AGHJ-I-LIDAR，UPS电源为RACK 3K，稳压电源为TDN-2000VA |  |  |  |
|  | 碳组分在线分析仪 | Sunset Model4 |  |  |  |

#### 参考标准

《大气超级站质控质保体系技术规范》；

《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》；

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）；

《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定(第一版)》；

《环境空气颗粒物 OCEC、离子色谱、重金属连续自动监测技术规定》；

《环境空气颗粒物(PM2.5) 中有机碳、元素碳连续自动监测技术规范》；

《环境空气颗粒物(PM2.5) 中无机元素连续自动监测技术规范》。

#### 运行维护内容及要求

3.1日常巡检

监测站房及辅助设备日常巡检应满足 HJ 817-2018 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检 1 次，巡检工作主要包括：

（1）检查站房内温度是否保持在 25℃±5℃范围内，相对湿度保持在 80%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象；

（2）检查站房排风排气装置运行是否正常；

（3）检查采样头、采样管的完好性，及时对滤水杯内积水进行清理；

（4）检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常；

（5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；

（6）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全；

（7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

（8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内；

（9）对站房周围的杂草和积水应及时清除；

（10）检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和避雷针是否损坏，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

（11）子站房屋是否有漏雨现象；

（12）仪器工控机时间与北京时间、数据采集时间与平台展示时间应保持同步；

（13）做好站房清洁卫生及安全工作。

3.2在线VOCs自动监测系统

3.2.1运行维护工作目标

设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于75%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

3.2.2技术运维要求

3.2.2.1每日运维内容：检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常；远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正；使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准；对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

3.2.2.2每周运维内容：检查仪器运行状态，是否报警或异常；检查仪器耗材、标气、载气等使用情况，更换仪器所需耗材；检查仪器管路、阀门是否漏气；检查站房通讯及数据传输系统状态；检查更换颗粒物过滤膜。使用零气对仪器各组分进行检查与校准。

3.2.2.3月度运维内容：清洗仪器散热风扇滤网：更换发生器过滤分子筛和干燥剂。

3.2.2.4季度运维内容：检查检测器工作状态、更换色谱柱；对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；清洗一次空调过滤网。

3.2.2.5半年运维内容：对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

3.2.2.6年度运维内容：对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

3.2.2.7其他预防性维护：按仪器使用和维修手册中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修。

3.2.2.8辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.2.2.9依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.3非甲烷总烃分析仪

3.3.1运行维护工作目标

设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

3.3.2技术运维要求

3.3.2.1每日运维内容：通过远程或者现场检查的方式（早晚至少2次），检查网络情况、数据文件及完整性、监测数据正常性、系统是否有报警等异常提示以及分析模块的 FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常；检查图谱基线是否存在异常漂移和波动、保留时间漂移情况；对监测数据进行审核，对于异常数据进行无效标识或剔除；检查仪器谱图及浓度趋势，异常高值、低值判断（基线情况，峰响应或峰飘情况）。

3.3.2.2每周运维内容：检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气、标气和辅助气有效期及压力；更换仪器采样滤膜，进行检漏检查；检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙；每周检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；对仪器显示数据、时间和数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；检查气相色谱、检测器参数设置情况；每周检查气相色谱、检测器运行情况检查；通标检查（500 ppbC），如标点浓度偏差大于±10%，需重新建立标准曲线。

3.3.2.3月度运维内容：检查校准各仪器时钟，并与数采工控机保持一致；清洗仪器散热防尘网：仪器采样流量检查，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准。

3.3.2.4季度运维内容：进行多点线性检查，至少6点不同浓度的标气开展对仪器的线性化测试，满足线性相关系数R2≥0.999，以确定各组分定量的准确性；开展精密度检查，所有目标化合物的相对标准偏差应小于10%；对动态校准仪中的质量流量控制器，进行单点检查，所用动态校准仪流量误差应≤±2%，否则应及时进行校准（应使用经过计量院检定的流量计）。

3.3.2.5半年运维内容：检查各气路连接的密封性；清洗采样总管和更换采样支管；对动态校准仪中的质量流量控制器，进行多点校准；为确保所用动态校准仪质量流量计进行流量标准传递的准确度，对所获校准曲线的检验指标应符合以下要求：相关系数(r)>0.99；截距(a1)<满量程±2%；多点标准偏差注≤1；若其中任何一项不满足指标要求，则需对质量流量计重新进行调整。校准完成之后重新对每个流量点检查一遍，所有点的偏差都控制在±2%以内。

3.3.2.6年度运维内容：开展不少于一次监测仪的系统保养，更换相关组件，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

3.3.2.7辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.3.2.8依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.4水溶性离子色谱分析仪

3.4.1运行维护工作目标

设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

3.4.2技术运维要求

3.4.2.1每日运维内容：远程登陆仪器检查阴/阳离子柱压、阴/阳离子电导率、柱箱温度、SJAC加热温度、SJAC补液、WRD补液和采样泵真空度、采样流量，内标响应状况等仪器参数，及时填写日质控记录。检查数据及其原始谱图，色谱基线（波动≤10%），调节并确保各积分参数为最佳，保证各物种保留时间正确，分离正常，积分正常。

3.4.2.2每周运维内容：现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，依据周期更换采样单元过滤头、吸收液和淋洗液，采样单元过滤头是否有气泡、漏液、堵塞，数据库数据检查、备份，负责对仪器工作区域进行保洁，及时填写质量控制记录。检查上周有效数据离子平衡，阴离子电荷数和阳离子电荷数进行线性拟合。

3.4.2.3每月运维内容：核查仪器运行状态，检查清理各管路和传动部分，检查清理管路气泡。清洗室外切割器。更换淋洗液，更换保护柱滤芯滤膜，检查柱压，各试剂桶清洁灭菌。现场检查仪器采样流量、仪器温度和压力传感器。对仪器进行标准曲线中间浓度点单点核查和空白核查

3.4.2.4季度运维内容：检查清理润滑各Dosino高精度加液单元及其附属管路，拆卸并超声清洗SJAC，WRD和样品混合瓶及其相关管路，更换保护柱后冲洗整个流路，检查各部分压力，清洗采样总管，配制标准溶液进行六点（不包含零点）线性检查。

3.4.2.5半年运维内容：更换阴阳离子色谱柱、定量环、蠕动泵管、补液泵管、抑制剂再生泵管、桶内过滤头；进行多点校准曲线和正确度检查。

3.4.2.6年度运维内容：检查更换所有在线过滤器、样品管路、高压泵密封圈、单向阀、保护柱柱套、WRD密封圈；进行一次性能检查，具体包括：空白，检出限，残留，六点线性，精密度和准确度等项目；汇总运维、质控记录，提交年度运维资料。

3.4.2.7辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.4.2.8依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.5颗粒物重金属分析仪

3.5.1运行维护工作目标

设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

3.5.2技术运维要求

3.5.2.1每日运维内容：检查环境大气压、环境温度、仪器采样流量、X射线管温度等工作参数，如有报警应及时处理；检查仪器自动质控数据，包括内标值、流量质控结果等，如有异常应及时排查原因；检查监测数据采集与传输情况，如发现未及时上传，需及时恢复正常传输。

3.5.2.2每周运维内容：进行现场巡检，检查仪器运行状态；检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态；及时清空冷风机储水箱。

3.5.2.3每月运维内容：对仪器散热风扇过滤网进行清洗，清洁一次采样头、户外传感器与测量平台。检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；及时更换纸带（应佩戴丁腈手套）。检查冷风机排风扇或过滤器，防止堵塞。对仪器进行采样流量检查、温度测量示值检查、大气压测量示值检查、元素特征X射线能量检查、正确度检查、全膜片正确度检查、标准膜片进行线性检查。

3.5.2.4半年运维内容：对仪器进行湿度检查、全膜片正确度检查、数据一致性检查。

3.5.2.5年度运维内容：进行采样管路清洁，污染较重地区增加清洁频次。对目标元素进行校准曲线绘制，使用空白纸带及3种以上不同浓度的标准膜绘制校准曲线，校准曲线线性相关系数r应≥0.99，否则应重新绘制校准曲线。对仪器进行预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

3.5.2.6辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.5.2.7依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.6碳组分在线分析仪

3.6.1运行维护工作目标

设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

3.6.2技术运维要求

3.6.2.1每日运维内容：检查仪器采样流量、辅助气体流量，反应炉内压力、透射激光强度、反射激光强度等关键参数是否正常；检查环境样图谱，包括升温程序是否正常、OC和EC分割点及浓度比值是否出现突变、CH4峰响应值是否存在明显波动等，24h内的CH4峰面积相对标准偏差应≤5%；进行仪器自动空白检查，TC仪器空白应≤0.3ug，否则应及时排查问题，并重新测试空白。

3.6.2.2每周运维内容：至少进行1次现场巡检，检查仪器运行状态、采样泵运转是否正常，采样管路、溶蚀器集水管（瓶）、气瓶压力、反应炉是否有漏气或堵塞现象；至少更换1次采样滤膜并做空白测试，空白测试的结果TC应≤0.3μg；夏季每周进行冷凝水的检查，确保设备的运转正常与数据的可靠。

3.6.2.3每月运维内容：至少清洗1次采样头。

3.6.2.4季度运维内容：进行1次溶蚀器和采样管路的清洗，更换1次溶蚀器碳膜等配件耗材，根据污染程度可加大更换频次。

3.6.2.5半年运维内容：清洁1次氦气、氦氧混合气、氦甲烷混合气和样气的电磁阀；进行1次三峰测试无氧、有氧、内标三个阶段的CO2峰面积相对标准偏差应≤5%；

3.6.2.6年度运维内容：对仪器进行1次预防性维护，对样品采集单元和分析单元(特别是反应炉）进行检查与清洁，更换石英衬管及必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

3.6.2.7分析仪如果遇到故障，协助采购单位进行故障排查，并积极配合厂家进行设备维修。

3.6.2.8辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.6.2.9依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.7雷达

3.7.1每日监控：远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；每日远程检查仪器采集软件是否正常运行和采集，检查原始回拨信号是否正常；每日远程检查分析软件是够正常解析，消光系数和退偏比是否连续，数据保存是否正常。

3.7.2每周维护：检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度或加装天窗玻璃加热装置；如天窗有加热装置，每周应检查其是否正常工作；采用水冷激光器的仪器，每周应检查激光器冷却溶液液位，及时添加；降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃。

3.7.3每月维护：检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件；

3.7.4半年维护：进行半年度光路校准，查看光路系统有无异常，如有异常即及时维护调试；对仪器进行预防性维护，并更换相应备件，根据下表完成雷达自查检测项目并提交检查报告。

3.7.5年度维护：检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；进行年度激光器校准和光路校准。

3.7.6辅助设备保障：依据设备说明书和维护手册定期对辅助设备进行维护保养和耗品耗材更换，保证仪器正常稳定运行。

3.7.7依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

雷达自查检测项目表

| 站点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气要求 | 晴朗天气，尽量避开云，相对湿度≤70%，轻度污染或以下（PM10≤250µg/m3, PM2.5≤115µg/m3） |  |  |  |
| 时间分辨率 | 每条数据采集时间不超过2min |  |  |  |
| 时间段要求 | 至少2天的连续观测数据 |  |  |  |
| 检测项目 | 性能指标 |  | 实际检测结果 |  |
|  | 355nm波长 | 532nm波长 | 355nm波长 | 532nm波长 |
| 探测盲区 | ≤75 m | ≤75 m |  |  |
| 过渡区 | ≤300 m | ≤300m |  |  |
| 信噪比 | 500m≥60dB 1000m≥30dB 2000m≥5dB | 500m≥60dB 1000m≥30dB 2000m≥5dB |  |  |
| 有效探测距离 | ≥4 km | ≥4 km |  |  |
| 大气瑞利散射信号拟合偏差 | ≤20% | ≤20% |  |  |
| 背景噪声平整度 (斜率) | 拟合斜率绝对值 ≤10-4 | 拟合斜率绝对值≤10-4 |  |  |

3.8质量控制要求

3.8.1中标单位需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。

3.8.2仪器设备维修后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，依据采购单位要求，提供加密质控保障工作。

3.8.3质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档考核。

3.9数据联网、审核与深度分析

3.9.1中标单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省泰州环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，并根据采购单位要求和相关规范，确保所有仪器设备数据联网、正常传输，完成国家、省、市各平台数据审核工作。

3.9.2通过接口、采集设备数据传输协议、网站数据采集程序等多种方式，配合采购单位开展超站数据接入，实现定制化数据库筛选存储展示。提供全国、区域及城市相关的气象和空气质量智能查询服务，包括但不限于全国、省内城市的空气质量、气象信息、预报以及污染分布图、特征雷达、火点图、后向轨迹图和风玫瑰图等分析成果。提供高值数据提醒，配合采购单位开展大气数据、污染源等数据，根据工作需求，设置浓度、排名、考核、超标、预警控制等不同数据变化判断规则，及时形成预警信息并推送至微信群；并对上风向变化、站点高值、首要污染物变更等不同判断规则，形成预警信息并推送至站点所属微信群。数据统计分析，配合采购单位形成泰州市空气质量数据的日报、周报、PPT及其特定模式的统计报表，报告格式按照需求进行及时更新，并推送相关报告。

3.10人员要求

3.10.1中标单位需针对项目派驻1名专业技术人员驻场（项目负责人），配备一辆车专用于巡检工作，驻场人员要求具备本科及以上学历，至少2年及以上相关工作经验；另安排不少于2名专业运维人员（无需驻场）开展本项目运维工作，运维人员应至少有2年及以上相关工作经验，人员食宿、工资及人身安全由中标单位负责，更换人员或人员临时离开需经采购单位同意。

3.10.2中标单位在本项目中保密义务如下：保密内容（包括技术信息）：监测数据及档案或有关资料。涉密人员范围：履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员。泄密责任：按照国家法律规定执行。技术服务单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购单位有权终止合同。

3.11备品备件

中标单位需提供项目所需耗品耗材，合同签订后，中标单位应在3个月内配备一年所需耗品耗材及相关配件，服务期内采购单位不再支付本项目仪器设备所需耗品耗材采购费用。所需耗品耗材及相关配件见下表：

在线VOCs自动监测系统耗品耗材及相关配件清单

| 序号 | 中文名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEP管 | 外径1/4英寸_内径0.156英寸 | 米 | 10 |
| 2 | 过滤膜 | FPI-B5W-47 | 盒 | 1 |
| 3 | 灯丝 | 灯丝，高温 EI，适用于 GCMS | 盒 | 4 |
| 4 | 密封垫 | 垫圈内径0.4_柱内径0.25_短型 | 个 | 10 |
| 5 | 密封垫 | 垫圈内径1_柱内径0.53_石墨 | 个 | 10 |
| 6 | 卡套 | 1/16英寸_303不锈钢 | 个 | 10 |
| 7 | 金属压环 | ZF2-10_1/8英寸管用卡套 | 个 | 10 |
| 8 | 金属压环 | ZF4S6-10_1/4英寸管用卡套 | 个 | 10 |
| 9 | 石英毛细管压环 | 1/32英寸_聚酰亚胺_管路外径0.36-0.4 | 个 | 5 |
| 10 | 石英毛细管压环 | 1/32英寸_聚酰亚胺_管路外径0.5-0.8 | 个 | 15 |
| 11 | 氟橡胶密封圈 | 外径1/8英寸_耐温200-250°C | 个 | 10 |
| 12 | 变径玻璃管 | 外径6mm，内径4.6mm，长250mm，变径内径3mm | 根 | 28 |
| 13 | 穿板两通 | PTFE_1/16转6mm | 套 | 1 |
| 14 | 聚焦管 | MXT-Alumina_长30m_内径0.53mm_膜厚10um | 米 | 10 |
| 15 | 聚焦管 | MXT Guard columnMXT-Hydroguard_内径 0.53mm_长10m | 米 | 10 |
| 16 | 硅胶干燥剂 | 蓝色 | 瓶 | 10 |
| 17 | 活性炭 | 柱状1.55mm | 包 | 1 |
| 18 | 烧碱石棉 | CO2吸收剂_20-30目_100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 19 | 不锈钢管 | 外径1/16英寸_内径0.04英寸_Silonite®处理#/ | 米 | 4 |
| 20 | 接头 | 接头#ZERA1.5C#VICI | 个 | 4 |
| 21 | 接头 | 接头#ZR21#VICI | 个 | 2 |
| 22 | 色谱柱 | 色谱柱#122-1334UI#安捷伦 | 根 | 2 |
| 23 | 色谱柱 | 色谱柱#19095P-S21#安捷伦 | 根 | 2 |
| 24 | 氢氧化钾 | 氢氧化钾#P112287-100g#阿拉J | 瓶 | 1 |
| 25 | AC组件（新款带温度传感器） | 新款加热结构（含一、二、三、四路） | 套 | 4 |
| 26 | 内标、116种标气 | 4种/1L/1ppm，linde | 瓶 | 1 |
| 27 | 氢气发生器 | 0.01µm滤芯 | 个 | 1 |
|  |  | DI柱子 | 个 | 1 |
|  |  | 硅胶包 | 个 | 1 |
|  |  | 进气口滤芯 | 个 | 1 |
|  |  | 0.01 μm 过滤水滤芯 | 个 | 1 |
|  |  | 空压机维护零件 | 个 | 1 |
|  |  | 空气膜 | 个 | 1 |

| 非甲烷总烃分析仪耗品耗材及相关配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 |  | 单位 | 使用量/年 |
| 1 | 富集管模块 | 定制件 |  | 个 | 3 |
| 2 | 采样泵 | 真空泵&抽速6.5SLM&真空度可达100mbar&N86KNDC |  | 个 | 1 |
| 3 | 采样滤膜 | 1μm，25mm |  | 盒 | 1 |
| 4 | 变色硅胶 | 500g |  | 瓶 | 8 |
| 5 | 氢氧化钾 | 500g |  | 瓶 | 1 |
| 6 | 甲烷/丙烷标气 | 120ppm/10ppm，8L |  | 瓶 | 1 |
| 非甲烷总烃分析仪备件清单（无固定使用量，损坏时更换） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | GC色谱柱 |  | 长1m×外径1/8"×内径2mm | 个 | 1 |
| 2 | EXPEC 2000 710主板 |  | 定制件 | 个 | 1 |
| 3 | EXPEC 2000 信号板（710） |  | 定制件 | 个 | 1 |
| 4 | EXPEC2000 710阀座控制板 |  | 定制件 | 个 | 1 |
| 5 | 两位十四通阀 |  | 定制 | 个 | 1 |
| 6 | 两位五通电磁阀 |  | M5×0.8，DC24V，空气用 | 个 | 1 |
| 7 | 三通电磁阀 |  | M5×0.8，DC24V | 个 | 1 |
| 8 | 两通微型比例电磁阀VSO |  | 常闭&通径0.28mm&12VDC&黄铜 | 个 | 1 |
| 9 | 两通微型比例电磁阀VSO |  | 常闭&通径0.08mm&12VDC | 个 | 1 |
| 10 | 气体流量传感器 |  | 0-1000sccm | 个 | 1 |

水溶性离子色谱分析仪非损耗性备件清单

| 序号 | 备件名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳压器 | 62620150 |
| 2 | 真空腔 | DUTM407 |
| 3 | 高压泵传动部分 | 37616002 |
| 4 | 有机玻璃 | V0R502924 |

水溶性离子色谱分析仪耗品耗材及相关配件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 | 序号 | 运维耗材名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线过滤膜 | 80个 | 11 | 定量环 | 8个 |
| 2 | 阴离子分析柱 | 4根 | 12 | 电磁阀 | 8个 |
| 3 | 阳离子分析柱 | 4根 | 13 | 单向阀（外） | 2个 |
| 4 | 管路1/16” | 2根 | 14 | 单向阀（内） | 2个 |
| 5 | WRD密封圈 | 2个 | 15 | 保护柱柱套 | 2个 |
| 6 | 洗液泵管 | 3根 | 16 | 密封环 | 2个 |
| 7 | 供液泵管 | 3根 | 17 | 在线过滤器膜片 | 2包 |
| 8 | 保护柱膜片 | 3包 | 18 | 淋洗液过滤头 | 5个 |
| 9 | 100ml容量瓶 | 4个 | 19 | 抑制器泵管 | 4根 |
| 10 | 高压泵密封圈 | 2个 | 20 | 移液枪枪头 | 120个 |

水溶性离子色谱分析仪需要消耗的试剂及标样清单

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 (g、mL) | 数量 | 单位 | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无水碳酸钠（Na2CO3） | GR | 500 | 1 | 瓶 | Sigma |
| 2 | 无水碳酸氢钠（NaHCO3） | GR | 500 | 1 | 瓶 | Sigma |
| 3 | 溴化锂（LiBr） | 99.99% | 5 | 1 | 瓶 | Sigma |
| 4 | 硝酸（HNO3）* | GR | 100 | 1 | 瓶 | / |
| 5 | 磷酸（H3PO4）* | AR | 500 | 2 | 瓶 | / |
| 6 | 双氧水（H2O2）* | GR | 500 | 1 | 瓶 | / |
| 7 | 无水乙醇 | AR | 500 | 6 | 瓶 | / |
| 8 | 丙酮* | GR | 500 | 3 | 瓶 | / |
| 9 | 阴离子混标 | 标准试剂 | 100 | 1 | 瓶 | / |
| 10 | 阳离子混标 | 标准试剂 | 100 | 1 | 瓶 | / |

注：受管控试剂（带*号部分）由采购单位提供。

颗粒物重金属分析仪耗品耗材及相关配件清单

| 序号 | 运维耗材名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤带 | COXRF-T1 | 18卷 |
| 2 | 质量流量传感器 | AWM5104VN | 5个 |

碳组分在线分析仪耗品耗材及相关配件清单

| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英滤膜 | PFRT-100 | 盒 | 2 |
| 2 | 溶蚀器滤芯 | RF-100 | 包 | 4 |
| 3 | 氧捕集器 | OT-10 | 个 | 1 |
| 4 | 蔗糖标液 | 2.1ug/ul | 瓶 | 4 |
| 5 | 微量进样器 | 10ul | 个 | 1 |
| 6 | 石英管 | QIRT-54 | 支 | 1 |
| 7 | 三通电磁阀 | SV-10 | 个 | 1 |
| 8 | 等比例电磁阀 | VCV-7 | 个 | 1 |
| 9 | 石英炉 | MQB-100 | 个 | 1 |
| 10 | 前炉加热丝 | SC-220F | 个 | 2 |
| 11 | 后炉加热丝 | SC-220B | 个 | 1 |
| 12 | 前炉热电偶 | FTKRT-12 | 个 | 1 |
| 13 | 后炉热电偶 | BTKRT-13 | 个 | 1 |
| 14 | NDIR组件 | NDIR-6000 | 个 | 1 |

雷达耗品耗材及相关配件清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤芯 | MEC230 | 个 | 4 |
| 2 | 滤芯接头 | / | 个 | 8 |
| 3 | 闪光灯 | OPT575 | 个 | 2 |
| 4 | 扩束镜 | T>80%@532&355nm | 个 | 1 |

3.12其他

3.12.1年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向采购单位进行总结性汇报。

3.12.2当设备发生故障、网络连接出问题、断电、平台无数据、产生异常数据或者无数据产生时，在2小时内响应并上报采购单位，响应后6小时内修复，若响应后6小时内不能修复的，与采购单位共同确认修复时间节点，7天内未及时恢复仪器正常运行的需提供备机。

3.12.3中标单位必须积极配合采购单位做好接受各级管理部门的检查、监督工作；按时上报、整理和提交各类数据表和分析报告。

3.12.4定期委托有资质公司出具防雷报告合格证书，检测费用由中标单位支付。

3.12.5中标单位基于仪器运行维护和数据分析，需配合采购单位形成至少1项科研成果。

3.12.6本项目运维所需全部耗品耗材、仪器配件、维护维修等一切费用均由中标单位全部承担，采购单位不再另外支付费用。

3.12.7服务期内，因站房仪器设备及辅助设施运行产生的水、电、宽带等费用由采购单位承担。

3.12.8服务期满后，配合采购单位进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作。

3.13绩效考核及结算要求

考核办法：服务期内，采购单位按照服务内容完成情况和运行质量情况分3次对中标单位进行绩效考核打分，在服务期满后组织对本项目进行验收，依据得分情况支付运维费用。

考核得分：得分≥90，运维商获得100%当期运维费用；得分80-89，运维商获得80%当期运维费用；得分60-79，运维商获得50%当期运维费用；得分≤60，运维商获得0%当期运维费用。考核表如下：

# 2025年泰州市大气超级站运行维护项目运维考核得分表

| 考核指标 | 考核要求 | 考核方式 | 完成情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据有效率 （20分） | 非甲烷总烃总烃分析仪、碳组分在线分析仪、无机元素分析仪、离子色谱分析仪均要求数据捕获率≥90%，有效率≥85%；VOCs仪器数据捕获率≥90%，有效率≥75%；气溶胶垂直分布探测仪不在统计范围内，5台仪器数据捕获率和有效率均以小时值计。 | 考核当期，每台仪器捕获率、有效率未达标，每一项扣10分，扣完为止 |  |  |
| 站房环境保障（12分） | 站房内部环境清洁干净，与监测无关物品及时清理 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
|  | 防雷设施定期年检，提供年检报告 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
|  | 及时发现并解决用电安全隐患 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
|  | 消防设施正常使用并在有效期 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
| 运维工作完成情况（45分） | 按照每台仪器的运维计划实施，并填写周巡检、月度维护、季度检查、半年维护检查、年度维护等记录 | 其中一项未满足要求扣5分 |  |  |
|  | 监测档案完整，记录填写规范 | 单次未满足要求扣5分 |  |  |
|  | 每台仪器质控结果满足国家、省相关技术要求 | 单次未满足要求扣5分 |  |  |
|  | 及时更换原装耗品耗材及配件 | 单次未满足要求扣5分 |  |  |
|  | 标气、内标气、标准物质有来源证明并在有效期范围内 | 单次未满足要求扣5分 |  |  |
|  | 用于校准的器具，每年通过计量检定，并在有效期内使用 | 单次未满足要求扣5分 |  |  |
| 外部质控检查（10分） | 由中国环境监测总站、江苏省环境监测中心等部门组织的质控检查，检查结果较好，未发现明显质量问题 | 单次未满足要求扣5分，扣完为止 |  |  |
| 数据审核 （3分） | 按照中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省泰州环境监测中心监测任务要求进行数据审核工作 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
| 故障响应 （5分） | 当监测设备或者辅助发生故障，2小时内告知我中心并给出解决方案，7天内解决问题并恢复仪器正常运行，如未及时恢复需提供备机 | 单次未满足要求扣3分 |  |  |
| 盲样考核 （5分） | 每季度对运维单位进行一次盲样考核 | 考核结果不满足国家、省相关要求的，扣5分 |  |  |

付款方式：2025年7月进行2025年1月-6月工作内容考核，支付合同金额的60%（如超过财政预算，由双方协商支付）；2025年12月进行2025年7月-11月工作内容考核，支付至合同金额的95%；运维期满后，2026年1月底前组织对本项目进行验收，验收通过后支付合同金额剩余5%的尾款，如发生扣款则按照考核结果进行扣除后再行支付。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（20分） |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20分。 | 20 |
| 二 | 综合实力（36分） |  |  |
|  | 业绩 | 自2021年至采购公告发布以来供应商承担过环境空气自动监测（非污染源）运维项目，每有一份合同得2分，最高得12分。 合同中涉及运行维护VOCs监测仪、太阳辐射与紫外指数监测仪、非甲烷总烃分析仪、水溶性离子色谱分析仪、颗粒物重金属分析仪、雷达、碳组分在线分析仪中的任意一种或多种设备经验的，每提供一份合同加1分，最高加6分。 注：提供合同原件扫描件，不提供不得分。 | 18 |
| 2 | 服务团队 | 供应商拟派的项目负责人具备省级及以上生态环境部门颁发的大气颗粒物组分自动监测技术培训班合格证的得1分，具备环境保护类高级及以上职称且获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才证书得4分，最高得5分。 注：提供项目负责人上岗证或培训合格证、职称证书、人才证书、劳动合同及开标前任意连续6个月的社保证明材料扫描件并加盖单位公章，不按要求提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 供应商配备的技术人员（项目负责人除外）具备大气中挥发性有机物监测技术培训班合格证书的，或大气颗粒物组分自动监测技术培训班合格证书的，每1人得2分，最高得4分。 注：提供技术人员上岗证或培训合格证扫描件及开标前任意连续6个月的社保证明材料扫描件并加盖单位公章，不按要求提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 供应商配备的具有上岗证或培训合格证的技术人员中具备环境保护类高级及以上职称的，有1人得1分，最高得2分。 注：提供技术人员职称证书，不提供不得分。 | 2 |
| 3 | 质控能力 | 具有CMA资质的检验检测实验室的，得1分，不提供不得分。 供应商设立的实验室检测能力范围：包含57种PAMS、13种醛酮类物质、非甲烷总烃物质，有1项得1分，最高得3分。 注：实验室可为自有实验室或供应商下设机构，响应文件中须出具相关有效证明扫描件，响应文件中须提供CMA资质证书及附表，响应文件中须提供检测能力范围覆盖的证明材料扫描件。 | 4 |
| 4 | 认证证书 | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供认证证书扫描件，不提供不得分。 | 3 |
| 三 | 运行维护管理技术方案（44分） |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 根据各供应商的实施方案综合评审，应提供完整的大气超级站运行维护实施方案，对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案等方面提供详细运维计划：优得13分，良好得8分，一般得5分，不提供不得分。 | 13 |
| 2 | 应急方案 | 根据各供应商提供的针对本项目可能出现的各种突发事件的预警及处理方案综合评审，就其及时性、可控性、繁易程度等指标：优得6分，良好得3分， 一般得1分，不提供不得分。 | 6 |
| 3 | 仪器质控方案 | 根据各供应商针对本项目要求的维护设备质控方案，根据所提供的质控方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价：优得9分，良好得5分，一般得3分，不提供不得分。 | 9 |
| 4 | 质量保证方案 | 根据各供应商的质量保证方案综合评审，应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购单位提出的系统及仪器设备考核指标要求：优得8分，良好得5分，一般得3分，不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 数据分析服务方案 | 根据各供应商提供的数据分析服务方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价：优得8分，良好得5分，一般得3分，不提供不得分。 | 8 |

注：1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人：         （电子签章）

日期 ：

（一）投标函（格式）：

投标函

致：

根据贵方的________________ （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

（二）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

我公司（单位）参加本次                  （项目名称、项目编号）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次                      （项目名称、项目编号）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

（三）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

代理人（被授权人）：_______________________

联系电话：___________________

投标人（CA电子公章）：

日 期：年  月   日

注：需同时提供法定代表人及授权代表身份证，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证。

（四）开标一览表（格式）

# 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年泰州市大气超级站运行维护服务 | 详见招标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                            （电子签章）

（五）明细报价表（格式）

明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年泰州市大气超级站运行维护服务 | 1年 |  |  |  |
| 2 | 总价（大写） |  |  |  |  |

注：根据招标文件内容投标单位自行进行编制

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（六）服务要求响应表（格式）

服务要求响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章项目需求中的内容进行填写。

2、行数不够，可自行添加。

3、偏离情况填写“正偏离”“不偏离”“负偏离”，负偏离视为不响应采购需求。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函（格式）、监狱企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）（标段：） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（ 其他未列明行业 ）行业 ；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业 、微型企业） ；

2.（ 标的名称） ，属于（其他未列明行业 ） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（CA电子公章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）单位的 （项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子公章）：

日期：

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

（八）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目                      项目所提供服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本公司不存在“招标公告”－“投标人资格要求”之4中项规定的情形。投标如违背上述承诺，自愿放弃中标资格，同时本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（CA电子公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（九）评分标准中对应的证明材料