泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购

项目编号: JSZC-321200-RHGS-C2025-0010

采购人：泰州市产品质量监督检验院

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年4月11日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0010

2、项目名称：泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购

3、采购方式：□竞争性谈判 竞争性磋商 □询价

4、预算金额: 人民币73万元

5、最高限价: 人民币73万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

6、采购需求：泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购，具体要求详见采购文件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环腐蚀试验箱 | 1台 | 接受进口产品投标 |

7、合同履行期限：自合同生效之日起90日内完成交付、安装、调试工作。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目属于工业，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业声明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随成交公告一同公示。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）本项目特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3、方式：登录“苏采云”系统自行下载

4、售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年4月11日09点00分

## 五、开启

时间：2025年4月11日09点00分

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞恒项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市产品质量监督检验院

地    址：泰州市医药高新区天虹路9号

联系方式：陆先生 0523-86999978

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 0523-89998558、17768712139

## 第二章  参加磋商供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购 项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0010 |
| 2 | 采购机构：泰州市产品质量监督检验院 采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目采购预算（最高限价）：73万元 |
| 5 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 1、本项目履约保证金为成交总价的10%。供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等形式缴纳或提交。 2、履约保证金在发出成交通知书后7日内缴纳履约保证金，30日内，与采购人签订合同 |
| 8 | 采购代理费按“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），此费用由成交供应商支付。 费用结算基数：按成交金额为基数。 |
| 9 | 不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。 |

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有供应商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、报价一览表、投标报价明细表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)供应商营业执照(复印件加盖公章)；

(2)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附己审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有，提供）。

1.3.4承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务及技术条款偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料(含项目实施方案、售后服务等)；

1.3.7供应商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

## 第三章  合同条款及格式

（货物名称）采购合同

（参考文本）

合同编号：

政府采购项目号：

采购人：                 （以下称甲方）  供应商：         （以下称乙方）

住所地：                   住所地：

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏瑞恒项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标产品配置及分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标产品配置及分项报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格响应表；

- 投标承诺；

- 服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件。

- 本次磋商文件

第四条：权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条：交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如磋商文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在__90天___（期间）前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的（ 15 ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（ 60 ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条：伴随服务／售后服务

- 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为      年。

- 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

- 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为__24__小时；非工作期间为__72__小时。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在8小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

第十条：货款支付

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，货到现场，设备安装、调试并验收合格，支付合同价的70%，退还履约保证金（无息）。

- 因财政支付原因逾期付款的，采购人不承担违约责任。

第十一条：违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

- 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__10__%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条：争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（泰州）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式__4___份，甲乙双方各执__2__份。

3、江苏瑞恒项目管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为成交供应商，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：   （盖章）          乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电话：                   电话：

开户银行：                 开户银行：

账号：                   账号：

单位地址：                 单位地址：

日期：  年   月   日                    日期：   年  月    日

# 第四章 项目需求

一、设备功能与特点

1.1功能

循环腐蚀试验可以提供自然腐蚀的最佳实验室模拟环境。最新的研究表明，循环腐蚀试验的结果在腐蚀结构，表面形态和相对腐蚀速率等方面非常接近于户外自然条件。在循环腐蚀试验以前，通常把在35℃环境下进行连续盐雾腐蚀试验，作为实验室模拟腐蚀试验的标准方法。由于通常的盐雾腐蚀试验法，无法模拟户外环境下自然干/湿的循环条件，所以其试验结果常与户外实际结果相关性更真实。

- 二、设备主要技术要求

- 具备普通盐雾试验﹑Prohesion试验、相对湿度控制及喷淋模拟等极限暴露条件试验。

- 内部体积：≥1100L

- ★箱体材料采用高性能氟树脂材料，箱体内腔必须一体成型，不得为焊接结构或是有焊缝等类似有开裂隐患的工艺结构。

- 避免使用盐雾箱内电容式湿度计，需使用干湿球湿度计且置于循环风道内，免受盐雾腐蚀，湿度测量准确，长效，维护简单，维护成本低。

- 可放置各类形状大小的样品，如试片，三维部件，汽车轮毂，引擎部件, 可承载总重量高达500kg以上。

- 能独立调节喷雾量和喷雾距离，实现盐雾沉降量的最大均匀化。

- 在运行GMW 14872条件下，参比试验板的失重应符合GMW 14872-2010 Table A1,A2中规定的失重要求。

- ★为避免喷淋条件下颗粒物对喷头的阻塞，设备喷头位置应有过滤、监控和自清洗功能。当喷淋量超出设定值流量值的±10% 时，设备应有报警提示,但是实验不会停止，提醒操作人员检查设备。特别是在运行GMW 14872时，会产生CaCO3,容易堵积在喷嘴，每次实验结束之后喷嘴会自动清洁，防止堵塞喷嘴。

- ★设备必须配有空气预调节装置（除湿制冷系统）。在温度湿度较高的实验室环境下，比如27°C，70%RH的实验室环境下，无需依靠实验室环境也可以达到如PV 1210中规定的23°C，50%RH的要求。真正做到不依靠实验室环境，也能轻松完成标准中规定的“气候环境”，极大实现实验的可重复性

- ★用户可以通过三种模式控制温湿度的升降速度：线性变换，快速变换，在某个时间段内变换。

- ★设备可满足JASO M609/610 中要求的快速温变转换（具体为35C FOG 至60C DRY 之间30分钟内完成）。

- ★设备厂家具有独立的校验检测实验室，并满足ISO 17025《校准和检测实验室能力通用要求》并且获得认可证书，可溯源至国际实验室认可合作组织(ILAC)成员。

- 喷头中与盐溶液直接接触部分为全塑结构，且喷头通过球面安装，方便喷头的固定和调节。

- 蠕动泵调速、显示方式：控制面板数字式显示和设置，以百分比显示（满速率的0%～100%内可调）

- 设备具有网线输出端口，可以通过软件下载设备运行的温度湿度等状态信息。

- 试验箱中装有照明装置并有观测窗口，方便从试验箱外直接观察试验箱内的试验状况。

- 设备具有停机自动扫雾功能，确保设备开箱后没有盐雾散发到实验室内。

- 试验箱盖开关采用机械卡簧方式，避免使用容易损坏的气动气缸方式。

- 箱盖采用专利卡簧方式、箱盖前部双锁扣、干式密封条，三重保险密封。

- ★配有顶部摇摆喷淋杆完全符合福特CETP 00.00 L 467、沃尔沃VCS 1027,1449和VCS 1027,1449测试标准。

- ★双液晶显示屏操作界面可以对测试程序进行编辑存储，控制面板可以连续显示试验的情况和进度。支持中文、英文、日文等多种语言。

三、商务要求

（1）交付时间：合同签订后90日

（2）交付地点：泰州市高港高新区许庄工业园区永盛路江苏省墙体装饰装修材料质量监督检验中心

（3）付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，货到现场，设备安装、调试并验收合格，支付合同价的70%，退还履约保证金（无息）。

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×价格权值×100。 | 30分 |
| 技术参数 | 采购文件采购需求中“参数、配置等技术相关要求”设备指标，完全满足要求的得满分39分。带★技术指标为重要技术指标，每一项技术指标负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣3分；非标注★技术指标每一项技术指标负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣2分。本项最高得39分，最低得0分。 投标供应商应逐一列出技术参数性能等偏离情况，提供相关证明材料，（例如有CNAS标志的检测报告或产品说明书或制造商官网产品截图或制造商对外公开发布的产品宣传页或制造商加盖公章的技术参数等技术支持文件，并在《偏离表》注明技术支持材料具体位置如页码或序号；否则不得分）。 | 39分 |
| 产品业绩 | 2020年1月以来（时间以合同签订时间或中标通知书、成交通知书为准）投标供应商具有所投同类产品业绩，每个2分，满分10分，提供合同或中标通知书（成交通知书），不提供不得分。 | 10分 |
| 免费保修期 | 提供原厂质保售后服务与支持的具体方案，包括1年及以上质保期的承诺；提供2年质保得3分、每增加一年质保加1.5分，满分6分。提供承诺书，格式自拟。 | 6分 |
| 项目实施方案 | 依据投标文件中项目实施方案的全面性、工期计划、机具设备及人员配备、安全管理方案、安装调试方案、故障解决方案等进行综合评分： 方案合理、人员有保证、措施得当得5分； 方案较合理、人员尚有保证、措施较得当得3分； 方案不合理、人员无保证、无保证措施得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 售后服务 | 有快速服务能力，到达故障现场时间以及定期维护、定期回访（注明时间）、保修期外维修时零配件优惠折扣率较大及其他优惠等内容，保养、维修非常便利，得5分； 到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容，操作使用较为简单，保养、维修较为便利，得3分； 有关到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容缺项，操作、使用比较复杂，保养、维修不便利，得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 培训方案 | 对投标文件中的培训方案、培训内容等方面进行评价： 方案内容详实、完整、叙述清楚且合理的得5分； 方案内容基本可行、基本清楚的得3分； 方案内容不可行或不清楚的得1分； 未提供不得分。 | 5分 |

特别提醒：供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定供应商。供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

# 第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表、投标报价明细表

3、第二轮磋商报价表

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、供应商营业执照

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

9、供应商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（非必须条件，如有，请提供）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及技术条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料（含项目实施方案、售后服务等）

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）

# 1、磋商响应函（格式）

# 致：江苏瑞恒项目管理有限公司

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务，投标总价金额为（大写）：_______________元，（小写）：_______元(人民币)。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

2、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

投标人公章：                 （电子签章）

日期：

附： 分项报价表

项目名称： 泰州市产品质量监督检验院循环腐蚀试验箱采购

项目编号：                                                    金额单位：人民币  元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“报价一览表”中“响应总价”金额一致。

3、第    轮磋商报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

投标人公章：                 （电子签章）

日期：

# 4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、供应商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（加盖CA电子公章）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖CA电子公章）

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：  年  月  日

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：工业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 投标承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他供应商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺履约保证金在发出成交通知书后7日内一次性足额缴纳给采购人，并按采购人要求及时签订合同。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

供应商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

- 商务条款偏离表

| 内 容 | 采购文件 商务要求 | 响应文件 对应商务要求 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |

注：1.商务条款如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

- 技术条款偏离表

| 内 容 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 对应技术要求 | 说 明 （偏离情况） | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1.技术规格必须在偏离表中根据技术参数逐条进行详细对比说明并注明偏离情况。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）