竞争性磋商文件

项目名称：泰州市饮用水水质监测监控能力提升项目

项目编号：JSZC-321200-HCCG-C2025-0040

采 购 人：泰州市生态环境局

招标代理：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目     录

一．招标公告

二．供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四．合同书

五．评标办法及标准

六．响应文件格式

一、招标公告

泰州市饮用水水质监测监控能力提升项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取采购文件，并于2025年6月10日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

（一）招标项目信息

1、项目编号：JSZC-321200-HCCG-C2025-0040

2、项目名称：泰州市饮用水水质监测监控能力提升项目

3、预算金额：114万元

4、最高限价：114万元

5、釆购需求：详见采购文件第三章。

6、合同履行期限：1年

7、本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。3.本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（三）获取招标文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

（四）投标及开标时间、地点

1.投标截止时间及开标时间：2025年6月10日9点00分，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

（五）公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 投标有效期：开标之日起90日历天

- 其他补充事宜

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿成工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

（八）联系事项

1、釆购人信息

名称：泰州市生态环境局

地址：泰州市海陵区永晖路18号

联系方式：徐女士8619553

2、釆购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：泰州市永兴路南侧、海陵路西侧恒景国际花园第56幢1单元801室

联系方式：18952672906

3、项目联系方式

项目联系人： 王工 电 话： 18952672906

二、供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购，招标代理服务费等费用按苏招协【2022】002号文件计取，由成交供应商支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）拟投入本项目人员一览表

（7）法人授权书

（8）磋商响应函

（9）中小企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函

（11）技术要求响应及偏离表

（12）商务要求响应及偏离表

（13）承诺书

（14）供应商资格声明书

（15）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

- 三、采购需求

- （一）采购清单

| 序号 | 站点名称 | 设备清单 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三水厂 | 五参数水质分析仪（含控制器、探头等） | 1 | 套 | 须具备环保认证证书 |
| 2 | 三水厂 | 氨氮水质分析仪 | 1 | 套 | 须具备环保认证证书 |
| 3 | 三水厂 | 高锰酸盐指数水质 分析仪 | 1 | 套 | 须具备环保认证证书 |
| 4 | 三水厂 | 总磷水质分析仪 | 1 | 套 | 须具备环保认证证书 |
| 5 | 三水厂 | 总氮水质分析仪 | 1 | 套 | 须具备环保认证证书 |
| 6 | 三水厂、杜庄 | 挥发酚水质分析仪 | 2 | 套 |  |
| 7 | 三水厂 | 砷水质分析仪 | 1 | 套 |  |
| 8 | 三水厂 | 铅水质分析仪 | 1 | 套 |  |
| 9 | 三水厂、杜庄 | 石油类水质分析仪 | 2 | 套 |  |
| 10 | 三水厂 | 采水单元 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 配水单元 | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 控制单元 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 安防单元 | 1 | 套 |  |
| 14 | 杜庄 | 辅助单元 | 1 | 套 |  |
| 15 | 杜庄 | 文化建设 | 1 | 套 |  |
| 16 | 杜庄 | 样水杯 | 4 | 套 | 须含在系统集成内 |
| 17 | 杜庄 | 数据接入及管路改造 | 1 | 项 |  |

## 主要的技术要求及参数

## 1、总体要求

（1）操作语言：水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）供电要求：设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz；所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

（3）使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

（4）试剂供应

①需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

②仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

③仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

（5）通讯协议要求

按照指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并提供所有仪器的底层通信协议。

## 2、水质自动分析仪器等相关技术要求

### （1）五参数水质自动分析仪：

| 测试项目 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
|  | 量程 | -10℃～60 ℃ |
|  | 测量误差 | ≤±0.1℃ |
| pH | 测定原理 | 玻璃电极法 |
|  | 量程 | pH 0～14 |
|  | 漂移（pH=4、7、9） | ≤±0.1 pH |
|  | 响应时间 | ≤15 s |
|  | 温度补偿精度 | ≤±0.1 pH |
|  | 实际水样比对试验 | ≤±0.1 pH |
| 溶解氧 | 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
|  | 量程 | （0～20）mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ≤±0.3mg/L |
|  | 量程漂移 | ≤±0.3mg/L |
|  | ▲重复性误差 | ≤±0.02mg/L（需要提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
|  | 温度补偿精度 | ≤±0.3 mg/L |
|  | 实际水样比对试验 | ≤±0.3 mg/L |
| 电导率 | 测定原理 | 电极法 |
|  | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃） |
|  | ▲重复性误差 | ≤±0.04%（须要提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
|  | 零点漂移 | ≤±1% |
|  | 量程漂移 | ≤±1% |
|  | 响应时间（T90） | ≤15s |
|  | 温度补偿精度 | ≤±1% |
|  | 实际水样比对试验 | ≤±1% |
| 浊度 | 测定原理 | 光散射法 |
|  | 量程 | 0～4000NTU，可调 |
|  | ▲重复性误差 | ≤±0.3%（须提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
|  | 零点漂移 | ≤±3% |
|  | 量程漂移 | ≤±3% |
|  | 线性误差 | ≤±3% |
| 其他 | （1）具有完善的通信接口，至少含有RS-232、RS-485标准通讯接口、标准网络通讯接口； |  |
|  | （2）具有自动报警功能，如超限报警、故障报警； |  |
|  | ▲（3）检测仪具有记录仪器实时测量数据的功能，至少存储3年的原始数据，并可显示历史数据； |  |
|  | ▲（4）监测仪器可通过上位机进行远程控制，实现就地操作的全部功能（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |  |
|  | （5）检测仪能进行自动测量、手动测量；可设置时间间隔测量和定时测量多种模式。 |  |

### （2）高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化或光度滴定法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | ≤±1%（需要提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
| 量程漂移 | ≤±3%（需要提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
| 葡萄糖试验 | ≤±3%（测量误差） |
| ▲重复性误差 | ≤±0.3%（须提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
| 检出限 | ≤0.2mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| ▲电压稳定性 | ≤±0.3%（须提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |
| 其他 | （1）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 |
|  | （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； |
|  | ▲（3）随着国家数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现视频AI、传感器自动巡检功能，与智慧运维系统联动实现智慧监测与智慧运维（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | ▲（4）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能质控功能，实现自动清洗和校准、自动月质控、自动周核查、自动加标回收等功能（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | （5）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。 |
|  | ▲（6）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现系统智能诊断功能，实现故障诊断、系统联动（故障应急调动）、远程维护等功能； |
|  | （7）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； |

### （3）氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤0.2% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为量程20%时 | ±8% |
|  | 标液浓度为量程50%时 | ±5% |
|  | 标液浓度为量程80%时 | ±3% |
| ▲重复性 | - ≤0.4%（须提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |  |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |  |
| pH影响 | ±6% |  |
| 记忆效应 | ±0.3mg/L |  |
| 电压影响 | ≤±1%（须提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品检测报告原件扫描件加盖公章佐证） |  |
| 实际水样比对试验 | 氨氮<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 氨氮≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 其他 | （1）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 |  |
|  | （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； |  |
|  | ▲（3）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现视频AI、传感器自动巡检功能，与智慧运维系统联动实现智慧监测与智慧运维（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |  |
|  | ▲（4）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能质控功能，实现自动清洗和校准、自动月质控、自动周核查、自动加标回收等功能（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |  |
|  | （5）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。 |  |
|  | ▲（6）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能诊断功能，实现故障诊断、系统联动（故障应急调动）、远程维护等功能； |  |
|  | （7）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； |  |

### （4）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | - ≤±0.2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 量程漂移 | ≤±4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 直线性 | ≤±8% |
| ▲重复性误差 | ≤±0.3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 电压稳定性 | - ±0.2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 其他 | （1）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 |
|  | （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； |
|  | ▲（3）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现视频AI、传感器自动巡检功能，与智慧运维系统联动实现智慧监测与智慧运维（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | ▲（4）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能质控功能，实现自动清洗和校准、自动月质控、自动周核查、自动加标回收等功能（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | （5）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。 |
|  | ▲（6）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能诊断功能，实现故障诊断、系统联动（故障应急调动）、远程维护等功能； |
|  | （7）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； |

### （5）总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| ▲零点漂移 | - ≤±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | - ≤±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心 检测报告扫描件加盖公章佐证） |
| ▲重复性误差 | - ≤±0.3%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心 检测报告扫描件加盖公章佐证） |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 其他 | （1）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 |
|  | （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； |
|  | ▲（3）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现视频AI、传感器自动巡检功能，与智慧运维系统联动实现智慧监测与智慧运维（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | ▲（4）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能质控功能，实现自动清洗和校准、自动月质控、自动周核查、自动加标回收等功能（须提供省级以上第三方检测报告佐证）； |
|  | （5）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。 |
|  | ▲（6）随着数智化改革和智慧运维推进，设备须具有可升级拓展实现智能诊断功能，实现故障诊断、系统联动（故障应急调动）、远程维护等功能； |
|  | （7）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； |

### （6）挥发酚自动监测仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 量程范围 | - 0～0.2mg/L、2mg/L，可扩展 |
| 测量周期 | 小于110min |
| 示值误差（准确度） | - ±10% |
| 重复性（精密度） | ±3% |
| 零点漂移 | - ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |

### （7）砷水质自动监测仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 新银盐分光光度法 |
| 量程 | 0～0.2mg/L、1mg/L，可扩展 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 重复性 | ≤3% |
| 定量下限 | ≤0.01mg/L（Ⅰ型）；≤0.2mg/L（Ⅱ型） |
| 实际水样比对试验 | 水样≤0.05mg/L：≤0.01mg/L；水样˃0.05mg/L |

### （8）铅水质自动监测仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 铅试剂分光光度法 |
| 量程 | 0～0.2mg/L、2mg/L，可扩展 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | 5% |
| 重复性 | ≤3% |
| 定量下限 | ≤0.005mg/L（Ⅰ型）；≤0.2mg/L（Ⅱ型） |
| 实际水样比对试验 | 水样≤0.05mg/L：≤0.01mg/L；水样˃0.05mg/L：≤15% |

### （9）石油类在线自动监测仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 紫外荧光分光光度法 |
| 量程 | 0～0.2mg/L，可扩展 |
| 零点漂移 | ≤0.015mg/L（测试环境：正己烷） |
| 量程漂移 | ≤2.5%（测试环境：石油标准测试液） |
| 重复性 | ≤2%FS（测试环境：石油标准测试液） |

### （10）采水单元要求

采水系统包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采用双管路设计结构，采水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装保证安全可靠。采水管路选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响。

供应商提供采水设计方案，必须对各种气候、地形、丰水期和枯水期的水位变化及水中泥沙提出相应解决措施。

采水系统：采水系统要使取水口能够随水位变化，取水头位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监口测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

采水系统要方便人工提升与安装，以便人工的日常清洗和维护。

采水系统必须采用双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

采水管路为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗，采用可拆洗式，在合适位置须安装有活动接头。

采水系统中的所有部件均要选用优质产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

采水系统的采水主管路采用串联结构，各仪器并接到管路中。各个仪器的压力、流量均可单独调节。管路的连接方式不仅要满足所有仪器对需水量的要求，而且任何仪器故障不会影响其他仪器的工作。

采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

整个集成系统的设计，保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作。

系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

系统的设计，水泵、管路的选择都是按照一套完整系统的原则来进行的，采水系统的总水量必须满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类孳生。

留有比对监测用取样口。

### （11）配水及预处理单元

配水及预处理单元要求由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

	配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

	配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

	配水主管路采用串联方式，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

	能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

	配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

	所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

### （12）控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

	应具备断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

	应具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

	应具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

	应具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

	应具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

	应具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

	应具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

	应具备监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息；

	应具备采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

	应具备断电后能自动保存历史数据和参数设置；

	应具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

### （13）安防单元

视频监控单元应可远程监视水质在线监测站监控视频及周边环境。

### （14）辅助单元

按目前站点所需辅助单元进行更新完善，须通过甲方最终验收。

### （15）文化建设

在站房内张贴相关运维、操作制度，站房外安装水站相关信息铭牌等文化建设内容。

### （16）样水杯

需将样水杯集成在该点位内，

### （17）数据接入及管路改造

完成数据联网、数据接入、管路改造，确保系统数据传输和稳定运行。

## 质保要求

自设备验收之日起，免费质保期为1年。在质保期间，中标供应商确保各监测监控设备质量达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求。

## 地表水自动监测（监控）系统要求

1.具备数据采集功能

（1）现场端软件的数据采集已支持上百种分析仪以及标准通讯协议，支持接入多种品牌。

（2）具备数据审核功能。

2.具备数据展示功能，可以查看工艺展示、实时数据、实时状态。

3.具备数据传输功能

可实现数据上传，现场端软件按照212协议将数据发送至中心平台，支持一子多传，不同的中心平台支持设置不同的因子编码及上传单位。保证数据的成功发送率达到100%，从而确保平台数据的完整性。

可实现远程返控，系统支持中心下发的控制命令，控制命令包括设置超时时间及重发次数、提取/设置监测仪表时间等。

可实现远程留样、远程切换运行模式、重启数采仪。

传输标准符合中国环境监测总站发布的《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》。

4.具备数据查询功能

可以查询仪器状态、报警记录、 系统日志、仪器日志、仪器参数、门禁记录、留样记录、流程回放。

5.质控单元

现场端软件支持自动执行质控任务，包括零点核查、跨度核查、空白测试、标样核查、平行样测试、加标回收、盲样考核及集成干预。

现场端软件已支持多种质控仪，系统支持分析仪/质控仪二合一的设备、也支持分析仪/质控仪为两个独立设备（分析仪和质控仪可使用不同品牌）。

具备指标核查、质控任务查询、质控数据查询、手动核查数据查询功能。

5.控制单元

控制单元可查看仪器通讯详情、客户端通讯详情以及留样处理。

6.具备视频监控功能，可查看实时监控视频及操作云台。

7.具备参数设置功能，可设置系统信息、用户信息、上传设置、控制设置、工艺设置和因子/仪器信息。

（1）可实现普通用户、高级用户、管理员用户的在用户管理界面的权限不同。

（2）通过控制设置可实现控制模块、多参测量、多参流程保存偏移、偏移时间、流程启动、多参启动、超标留样、故障判断的功能。

9.具备软件管理功能，可实现自动更新、配置备份功能。

10.具备安全保障功能，当检测到系统处于关闭状态后会自动启动现场端软件。

11.具备异常排查功能，可实现平台数据缺失排查、现场数据缺失排查、仪器故障报警。

## 参考技术规范和标准

1.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

2.《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

4.《环境水质监测质量保证手册》

5.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

6.《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

7.《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

8.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

9.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

10.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

11.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

12.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

- 合同书（格式文本）

（最终以实际签订的合同为准）

项目编号：

项目名称：

招标人：（以下简称甲方） 住所地：

供应商：（以下简称乙方） 住所地：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款为（大写）人民币，本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于项目编号为的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.成交通知书；

2.采购文件；

3.乙方成交的响应文件；

4.乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 甲乙双方义务：

1.甲方的义务

甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

2.乙方的义务

乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

协助甲方完成其他需要乙方配合的服务。

接受甲方的监督、检查，对甲方提出的正确意见，应当予以采纳并及时整改；乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

乙方的拟派的工作人员应当满足本项目需要。

第六条 廉洁要求

乙方应与甲方签订廉洁协议，廉洁协议作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

第七条 保密要求

乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露相关信息。

第八条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的货物不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第九条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合招标文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质保期为1年，在此期间，乙方提供免费质保服务。

3.乙方未按要求质保，则甲乙双方协商赔偿或者甲方起诉追偿。

第十条 验收

1.甲方成立验收小组，按照合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与合同约定的资金支付条件挂钩。

2.甲方可邀请第三方专业机构及专家参与验收。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.付款方式：合同签订后，支付合同金额的30%，即人民币     （¥    ）作为预付款；到货后支付合同价的50%，即人民币     （¥     ）；验收结束后支付合同价的15%，即人民币  （¥    ），免费质保期期满支付质保金合同价的5%，即人民币  （¥    ）。

第十二条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方认定的质量标准后，甲方应支付相应的费用；否则，甲方有权解除本合同。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿，每逾期完成1天乙方向甲方赔偿合同金额的5‰违约金；因乙方货物质量问题导致甲方无法实现合同目的，甲方有权解除合同且要求乙方赔偿甲方的损失。

4.验收不合格，甲方退货，要求乙方重新供货，且乙方负责赔偿由此给甲方带来的损失。

5.其他违约责任约定。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（招标人）：                      乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

日期：                                 日期：

附件：

廉洁协议书

甲方：泰州市生态环境局

乙方：

为规范甲乙双方的合作，规范工作流程，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，经双方协商，签订本廉洁协议书。

第一条甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（三）在合同履行期间，发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向纪检监察部门或司法机关反映。

第二条甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用政务信息等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的政务信息等。

| 甲方单位： （盖章） | 乙方单位： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | 法定代表人或 授权委托人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |

五、评标办法及标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）政府采购政策功能落实

1、本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

本项目专门面向中小型企业采购，小微企业不享受价格扣除。

4.本项目属于 其他未列明行业 。

5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

（三）评标标准

1.报价（20分）

采用低价优先法计算，在采购预算内即满足磋商文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他各磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／最终报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

2.供应商实力（40分）

（1）认证证书（6分）

供应商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业社会责任管理体系认证证书、每提供一项得1.5分，本项最高得6分。【提供证书原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）业绩（6分）

供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过地表水自动监测建设类的，每提供一个得2分，最高得6分。【提供中标或成交公告截图、中标或成交通知书原件扫描件、合同原件扫描件，未按要求提供不得分】

（3）拟投入设备情况（8）

1）供应商为本项目配备用于仪器比对（校准）的实验室检测能力（检测项至少包含本项目：五参数、高锰酸盐指数、总磷、总氮），提供固定实验室和移动实验车并通过检验检测机构资质认定，具有CMA认证的得4分。本项最高得4分。【提供有效的CMA证书及上述检测项目附表的原件扫描件，未按要求提供不得分】

2）供应商为本项目配备的固定实验室和移动实验车，且承诺相关车辆在本项目建设试运行期间只服务于本项目的（承诺函格式自拟）得4分，本项最高得4分。【提供固定实验室照片、自有证明材料或租赁协议；提供移动实验车行驶证、车辆照片、承诺函；购买发票或租赁车辆需提供有效期内的车辆租赁协议等，提供以上原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）项目团队配备（20分）

1）供应商具有有效期内的环保工程专业承包贰级或以上资质的得3分，须提供保工程专业承包贰级或以上资质证书，本项最高得3分。

2）供应商的项目负责人：具有硕士及以上学历，硕士得0.5分，博士得1分；具有环境工程专业高级工程师任职资格，得0.5分；具有信息系统项目管理师资格，得0.5分；具有测量控制与仪器仪表专业正高级工程师资格，得1分。须提学历证书、技术职称证书等证明材料，本项最高得3分。

3）供应商的技术负责人具备机电工程专业高级及以上技术职称，得3分，并同时具有国家级生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书的，得5分，须提供上述证书。本项目最高得5分。

4）供应商的项目实施成员具备生态环境相关专业中级以上技术职称且具有省级及以上生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，的得3分，须提供上述证书本项最高得3分。

5）具备中国环境总站颁发的地表水监测技术培训证书的，每有1 人得2 分，最高6分；

注：须同时提供以上人员相关证书及供应商连续3 个月缴纳社保的相关证明材料复印件并加盖供应商公章。

【项目人员清单自拟，除特别说明外，同一个人具有多种证书的只计算一次，不重复得分。提供相关证明材料扫描件和供应商近三月（不包含招投标当月）为该服务人员缴纳社保材料证明的扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。】

3.技术文件（40分）

1）技术参数指标（20分）

满足招标文件技术要求的得20分，标有▲的重要技术功能要求的每有一项负偏离扣1.5分（招标文件中如需提供佐证材料必须提供，未提供或不满足按负偏离评审），其他一般技术参数每有一项不符合扣1分，扣完为止。

2）系统集成方案（7分）

供应商针对站点建设内容、站点现状、更新改造需求、系统更新改造、集成等书写方案。系统集成方案按上述要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；

对供应商进行横向比较，集成方案科学、合理，并充分体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得7分；

集成方案比较科学、合理，并基本体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得5分；

集成方案的科学性和合理性一般，先进、实用、专业、安全、经济的原则在方案中体现不充分，得3分；

未提供不得分。

3）安装调试方案（7分）

仪器设备安装调试方案科学合理，方案明确、细致，技术路线清晰，针对性强，时间进度安排明确可行，得7分；

方案比较科学合理，总体明确细致，技术路线比较清晰，有针对性，时间进度安排基本明确，得5分；

方案科学合理性一般，存在关键内容描述模糊或未考虑周全，技术路线略有混乱，针对性一般、时间进度安排不够细致，得3分；

方案缺乏科学合理性，描述模糊笼统，技术路线模糊，无时间进度安排或时间进度安排难以实现，不得分。

4）项目实施方案（6分）

对项目施工方案内容的完整性、可行性等进行综合评价：

综合考虑各方面需求，建设方案内容详尽、完整可行，完全满足项目建设内容，得6分；

建设方案内容基本完整、不够详尽，能够满 足项目基本要求，得4分；

建设方案内容不够完整，有部分缺项，不符合本项目实际需要，得2分；

无建设方案的不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 六、响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、拟投入本项目人员一览表

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、承诺书

十四、供应商资格声明书

十五、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |

注：

1、上表中行数不够可自加；

2、拟派人员符合评分办法中得分条件的，相关证明材料附表后。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏鸿成工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于 其他未列明 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于       （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

备注4：以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注5：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应    （项目名称）    采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

十五、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料