泰州市政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2025-0002

项目名称：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控

采购人：泰州市生态环境局

采购代理机构：江苏鸿志工程项目管理有限公司

2025年6月

目录

第一章竞争性磋商采购公告	1

第二章供应商须知	4

第三章合同文本	15

第四章采购需求	18

第五章评审方法与评审标准	37

第六章响应文件格式	44

第一章竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年07月01日09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2025-0002

项目名称：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控

采购方式：竞争性磋商

分包划分：分包一：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维；

分包二：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站质控；

预算金额：115万元，其中分包一最高限价103.0万元；分包二最高限价12.0万元），超过最高限价的，作为无效响应文件处理，中标方需支付自2025年1月1日起至合同签订之日前已产生的运维和质控费用。

采购需求：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控（详见采购文件采购需求章节）。

合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月15日

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.凡为采购项目提供设计、建设及运维服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：登录“苏采云”系统自行下载。

售价：0.00元

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月01日09点00分（北京时间）。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：登录“苏采云”系统自行下载

售价：免费

五、开启

时间：2025年07月01日09：00（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：泰州市生态环境局

单位地址：海陵区永晖路18号

联系人：徐女士

联系电话：0523-86195577

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿志工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区北星北路6号三楼

联系人： 杨女士

联系方式：13376096737

第二章供应商须知

一、总则

1.采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中申请人资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费按照苏政采协【2024】20号文件规定的收费标准*44%；其他费用按实结算，上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给采购代理服务机构。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）拟投入本项目人员一览表

（7）法人授权书

（8）磋商响应函

（9）中小企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函

（11）技术要求响应及偏离表

（12）商务要求响应及偏离表

（13）承诺书

（14）供应商资格声明书

（15）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

10.2如标书制作工具中的格式和内容与发布的磋商文件不一致，请以发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、人员安排及其他事项

14.1供应商需根据磋商文件要求提供服务承诺、服务人员安排等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供服务方案等。

15.磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

磋商有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件的截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。

24.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组作出澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料牟取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同签订前，成交供应商应当按照合同价的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金必须缴至采购人指定账户；履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者、电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还给乙方剩余的保证金。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.政府采购政策功能落实情况：

34.1参加报价的中小微企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：其他未列明行业。

34.2 残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.3监狱和戒毒企业

①本项目对监狱企业和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策

34.4绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

34.5落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.6按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章合同文本

政府采购合同（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1、服务名称：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维和质控

2、服务内容：                   。

3、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日，中标方需支付自2025年1月1日起至合同签订之日前产生的运维和质控费用。

4、补充条款：。

二、合同价款：本合同总价款人民币￥            元，大写            元整。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照磋商文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合磋商文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现的，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

六、履约保证金：无

七、付款：合同签订后支付合同价的50%，余款在服务完成且验收合格后一次性付清。如甲方在检查中发现中标方未按要求质控的，根据检查结果扣除相应的金额。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同过程中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任:乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、合同见证：代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

十二、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执两份。

十四、合同的变更和终止：

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还。

合同的转让：乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十五、违约责任：

1、乙方违约，甲方可扣除相应的服务费。

2、任一方违反本合同的约定，给守约方造成损失的，应当赔偿给守约方造成的全部损失。

3、本协议约定的其他违约责任。

甲方：泰州市生态环境局（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年月日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二五年月日

第四章  采购需求

- 分包一：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维

- 1.项目服务概述

为保证泰州市区河流环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现拟将泰州市区13个微型水质自动站已安装水质监测设备委托给第三方单位开展运维工作，确保各站点正常运行，切实为入河排口水质提供真实、准确、有效的自动监测数据。

2.服务要求

### 2.1项目服务期限

服务时间为：自合同签订之日起至2025年12月31日。

### 2.2.项目服务参数

本次采购的项目为泰州市区13个微型水站的运维服务。要求供应商根据磋商文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

泰州市区 13个微型水质自动监测站清单

| 序号 | 区域 | 河流名称 | 站点名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海陵区 | 秦东河 | 淤溪南桥站 | 设备品牌：先河 参数：高锰酸盐指数（COD）、氨氮、总磷、总氮、五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） |
| 2 | 高港区 | 宣堡港 | 口岸桥站-高港大道站 |  |
| 3 | 姜堰区 | 新通扬运河 | 官庄大桥站 |  |
| 4 |  | 通扬运河 | 张蔡公路桥站 |  |
| 5 |  |  | 曲江桥站 |  |
| 6 |  |  | 杭家铺大桥站 |  |
| 7 |  |  | 坡岭大桥站-浦津大桥站 |  |
| 8 |  | 周山河 | 西网村周山河桥站 |  |
| 9 |  | 姜溱河 | 河横大桥站 |  |
| 10 |  | 中干河 | 二水厂站 |  |
| 11 | 医药高新区 | 南官河 | 变电所站 |  |
| 12 |  | 周山河 | 汇入南官河河口站 |  |
| 13 |  | 南官河 | 入境断面站 |  |

- 3.水质自动监测系统的运维

### 3.1水质自动监测系统的运维管理内容

- 3.1.1运维具体内容

3.1.1.1提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、标样

3.1.1.2根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

3.1.1.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

3.1.1.4按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.1.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

3.1.1.6 配合泰州市生态环境监测站进行水站质量保证和质量质控工作。

3.1.1.7 随时接受泰州市生态环境监测站的工作考核及质量考核。

3.1.1.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。

3.1.1.9 保证站房清洁，整齐。

3.1.1.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报业主，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

- 3.1.2 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

- 3.1.3财产保护：运营期间，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- 3.1.4协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 3.1.5积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

- 3.1.6按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 3.1.7汛期时，当受泄洪、排涝等不可抗力影响，各水质自动监测站无法正常工作时，及时报告招标方。

- 3.1.8根据招标方的要求支付运维服务期内站点的房租、水电网络等费用。

### 3.2、总体要求

- 3.2.1 投标人资金保证充足。

- 3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

- 3.2.3投标人必须具有为本项目提供本地化服务的能力并提供相关证明或承诺。

- 3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- 3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

- 3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- 3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制定的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

- 3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- 3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- 3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

- 3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 中标单位在合同签订后七日内需按照要求提供满足本项目设备运行的备品备件等运营物资。

3.2.11.2投标人为实施本项目配备的备品备件数量、质量应满足运维相关水站仪器设备维修保养。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置2名专业运维人员和2辆专用车辆。

- 3.2.12对投标人提供服务的要求

3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

3.2.12.2《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

3.2.12.3.1总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

3.2.12.3.2水质自动站运行维护内容及要求

（1）运维人员按要求开展站点远程巡检，包括但不限于：

1）定期对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。

2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、低浓度核查和高浓度核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作。

4）及时记录水站运维情况及相关信息，并填写电子化或纸质版表格，进行存档。

5）其他采购人要求的远程监控工作。

（2）运维人员按要求开展站点现场巡检工作，包括但不限于：

1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；

3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常；

5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀的工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

6）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

7）手动启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态；

8）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

9）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过90天；

10）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

11）其他采购人要求的现场巡检工作。

（3）运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于：

1）清洗采水单元、配水与预处理单元；

2）检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

3）检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

4）检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

5）启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

6）开展站房全面养护，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

7）根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；

8）其他采购人要求的现场养护工作。

（4）运维人员按要求开展站点质量控制工作，包括但不限于：

1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质控措施

A 24小时零点漂移和量程漂移核查

水站每日自动完成24小时零点漂移和24小时量程漂移核查，核查结果须满足质控目标要求中24小时零点漂移和量程漂移的准确度及相对误差要求。

B加标回收率测定

定期进行自动分析仪器加标回收率测定，加标回收率须满足质控目标中相关要求。

C系统水样比对测试

定期进行水站系统水样比对测试，测试结果须满足质控目标中相关要求。

D维护后质控核查

自动分析仪器更换试剂或更换部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足质控目标中相关要求；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试，标样核查测试结果应满足质控目标中相关要求。标样核查通过后对仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

E水质五参数质控措施

定期进行标样核查，测试结果须满足相关技术规范的质控目标要求。

### 3.3 技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

- 3.3.1水质自动站运行指标付款要求：

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1）单个站点月有效运行率≥90%拨付该参数全部运维款。

2）单个站点月有效运行率<90%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

3）单个站点月有效运行率<70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

4）站点整体有效运行率<80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数（生态补偿站点还有流速）中有3个参数有效运行率低于70%时，或2个重要参数连续2个月有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

5）当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

- 3.3.2 数据质量要求

3.3.2.1水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为业主或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；总氮至少每月进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

3.3.2.2要求中标人及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报托管站和业主方。

- 3.3.3质控考核测试要求

不合格时，中标方应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格的仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标方未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

### 3.4 应急措施要求

- 3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

- 3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

### 3.5 考核与惩罚办法

- 3.5.1 考核方法

除前述质量考核外，采购人（或委托有关托管站）每年度对中标方开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分（含）为合格。

- 3.5.2惩罚办法

3.5.2.1一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

3.5.2.2 业主不定期对水站开展检查，按年度对每个站点进行单独考核，其中：

（1）单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维首付款的10%，并责令整改；

（2）单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维首付款的30%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在60分以下，取消运维合同，并罚款合同额的两倍，并向全省通报；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

3.5.2.3如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

3.5.2.4如果中标方未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，业主有权提前取消运维合同。

3.5.2.4因考核不合格解除合同前，业主将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由中标方进行限期修复，或由新的托管方进行修复，并由托管站进行验收，所需费用由原中标方承担；如原中标方不配合业主工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，业主有权将中标方列入黑名单并在全省环保系统内进行通报，并在2年内禁止中标方参与业主的其他所有项目的投标。

### 3.6．交接方式

3.6.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.6.2在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

### 3.7.参考技术规范和标准

3.7.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.7.2国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.7.3《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.7.4《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

3.7.5《环境水质监测质量保证手册》

3.7.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.7.7《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.7.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.7.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.7.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.7.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.7.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.7.13《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

- 分包二：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站质控

- 一、项目服务期限及对象

服务时间为：合同签订之日起至2025年12月15日。

服务对象为：泰州市区 13个微型水质自动监测站，详见下表：

| 序号 | 区域 | 河流名称 | 站点名称 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海陵区 | 秦东河 | 淤溪南桥站 | 设备品牌：先河 参数：高锰酸盐指数（COD）、氨氮、总磷、总氮、五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） |
| 2 | 高港区 | 宣堡港 | 口岸桥站-高港大道站 |  |
| 3 | 姜堰区 | 新通扬运河 | 官庄大桥站 |  |
| 4 |  | 通扬运河 | 张蔡公路桥站 |  |
| 5 |  |  | 曲江桥站 |  |
| 6 |  |  | 杭家铺大桥站 |  |
| 7 |  |  | 坡岭大桥站-浦津大桥站 |  |
| 8 |  | 周山河 | 西网村周山河桥站 |  |
| 9 |  | 姜溱河 | 河横大桥站 |  |
| 10 |  | 中干河 | 二水厂站 |  |
| 11 | 医药高新区 | 南官河 | 变电所站 |  |
| 12 |  | 周山河 | 汇入南官河河口站 |  |
| 13 |  | 南官河 | 入境断面站 |  |

- 二、服务技术要求

1、所有监测任务应严格按照《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（试行）（HJ 915-2017）规定和采购人水室制定的相关技术要求执行，《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（试行）（HJ915-2017）和采购人水室制定的相关技术要求为质控检查的重要依据。

2、现场监测项目的分析方法严格按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》的要求进行，现场监测的仪器设备必须在检定日期内使用。

3、质控检查人员必须通过移动终端软件对水质自动站/点位现场的检查情况进行拍照记录，并使用执法记录仪对质控检查过程进行视频拍摄并留存记录。

4、供应商对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维机构临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须经检查人员和被检查人员共同签字确认。

5、因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成质控检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

6、本项目要求的现场监测项目，均需获得检验检测机构资质认定即CMA认定，所需要的仪器设备需经过计量检定，CMA报告及计量检定结果作为附件附于每月底提交给采购人的总结报告后面。

7、供应商承诺中标后至合同签订前，配齐现场监测仪器、冷藏箱、运输车及符合要求的标准试剂，能够按照质控检查任务技术要求完成质控检查任务。

8、在运维监督及质控管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的质控任务。

9、合同期间，供应商应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购人无关，供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且供应商自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。

10、外部质量监督要求，

（1）供应商要接受采购人对质控检查工作的监督检查。采购人不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；合格率低于60%的，终止合同。

（2）严禁出现数据弄虚造假行为，供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由供应商承担，并将被列入黑名单。

11、人员管理要求

（1）人员基本配置

| 序号 | 项目组成员 | 人数 | 要求及主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责项目的沟通协调；担任报告签发人，能够判断质控检查结果的合理性和有效性。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责与分中心对接每月的质控检查计划，协调处理安排具体的检查工作；负责报告编制，熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求；在每月质控检查计划安排及实施期间，该人员的联系电话必须保持24小时畅通，确保采购人能随时与之取得联系。 |
| 3 | 现场技术人员 | 2 | 负责项目现场质控检查；须经过水质自动监测技术培训，熟悉水质自动监测原理、方法与程序。 |

注：以上人员未经采购单位同意不得随意更换

（2）盲样发放人员、盲样测定结果统计与评价人员等其他人员由供应商自行考虑。

（3）运维人员在岗履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故（含安全）等，均由投标人负责处理并承担经济和道义上的责任，监测站不承担任何责任。投标人违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由投标人负责调解与处理，监测站不承担责任。

12、环境及仪器设备要求

（1）监测实施和环境要求，供应商应拥有管理权和使用权的固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

（2）仪器设备要求

投标单位需要配备通过计量检定或校准的质控核查设备及标准样品，用于开展水质自动站的质控核查工作，水站的质控核查所需的工具均需不少于1套，配备包括便携式五参数及相关有证标准物质（已经购买的须提供购置发票或采购合同复印件；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件）。

- 三、采购内容

此次招标为全委托，即按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法》（以最新发布为准，以下简称省办法）的相关要求全权负责标书内所有水站的数据审核与日常质控工作，主要为水质自动站的自动监测运维和质控体系检查、盲样考核、加标回收检查、现场五参数比对、水样比对和远程监控工作，并参与招标方的抽测比对和飞行检查。

### 3.1检查任务

检查任务具体包括：（1）按照省办法每月至少一次对责任区域内的地表水自动监测站进行运维和质控体系检查，并根据每月运维体系检查结果，增加重点环节的专项检查。（2）在每月的运维和质控体系检查的点位，携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）进行现场比对。（3）在每月运维和质控体系检查的点位，开展水质自动监测站的盲样考核。（4）至少每月一次对区域内已具备视频监控系统的水质自动监测站中查看站房内外的监控视频。（5）每月至少一次对责任区域内的地表水自动监测站开展手工比对工作，检查公司负责比对点位的样品采集，并按要求在规定时间内运输至测样机构。（6）根据招标人的要求，针对数据质量存疑的水质自动站，开展计划外的质控检查。（7）根据招标人的要求，参与其他质控检查工作。

- 3.1.1检查涉及的项目

水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。其中需开展现场比对的项目为水温、pH、溶解氧、电导率、浊度。

- 3.1.2运维和质控体系检查

由检查公司开展运维和质控体系检查，每月对责任区域内所有的点位进行检查。检查公司按照省办法要求，制定检查方案，赴点位开展检查，按要求填写巡检记录并反馈检查结果，每月形成检查总结报告。

- 3.1.3现场五参数比对

由检查公司开展水质自动监测站的现场比对，至少每月一次对所有点位监测参数进行手工比对。检查公司按要求进行记录，并对比对结果进行统计分析，每月形成比对报告。

- 3.1.4盲样考核

由检查公司开展水质自动监测站的盲样考核，至少每月一次对所有点位进行考核，考核参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。检查公司按要求记录结果，并对结果进行统计分析，每月形成比对报告。

- 3.1.5 进行加标回收与集成干预检查

按照省管理办法要求，中标方每月对所有点位的高锰酸盐指数、氨氮、总氮与总磷在线监测仪进行加标回收测试或集成干预检查。检查公司按要求记录结果，并对结果进行统计分析，每月形成检查报告。

- 3.1.6手工比对

由中标方对区域内所有自动监测点位每月进行一次手工比对，并统计比对结果，形成年度比对报告，提交至采购方。手工比对项目为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮，手工比对采取中标方采样分析的模式。检查公司负责比对点位的样品采集，并按要求在规定时间内进行分析。

- 3.1.7参与飞行检查

由采购方根据每月例行运维检查、现场比对、盲样考核和手工比对结果，结合各点位水质异常波动情况，组织不定期对部分点位开展飞行检查。检查公司参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

- 3.1.8 依据采购方的需求进行相关水体的现场采样和实验室分析工作，并留存书面采样文件。

- 3.1.9其他省级以上相关质控要求。

### 3.2服务方式

- 3.2.1每月根据管理办法对相应的点位名单和重点检查内容，赴现场开展检查，按照统一表格进行记录，并将检查记录当日上传至采购方指定的邮箱。

- 3.2.2每月现场检查时，按照采购方的计划，进行现场监测项目的比对测试，并将比对测试结果当日上传至采购方指定的邮箱。

- 3.2.3每月现场检查时，按照采购方计划，开展盲样考核。检查机构应提前进行盲样的采购与配置。

- 3.2.4每月抽查监控情况，并进行手工比对样品的采集和送样，将相关情况及时总结，纳入月总结。

- 3.2.5每月将现场检查情况、现场监测项目比对测试情况、盲样考核情况总结形成月总结，于次月的10日前报送至招标人指定的邮箱。

- 3.2.6按照采购方安排，完成飞行检查等计划外检查任务。

- 3.2.7完成采购方指定项目的实验室分析。

- 3.2.8完成采购方要求的其他相关任务。

- 四、质控检查任务技术要求

- 4.1所有监测任务应严格按照《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（试行）（HJ 915-2017）、省办法等相关标准规范的要求执行，检查结果作为质控考核的重要依据。

- 4.2投标人中标后10日内，向招标人提交《附加体系文件》，通过招标人审核后，进行信息备案，《附加体系文件》包含（但不限于）以下条款：

### （1）法律地位证明文件；

### （2）组织结构示意图；

### （3）内部组织结构设置和职责；

### （4）质量管理体系要素要求的岗位职能分配表；

### （5）参加本项目人员一览表，包括入职时间、专业、学历；

### （6）与本项目相关的监测能力表；

### （7）与本项目相关的主要仪器设备一览表；

### （8）本项目关键岗位人员任命文件；

### （9）本项目授权签字人签字领域及签名识别；

### （10）对按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（环办监测函 [2017]249号）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的推荐方法或地表水相关的环境保护方法标准测定2.2.1所列项目的能力确认材料；

### （11）必要的技术性和管理性支持文件(如：技术规程或规定和制度等)。

### 4.3投标人如中标后15天内，需根据所中包件的实际情况编写详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、盲样的采购和发放、结果统计与评价、内部质量管理方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。采购方发现实施方案和应急预案不完善时，需及时反馈，中标供应商必须予以完善，通过采购方审核后才能实施。实施方案和应急预案将作为合同附件。

### 4.4供应商按现场监测项目需求配备现场监测仪器，现场监测仪器须满足环境保护相关技术规范要求，经过检定/校准。供应商需提供拟为现场监测仪器配置清单，包含型号、测定范围、检出限、准确度和精密度。现场监测的仪器设备必须在检定日期内使用。

### 4.5质控检查人员必须通过移动终端软件对水质自动站/点位现场的检查情况进行拍照记录，并使用记录设备对质控检查过程进行视频拍摄留存记录。

### 4.6因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成质控检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人书面反映，保存好相关记录备查。

### 4.7中标供应商采取必要的安全措施保障质控检查时人身安全。如发生任何意外，中标供应商负责事故处理及一切费用，与采购方无关。

### 4.8质控检查机构发现采样点位周边环境不符合要求、采样系统未正常工作或仪器设备异常，应如实记录，并立即向采购方报告。

### 4.9受委托的社会化检查机构要对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维机构临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须经检查人员和被检查人员共同签字确认。

### 4.10投标人须出具承诺函，在中标后10日内，配齐现场监测仪器、冷藏箱及符合要求的标准试剂，能够按照质控检查任务技术要求完成质控检查任务。

- 五、对投标人的要求

### 5.1承担本项目所涉及的地表水自动监测站的运维公司不得参与本项目的投标。

### 5.2投标人应按照采购内容和要求，制定具体详细的质控检查任务实施方案（必须包含本项目配备的实验室的资质，人员持证上岗，人员从事相关工作的经验，人员专业和学历，技术负责人和质量负责人情况以及内部质量控制计划和手段措施）。

### 5.3资产与管理要求

5.3.1投标人资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

5.3.2投标人应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有独立的法律主体，能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

5.3.3本项目要求的现场监测项目所需要的仪器设备需经过计量检定。

5.3.4在委托期内，在合同约束范围内中标供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的质控检查任务。

### 5.4人员管理要求

5.4.1投标人应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括现场检查人员、盲样发放人员、盲样测定结果统计与评价人员、报告编制人、报告签发人）做出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

5.4.2检查人员应通过省级以上的技术考核，并获得合格证。

关键岗位人员要求：

（1）全部质控检查人员在合同签订前须经过水质自动监测技术培训，熟悉水质自动监测原理、方法与程序。

（2）报告编制人熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求。

### 5.5技术与装备要求

5.5.1车辆要求，质控检查所需车辆均由投标人提供。

5.5.2监测实施和环境要求，投标人应拥有管理权和使用权的固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

5.5.3仪器设备要求，投标人应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备和标准物质。与采样和监测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内进行监测。

### 5.6外部质量监督要求，中标供应商要接受采购方对质控检查工作的监督检查。存在下列情形的，依据情节严重程度进行相应的处理：

（1）采购方不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；整体合格率低于60%的，立即终止合同。

（2）出现数据弄虚造假行为的。中标供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标供应商承担，并将被列入黑名单，情节严重的移交司法部门。

- 六、数据归属及保密

本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告的所有权均归采购方所有。未经采购方授权，中标供应商无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购方保密。

- 七、考核方法与付费原则

7.1考核方法

按季度进行考核，考核内容包括委托方对中标供应商每月提供的质控检查结果的评价，以及报送的记录档案。

八、相关标准要求

8.1《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（试行）（HJ 915-2017）

8.2《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）

8.3《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175 号）

8.4数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB/T 8170-2008）

8.5《江苏省地表水自动监测站运行管理办法》（苏环办[2020]174号）

8.6《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

注：若上级部门有新标准规范，按新标准规范执行。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分（保留小数点后2位）。

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

分包一：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站运维

| 类别 | 评分 因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 投标价格 | 10 | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分（小数点后保留两位）。 |
| 技术 （53分） | 项目运维方案 | 15 | 技术方案合理性。根据投标单位提供的技术方案的合理性、规范性及技术方案的完全可行性，是否适合本项目的特点，是否采取先进技术以提高工作效率，由专家酌情打分。投标技术方案先进性及合理性最优，有成熟的经验及实施方案得15分；投标技术方案先进性及合理性较优，经验及方案一般的得11分；投标技术方案先进性及合理性差或根本不太适合的，经验和方案差的得7分；未提供方案的不得分。 |
|  |  | 15 | 项目组织实施方案。根据投标单位项目实施进度安排和进度控制措施的合理性、科学性、完整性进行比较打分。满足采购文件的进度要求，有保证项目完成的具体措施，遇突发状况有相应保障措施的，安排合理的得15分；满足采购文件进度要求，保障措施能满足一般要求的得11分；满足进度要求，方案不太合理的或既不能满足工期且方案也不合理的得7分；未提供方案的不得分。 |
|  | 服务质量保障 | 12 | 根据本项目的各项管理制度、质量保证措施、安全技术措施等进行比较打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案制度保证，有质量服务承诺的得12分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得9分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得6分；未提供方案的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性的得5分；培训计划、方案简单、无特色的得2分；其他不得分；未提供方案的不得分。 |
|  | 售后服务保障 | 4 | 根据技术支持和维护计划的完整性，提供服务的人员保障、响应时间，响应速度，响应方式、本地化服务能力等进行打分。保障要求完整、响应好、有本地服务驻点的得4分，较宽泛、无实质内容的得2分，无本地服务驻点得1分；未提供方案的不得分。 |
|  | 优惠和承诺 | 2 | 投标人提出的除报价外的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。可实现程度高得2分，模式化的得1分，不具有可操作性的得0分；未提供方案的不得分。 |
| 商务、资信及其他（37分） | 体系认证 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个上述对应证书的得2分，最高得6分，不提供不得分。 注：提供在有效期内的证书彩色扫描件加盖公章。 |
|  | 本地化服务及人员配置 | 8 | 项目负责人具备环境保护相关专业高级技术职称的得2分，满分2分。 技术负责人具备环境保护工程专业或机电专业中级及以上技术职称的得2分，满分2分。 运维人员具有关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，每配备1名满足上述要求人员的得2分，满分4分。 注：需提供职称证书扫描件、培训合格证书扫描件、人员近一个季度社保缴纳证明材料扫描件加盖公章。 |
|  |  | 6 | 在泰州市设立实验室得6分；承诺设立实验室及办事机构得3分；没有不得分 注：提供营业执照扫描件并加盖公章。 |
|  |  | 6 | 具备在本地用于运维项目的车辆，每增加一辆加2分，本项最多得6分，一辆以下不得分。 注：提供车辆照片、购置车辆发票或租赁证明等证明材料扫描件，且须提供通过年检的车辆证明并加盖公章。 |
|  |  | 4 | 具备在本地派驻具备水站运维上岗证的人员，且人与站固定匹配，每增加一人加2分，本项最多得4分，没有不得分。 注：须提供劳动合同及近一个季度的社保缴纳证明扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 能力或业绩要求 | 6 | 具有连续运维1年以上托管方式的水站（包括地表水站、污水站）的运维经验(需提供有效证明材料或环保部门证明)，每一个得2分，本项最高得6分(证明材料最多提供3个项目) |
|  | 标书质量分 | 1 | 资信商务及技术文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项(次)扣0.2分，扣完该项得分为止。 |

分包二：泰州市区流域水环境质量考核断面自动站质控

| 类别 | 评分因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 投标报价 | 20分 | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分（小数点后保留两位）。 |
| 商务部分（32分） | 综合能力 | 4分 | 承担或参与过市级或省级以上水质自动站运行管理办法、质量管理技术规范等的制定，每项2分，最高4分。提供有效证明文件，否则不得分。 |
|  |  | 6分 | 承担过省级或以上水质自动监测领域的有关科研课题的，每项2分，最高6分。提供有效证明文件，否则不得分。 |
|  | 业绩 | 10分 | 响应单位2021年至今承担的与本项目类似的环境地表水自动监测站第三方运维质控核查项目业绩，每个得2分，最高得10分，响应文件中须提供业绩合同复印件或业主出具的履约证明，否则不得分。 |
|  | 人员配置情况 | 4分 | 为本项目配置的项目组人员不得少于4人，学历均在本科及以上得2分；具备环境、电子、自动化或仪器仪表专业硕士以上学位的每个加1分，最高加2分。本项最高4分。 注：提供学士学位证书扫描件，人员近一个季度社保缴纳证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 8分 | 项目组人员上岗培训情况：为本项目配置的项目组人员能熟练操作各项自动监测分析仪器及质控设备，具有省级及以上颁发的自动监测上岗证或培训合格证的每人得2分，具备环保类专业技术高级及以上职称的每人得2分，本项最高8分。 注：提供职称证书复印件、自动监测上岗证或培训合格证复印件加盖公章，人员近一个季度社保缴纳证明材料扫描件加盖公章否则不得分。 |
| 技术部分（48分） | 质控方案 | 12分 | 根据投标人提供的针对水质自动站运维质量监督和质控核查工作方案（包含工作内容、人员车辆配置、技术支撑能力等）的完整性、可行性、针对性等情况评分：阐述清晰内容详实、相关配备齐全、响应优于采购需求的，得12分；阐述较清晰内容基本详实、相关配备基本齐全、响应满足采购需求的得8分；阐述不清晰或较粗略、相关配备不全、不满足采购需求的，得4分。未提供方案的不得分。 |
|  | 进度安排及质量保证措施 | 9分 | 专家根据供应商提供的项目进度计划安排、各阶段进度的质量保证措施、服务周期内项目进度等综合评分：质量、进度保证措施优于采购需求的得9分；满足采购需求的得6分，不满足采购需求的不得分。未提供不得分。 |
|  | 应急预案 | 9分 | 根据投标人提供的运维质控检查应急预案有效性、完整性评分，应急预案是否对质控期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。 应急预案：考虑细节点全面，各项措施、制度、处理方法有效、可操作性强、优于采购需求的得9分；细节点较全面，措施较有效、较可行，满足采购需求的得6分，细节点基本全面、措施基本可行，部分要求不能全部满足采购需求的得3分。不提供不得分。 |
|  | 核查用设备与标准品 | 8分 | 响应单位配备核查用设备与标准品1套的得4分；配备的质控核查设备在检定或校准有效期内的，每台设备加1分，最高加2分。需提供仪器照片、出厂编号及检定或校准证书；为本项目配备的用于水站质控的有证标准物质得2分，提供采购证明材料。 |
|  | 专用车辆 | 2分 | 满足采购文件专用车辆要求的不得分，每增加1辆得1分，最高得2分。 注：提供车辆照片、购置车辆发票或租赁证明等证明材料复印件，且须提供通过年检的车辆证明并加盖公章。 |
|  | 质量控制实验室 | 8分 | 响应单位自有（或控股）用于质量控制的CMA或CNAS实验室，得2分。 实验室认证范围需包含：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮得4分，每少一个扣1分，扣完为止。须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件，否则不得分。 具备国家或省级区域质控中心资质的得2分，提供相关证明文件。 |

注：1、磋商报价超过预算金额的，不得进入评标程序。

2、磋商响应文件中如出现前后不一致时,评委会有权请供应商澄清说明。

3、各供应商应对所提供的商务、技术、业绩资料的真实性负责，如有伪造，视作供应商自动放弃参加磋商及成交资格，并接受相关处罚。

4、证书不在有效期范围内的，不得分。

第六章  响应文件组成和格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、拟投入本项目人员一览表

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、承诺书

十四、供应商资格声明书

十五、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |

注：

1、上表中行数不够可自加；

2、拟派人员符合评分办法中得分条件的，相关证明材料附表后。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏鸿志工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于 其他未列明 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于       （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

备注4：以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注5：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位 是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应                       采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

十五、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料