竞争性磋商文件

项目名称：医疗设备维保服务采购项目
项目编号：JSZC-321200-HWZX-C2026-0078
采购代理编号：0675-266JOC003184

采购人：泰州市第五人民医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年2月                        

总  目  录

第1章 磋商邀请…………………………………… 3
第2章 供应商须知………………………………… 7 

第3章 合同文本……………………………………22

第4章 采购需求……………………………………26

第5章 评审方法与评审标准………………………34

第6章 响应文件格式………………………………39

第一章  磋商邀请
项目概况：
医疗设备维保服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载，并于2026年2月24日14时30分（北京时间）前提交响应文件。  
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HWZX-C2026-0078
采购代理编号：0675-266JOC003184

项目名称：医疗设备维保服务采购项目

预算金额：360万元

最高限价：360万元

采购需求：本项目共1个包

	包号
	项目名称
	预算/最高限价

（万元）
	服务期限

	1
	医疗设备维保服务采购项目
	360
	22个月


具体内容详见竞争性磋商文件第四章。 

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告或提供近两年中任意一个年度的会计师事务所出具的审计报告，成立不满一年的需提供银行资信证明）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年8月-2026年1月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
3.1本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明。

4、本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品、行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（如医疗器械经营许可证）。

三、获取磋商文件
1、时间：2026年2月10日起至2026年2月14日止，2026年2月14日后仍可以下载磋商文件，2026年2月14日后下载的磋商文件，超出有效报名时间且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：苏采云系统

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、地点
截止时间：2026年2月24日14点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金；
2、本项目支持1）.小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）2）.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）3）.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）4）.电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。

   3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　  1、采购人信息
名称：泰州市第五人民医院 

地址：泰州市海陵区春明路51号  

联系人：鲁先生  

联系方式：18752603433  

2、采购代理机构信息
名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座15层业务一部

联系人：马先生 

联系方式：电话：18905161867  传真：025-84795981
邮箱：41093720@qq.com
3、项目联系方式
项目联系人：马先生

电  话：18905161867        邮  箱：41093720@qq.com                
第二章  供应商须知
一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行 

4.2.1无需支付；

4.2.2成交供应商支付，具体方式及标准为：

领取中标通知书前，招标代理及预算编制服务费=收费标准* 80%（50万元以上项目）；50 万元及以下项目单次单项保底收费 5000 元整。（收费标准：按照苏招协[2022]002 号文件《关于印发<江苏省招标代理服务收费的指导意见>的通知》），需备注266-003184代理服务费。
银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109
5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件
6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排会导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须在加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子版或直接加盖电子签章。 

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。 

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、磋商报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供其认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交供应商提交的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。
四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件的截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商响应的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动并在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组既不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正应采用线上澄清方式，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知其未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.4未实质性响应磋商文件的情形

26.4.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.4.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.4.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.4.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.4.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.4.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.4.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.4.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.4.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.4.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动中止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被中止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员存在恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商的第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系电话：025-84795469  
通讯地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体性、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包的具体内容、金额或比例如下：             ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 2 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额 待定 ：按采购合同总价的10 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第b种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据并申请退付；

b、服务类项目，服务期满，无违约行为，出具履约保证金收据并申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据并申请退付；

履约保证金退还时间：服务期满后无息退还，采购单位收到供应商退付申请后30个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏省政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付方式等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
第三章  合同文本

（此为合同参考格式，双方可以在不违反实质性条款的情况下，另行签订采购合同）

甲方：泰州市第五人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供医疗设备维保服务事宜，经友好协商一致，订立本合同。

一、服务设备清单、内容与期限

（一）设备清单：详见本合同《维保医疗设备清单》。该清单为本合同组成部分，最终以双方共同现场核查确认的设备为准。

（二）服务范围与内容：

1.乙方为附件一清单内所有在用医疗设备提供整体维保服务。

2.服务内容包括但不限于：医疗设备故障维修、预防性维护保养、定期巡检、质量控制检测、设备资产管理辅助（清点、信息统计）、操作与安全培训、协助计量检定及应对各类检查等全生命周期技术支持服务。

3.对于清单中处于“脱保状态”（指本合同服务期开始时，已超过原厂或任何第三方维保期，且甲方未签订任何在服务期内有效付费维保合同）的设备，乙方提供包含所有零备件及易损件更换的“全保”服务。

4.对于甲方后续新增的常规医疗设备，经双方书面确认后可纳入本合同服务范围，服务标准与本合同约定一致。

5.对甲方心电工作站进行系统升级，升级后满足医院使用需求。

（三）配件与耗材责任界定：

1.乙方服务总价已包含维修所需的人工、技术、管理等费用，以及为保障设备正常运行所必需的常规易损件及周期性更换件的更换费用（不包括制造商规定的一次性使用的耗材）。

2.乙方承诺所更换的所有配件均为全新、合法合规、性能不低于原厂技术标准的产品，并应甲方要求提供相关质量证明文件。严禁使用翻新、返修或二手配件。

（四）服务期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年。

二、服务费用及支付方式

（一）服务费用总价

本合同服务期限内维保服务费含税总价为人民币________元（大写：________________元整）。该费用为包干价，已包含乙方为履行本合同约定全部义务所需的一切成本、费用、税金及合理利润。除本合同另有约定或经甲方书面同意的增补服务外，甲方无需支付任何其他费用。

（二）支付方式

1.乙方须在中标后30日内缴纳中标金额10%的履约保证金或履约保函，如缴纳履约保证金服务期满后无违约行为无息退还；

2.服务费分7次支付，第一次服务时间为2026年3月至6月，支付比例为中标金额的14%；之后每季度支付一次，前5个季度支付比例为14%，最后一个季度支付比例为16%。每次服务完成后乙方开具相应金额的普通增值税发票，经甲方审核通过后，甲方结合乙方维修保养后每月度综合满意度及质量考核情况根据内部财务制度支付。

三、服务标准与要求

（一）通用服务标准

乙方所有服务行为均应符合国家及行业最新法律法规及标准，包括但不限于：《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医学装备整体运维管理服务规范》（T/CAPE 10109-2025）及江苏省相关质控标准。

（二）关键绩效指标（KPI）与考核

1.乙方服务需达到招投标文件及合同中约定的各项指标，包括但不限于设备开机率、响应与修复时间、预防性维护完成率、临床满意度等。

2.甲方每次付款前对乙方服务进行考核，考核结果、月综合满意度与付款及违约责任挂钩。

（三）特别设备（MRI）要求

1.乙方须为甲方的西门子MAGNETOM Vida 3.0T磁共振设备购买西门子原厂“常青白金保”或同等级别的整机全保服务（须包含冷头、磁体、球管、探测器等所有核心部件），确保2026年2月28日官方网站或官方电话可查，并在合同签订后30日内向甲方提交原厂维保协议副本（如未承诺原厂保修本项删除）。

2.乙方购买的西门子MAGNETOM Vida 3.0T磁共振设备原厂保修未完成前，由乙方承担全部维修责任（如未承诺原厂保修本项删除）。

3.乙方承诺提供7×24小时技术支持，平均现场响应时间不超过2小时。

4.保证该设备年开机率≥95%，并按原厂标准提供每年不少于4次的预防性维护及年度报告。

5.招投标文件约定的其他内容。

（四）信息化管理系统（如有）

1.乙方在服务期内须免费提供其拥有自主知识产权的医疗设备管理信息化系统，供甲方使用，以实现设备在线管理。

2.服务期满后，该系统软件应继续免费提供甲方使用，并无条件将甲方所有设备资产数据移交甲方。乙方应保证数据的完整性与可迁移性。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.为乙方维修人员提供必要的工作条件和环境，包括设备操作权限、现有密码（如有）等。

2.指定专人负责设备报修、沟通协调及服务确认。

3.按合同约定及时支付服务费用。

4.有权根据考核标准对乙方服务进行监督、检查与考核。

5.设备出现故障时，及时通知乙方。

6.乙方规定时间内不能解决问题，或出现安全责任时，甲方有权自行联系包括原生产厂家在内的第三方单位维修或更换配件，产生的费用由乙方全部承担。

（二）乙方权利义务

1.组建充足、稳定、专业的服务团队常驻或就近服务于甲方，团队人员资质应符合国家及行业要求，并指定专人负责人对接。

2.建立7×24小时服务热线，提供远程技术支持。

3.每次维修、保养后，应详细填写工单，由甲方使用科室人员签字确认，并及时将数据录入管理系统（如有），原始记录交甲方设备管理部门存档。

4.根据甲方要求提供服务分析报告。

5.遵守甲方院内各项规章制度，保护甲方患者信息及商业秘密。

6.对甲方操作人员进行必要的设备使用、日常保养及应急处理培训。

五、违约责任

1.若乙方服务未达到约定的标准，甲方有权根据具体规定，直接从当期应付服务费中扣除相应违约金。

2.因乙方更换不合规配件或维修不当，导致设备损坏或发生安全事故的，乙方应负责修复设备并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3.乙方工程师无相应资质上岗作业，或违反操作规程造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

4.若乙方连续两个月综合考核不合格，或发生重大安全事故、严重违约导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

5.若中标后，发现乙方投标资料作假，则甲方有权单方解除合同，并扣留全部履约保证金作为违约金。

6.乙方承诺的其他事项，未履约的，甲方有权从每次维护费中或履约保证金中扣减中标金额5%，作为违约金。

7.若乙方维修或维保过程中，出现安全事故的，甲方有权拒绝支付当次维保费，并有权单方面取消合作，所有损失及赔偿由乙方承担，包括但不限于取消合作期间甲方未完成重新招标时需支付其他维保单位的维修维保费等。

8.MRI使用非原厂全新核心部件（如球管、探测器、高压油箱、机架运行控制板等），则为违约，乙方应按中标价的20%赔偿甲方；提供零配件的报关单等手续备查，如无法提供，则为非原厂全新核心部件，则视为违约，乙方应按中标价的20%赔偿甲方。

9.未经甲方书面同意，乙方不得将本项目转包给除该设备生产厂家以外的第三方。

六、其他约定

1.保密条款：双方应对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、患者信息等予以保密，保密期限自本合同生效之日起终身保密。

2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供证明，可部分或全部免除违约责任。

3.争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.合同生效与附件：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。招投标文件为本合同不可分割的一部分。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签名或签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签名或签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	经办人签名
	
	经办人签名
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	日期
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	
	
	日期
	


附件：

供应商廉洁承诺书

为进一步规范医用耗材、医疗设备、基建以及后勤物资购销等采购行为，营造公平交易，诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和经营秩序，与医院一起共同维护风清气正的医疗环境，现我单位承诺如下：

一、在销售活动中，自觉遵守国家、省市及地方的有关法律法规，严格执行合同条款，诚信经营。

二、洽谈业务时，必须在工作时间到医院指定科室或者办公室联系商谈，不得借故到医院主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

三、不暗中给予医院工作人员回扣，不以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或外学术活动等手段影响医院采购的选择权。

四、不以利益诱惑医院工作人员做违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及其他法律法规的行为。

如违反以上条款，医院有权终止供应合同，将我单位列入“非诚信交易黑名单”。涉嫌违法的，交由执法部门予以处理。

                       承诺单位（盖章）：                     

               法人或其授权代表（签字）：                     

                 2025年   月   日

附件：

	医疗设备维保服务质量考核表

	考核项目
	考核标准
	分值
	扣分标准
	得分

	设备运行状态
	 急救及生命支持类设备完好率100%；大型影像设备开机率≥95%；其他诊疗设备开机率≥98%；辅助及通用设备功能完好。
	30分
	每项不达标扣5分
	

	响应与维修时效
	紧急维修2小时内到场；一般维修24小时内到场；一般故障2天内修复；复杂故障5天内修复。MRI：15分钟内电话响应，平均2小时内工程师到达现场，平均48小时内维修完毕。如需外地专家支持，4小时内响应，48小时内到达现场。
	20分
	响应超时每次扣2分；修复超时每次扣3分；MRI未达标扣5分/次
	

	维修质量与合规性
	更换配件均为全新合规产品；维修后设备性能达标；质控检测设备齐全且定期校准；维修过程符合安全规范。
	20分
	使用不合规配件扣20分/次；维修后设备仍故障扣3分/次；质控设备不全或未校准扣2分/项
	

	文档记录与报告
	每次维修保养有详细记录、影像资料、三方签字，其他要求的资料齐全。
	15分
	记录不全扣2分/次
	

	培训与应急管理
	按计划开展临床及工程师培训；有完善的应急演练方案；应急调配机制有效。
	10分
	培训未执行扣3分/次；应急调配不及时扣3分/次
	

	用户满意度
	每月综合满意度≥90%；维修后科室签字确认并评价。
	5分
	满意度低于90%扣3分；连续两次低于90%扣5分
	

	合计
	


注：质量考核不得低于95分，如低于95分，则进行考核扣款。
质量考核扣款标准（本项考核由设备管理部门负责填写）
（计算方法：扣款金额=扣减总分*扣减服务费标准，当次扣款金额不够扣除的，优先从从履约保证金或下一季度服务费中扣除）
6≤扣减总分≤10分，扣减服务费1000元/分；
11≤扣减总分≤15分，扣减服务费5000元/分；
16≤扣减总分≤20分，扣减服务费10000元/分；
扣减总分＞20分，扣减服务费20000元/分
每月满意度考核扣款标准（本项考核由临床科室填写满意度，由设备管理部门负责汇总）
（计算方法：扣款金额=降低比例*100*扣减服务费标准，例，月满意度为83%，则扣款金额=17%*100*1000=17000元）
月综合满意度≥90%，不扣减；
90%＜月综合满意度≤85%，每降低1%（采取四舍五入）扣减服务费500元；
85%＜月综合满意度≤80%，每降低1%（采取四舍五入）扣减服务费1000元；
月综合满意度＜80%，每降低1%（采取四舍五入）扣减服务费5000元

政府采购履约验收通知单（样本）

致：__________________________（供应商）
根据双方签订的《政府采购服务类项目合同》（合同编号：___________），该项目已履行完毕或具备验收条件，现依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定，启动验收工作。请贵单位配合我方按时参加验收。
验收时间：________年____月____日
验收地点：_________________________________
联系人：______________ 电话：________________
特此通知。

甲方（盖章）：____________________
日期：________年____月____日
政府采购履约验收书（样本）

项目名称：_________________________________________
合同编号：_________________________________________
供应商名称：_______________________________________
采购人名称：_______________________________________
验收时间：________年____月____日
验收地点：_________________________________________
一、验收内容及标准：
（说明服务内容的完成情况、质量标准、时间节点等）
二、验收结论：
（ ）验收合格    （ ）验收不合格
验收意见：___________________________________________________________

验收小组成员签字：
成员1：__________________
成员2：__________________
成员3：__________________
成员4：__________________

供应商确认：
本单位已知悉并认可本次验收结果。
签字（盖章）：________________
日期：________年____月____日
第四章 采购需求

一、维保设备清单

	
	设备名称
	数量
	型号
	生产厂家

	第一年度
	磁共振（含工作站、空调等）
	1
	MAGNETOM Vida
	西门子

	
	DR（软件+硬件）
	1
	新东方1000FB
	万东（自2026年7月20日起）

	
	彩超
	1
	LOGIQ E20
	GE

	
	彩超
	1
	P15
	开立

	
	病人监护仪
	2
	N150R
	迈瑞

	
	多参数监护仪
	5
	ePM12MC
	迈瑞

	
	全自动片剂摆药机
	1
	YS-PL-LITE324Ⅱ
	汤山

	
	全自动发药机
	1
	Rowa Smart160
	BD

	
	麻醉药（贵重药）智能调配柜
	1
	RDH-SMC-01-A121
	瑞达恒

	
	精麻药品保险柜
	6
	
	

	
	医用冰箱（双门）
	5
	HC-5L1000
	

	
	除包机（拆包机）
	2
	FY_CB_11
	扶远

	
	称重数粒机（点药机）
	1
	FY_SL 01
	扶远

	
	打包机
	1
	定制
	

	
	洗胃机
	2
	SC-II 型
	天津同业

	
	脑电图仪
	1
	EEG-1200C
	日本光电

	
	多导睡眠监测系统（含软件）
	1
	Grael
	康迪

	
	呼吸机
	2
	V60
	飞利浦

	
	超声骨密度仪
	1
	EMD-9M1
	悦琦

	
	高频振荡排痰系统
	1
	PV-200
	普门

	
	体外除颤监护仪
	2
	M2 
	卓尔

	
	心脏除颤仪
	2
	D2
	BD

	
	呼吸机
	2
	SV350
	迈瑞

	
	麻醉机
	1
	Aelite NXT
	GE

	
	睡眠初筛仪
	2
	JFD5001
	施曼诺

	
	全自动电子血压仪（立式）
	1
	HBP-9030
	

	
	医用电子血压计
	15
	YE900
	

	
	台式血压计
	30
	
	

	
	红外线辐射理疗灯
	4
	YSHT-Ⅱ型
	

	
	特定电磁波治疗仪
	4
	CQ-23
	

	
	洁净台
	1
	CB 1400V
	

	
	甩降器
	8
	WZR-T2001 型
	

	
	振荡器
	8
	WZR-D951A 型
	

	
	液晶双联观片灯
	14
	BD-A-II
	

	
	电痉挛治疗仪
	1
	醒脉通 Thymatron System IV
	索麦克斯有限责任公司

	
	智能内镜储存柜
	1
	ESC-8S/S
	杭州迈尔

	
	血氧饱和度监测仪
	12
	H100B
	理邦

	
	麻醉机
	1
	Primus
	

	
	麻醉机
	1
	Fabius Tiro
	

	
	血糖仪
	12
	
	

	
	体重秤
	15
	RGZ-120-RT
	

	
	消毒车
	31
	ZXC
	

	
	空气消毒车
	18
	Y-1000
	

	
	轮椅
	24
	H005
	

	
	电动吸引器
	13
	YX932D
	

	
	洗胃机
	2
	SC-Ⅱ型
	

	
	输液泵
	8
	VP1EX
	迈瑞

	
	注射泵
	16
	SP3DEX
	迈瑞

	
	紫外线空气消毒器
	28
	B-1000
	

	
	手动轮椅车
	6
	SYIV100-SW606LABJ
	

	
	护理车
	若干
	
	

	
	治疗车
	若干
	
	

	
	病历车
	若干
	
	

	
	晨晚间护理车
	若干
	
	

	
	抢救车
	若干
	
	

	
	服药车
	若干
	
	

	
	转运车
	若干
	
	

	
	升降餐桌
	若干
	
	

	第二年度（增加）
	便携式多导睡眠监测系统
	2
	somte
	康迪

	
	电子胃肠镜系统（主机+4根镜子）
	1
	CV-290等
	日本奥林巴斯

	
	导航（配套经颅磁刺激仪）
	1
	Visor2mt LT
	上海心仪

	
	内镜清洗工作站（含：高压水气管路、纯水机：反渗透膜、钠离子树脂、滤芯等）
	1
	NQG-2000
	迈尔

	
	全自动软式内镜清洗消毒器
	2
	Rider 60B
	

	
	
	
	
	

	（）
	门诊静息心电采集端
	1
	aECG-12PL
	纳龙

	
	门诊动态心电采集端
	6
	CardioCare H1210
	

	
	门诊动态血压采集端
	4
	ABP-03
	

	
	床旁移动心电图采集端
	14
	RAGE-12L
	纳龙

	
	数字移动心电图采集端
	3
	RAGE-12P
	纳龙

	
	18导数字移动心电图采集端
	1
	aECG-18U
	纳龙

	
	心电工作站（软件）
	1
	
	纳龙


最终服务医疗设备清单以双方实际核查为准；第一年需更换纯水机内树脂、滤芯等耗材；22个月服务期内如医院更换药品供应商或药品规格，需负责摆药机药盒的定制与更换。

二、服务内容：

1、本院设备清单内所有在用医疗设备，最终服务医疗设备清单以甲方确认为准。本项目中标人负责联系服务提供商或原厂，并监督反馈其服务质量；处于脱保状态设备（参考维保设备清单，最终以交接清单为准），本项目中标人提供该类设备的全生命周期管理服务，包括整机、所有零备件及所有易损件维修及更换。不包括制造商规定的一次性使用的耗材。每年度新增的常规设备本项目中标人提供该类设备的质控（如属于计量设备）、使用培训、数据录入信息系统等（本项目所称“脱保状态设备”，指在本项目服务期开始时，已超过设备原厂或任何第三方提供的质量保证期或维保服务期，且采购人未就该设备签订任何在服务期内有效的付费维保合同的设备）。

2、包含但不限于医疗设备全生命周期管理（故障维修、定期日常维护保养、定期巡检工作、操作培训、滤网清洁以及相关信息资料统计、设备资产清点、设备校准、全院需质控设备的质控检查、协助计量检测等工作）。

3、协助院方设备管理部门做好其他医疗设备管控工作。

4、开展相关培训。

5、如使用信息化手段辅助医院设备管理（包括软件安装、信息录入及使用等）。

6、服务年限：22个月，自2026年3月1日至2027年12月31日。

三、服务标准

所有服务规范和实施细则需符合下列法律法规及行业规范最新要求：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）、《中华人民共和国计量法》《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号），《医学装备整体运维管理服务规范》（标准编号：T/CAPE 10109-2025）、江苏省医学装备管理质控评价标准、江苏省三级医院评审标准等。

四、技术要求

Ⅰ、基本需求：

▲1、投标人须提供24小时维修服务热线，免费提供远程诊断功能实时管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。

2、现场紧急维修服务，次数不限（必要时由中标人负责协调设备原厂家提供维修，且不能影响维修响应时效）。

3、维保单位须每次维修保养时需通知使用科室及设备管理部门，且合同期满前最后一次维护时需三方人员（投标人、使用科室、设备管理部门）在场对设备进行全面保养，在此过程中发现的问题，不论大小，一律彻底修复。每次维修、保养都要做好记录，必要时留存影像资料，设备的性能指标需满足临床诊断治疗要求和设备使用的安全性要求，并由三方共同签字确认。

4、保修期内维修、保养及质控等所使用专业维修工具、仪器属于计量设备或标准器的均需进行计量检测，并提供需有资质部门/单位出具的校准/检测报告。

5、工程师必须填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修内容、更换耗材及零备件，使用部门现场工作人员验证签名确认及满意度评价后交设备管理部门保存，最后将工单内容上传输入 至设备管理系统。

▲6、急救及生命支持类设备完好率要求100%；大型影像设备（MRI、CT、DR）等开机率≥95%；其他诊疗设备开机率≥98%；辅助及通用设备（如治疗车、轮椅等）保持功能完好，不做开机率考核。全年停机，每超过1天，在每年度最后一次付款时扣减1000元/天（上不封顶，扣款金额=（停机天数-准许天数）*1000）作为违约金。

7、投标人保证机器维保期内所提供的全部零配件为全新零配件，如提供的为非原厂零配件（MRI另有需求除外），其零配件性能不得低于原厂技术标准，须为全新、合法上市、具有医疗器械注册/备案凭证或符合相关行业标准的产品，并提供合规的进货渠道证明及产品质量文件。不得使用翻新零备件、返修零备件、二手零配件、旧设备拆机零备件，如出现上述任一情况，招标人有权随时中止、终止合同并按实际损失向承保方进行索赔。

8、设备资产排查要求：投标人需定期对全院医疗设备进行逐一清查（包含未出包设备），每年≥1次，如承诺使用信息系统，则需负责全院医疗设备基础信息录入及后期数据维护（包括但不限于：设备名称、设备编号、生产日期、到期时间、维保信息、维修信息、质控信息、计量检测信息等）。

9、在实施本项目维修、维护及管理时须符合国家相关的政策法规，符合国家、省、市、区等各级组织进行的检查标准，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。

10、项目实施过程中，涉及特种设备维修维保人员必须持有医疗相关行业规定的相应资质，严格按照国家规定的政策、法规及医用设备说明书、技术资料进行设备维护保养和管理，使用合格有效的配件。严禁无证上岗，如因无证上岗及使用无效的配件所产生的一切后果由中标人承担，并赔偿医院相应损失。

11、项目实施过程中，投标人应严格遵守医院的各项规章制度及流程，协助医院设备管理部门完成有关设备的各类检查、不良事件上报等各项工作。围绕医院设备维修维保制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，维保实施方案须先审定后方可实行。

12、投标人为医院医疗设备提供整体维保服务(含设备需要更换的各类配件，包括但不限于球管、探测器、高压发生器、探头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池、灯泡、纯水机滤芯等（不包括设备耗材和制造商规定的一次性使用的消耗品），超声类设备的探头执行先维修后更换原则，必要时整机需购买原厂全保，在服务过程中自行承担所需要的维修费、工时费、差旅费、工具及日常用品等一切费用。

13、在服务期内，采购人每次付款前需对投标人近期的服务质量进行考核。

14、服务期内提供信息化管理系统的，服务期满后，该信息系统软件提供采购人免费使用，并将采购人资产数据转移给采购人。

15、采购人提供已有密码供投标人维护或维修使用，采购人未提供的，由投标人负责解决。

▲16、提供并确保使用知名品牌医学影像人工智能辅助诊断系统一套，包括肺结节、冠脉CTA、头颈部CTA等辅助诊断模块。

17、对心电工作站软件系统进行升级，升级后满足医院使用要求。

Ⅱ、磁共振成像系统特殊要求（与上述内容有冲突的地方以特殊要求为准，未提及）：

1、维保单位如为厂家或厂家正规授权代理商，授权代理商须提供授权材料（中标后一个月内提供授权书或原厂维保协议）。

2、维保单位须提供7*24小时免费技术支持，工程师维修到场时间不得超过4小时，经验不少于3年。

▲3、提供整机全保服务（含所有硬件及软件），包含但不限于：（1）常规备件（2）冷头（3）磁体（4）水冷机（5）精密空调（6）保证开机率95%（7）安全检查（8）质量保证（9）安全升级（10）液氦保持在安全水平（11）增加电话报警模块。

▲4、更换核心部件（如球管、探测器、高压油箱、机架运行控制板等）时，须是原厂的全新零备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患，同时需提供零配件的报关单备查。如因提供不合法不合规或来路不明的零备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。

▲5、维保单位须每年提供不少于4次预防性维护保养服务（含预防性技术保养耗材，设备清洁、影像质量校正、场强检查、通讯检查、液氦检查、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查等）；根据医院要求对设备的数据进行备份；在医院要求的时间段，进行保养工作，并做好记录；保养后提供保养报告。

6、计量检测时，中标人负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达到国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。

7、投标人须免费提供设备及其附属工作站的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件为最新版本。

8、维修响应时间：15分钟内电话响应，平均2小时内工程师到达现场，平均48小时内维修完毕。如需外地专家支持，4小时内响应，48小时内到达现场。

▲9、投标人须能及时获取并免费提供设备的改良性软硬件升级。

10、如选择原厂保修，则高压注射器、屏蔽门等MRI配套使用的其他第三方外围设备由投标人负责保修。

11、维保期间，保养、维修、升级等工作时间包含周末和其他非标准工作时间，若有产品升级按照约定时间进行，一般是在周末或非工作时间进行。必要时由中标人负责协调设备原厂家提供维修，且不能影响维修响应时效。

12.生产厂家要求的其他安全性检查。

Ⅲ、服务要求

1、维修服务要求（MRI有特殊要求除外）：

（1）响应时间：投标人需提供7*24小时服务热线电话，确保接到报修能及时响应，在不影响设备使用的情况下（含周末和节假日），24小时内到场维修，紧急情况2小时内到场维修。如遇到特殊故障，外调工程师保证2个工作日内到达故障现场。提供7*24小时服务热线电话，有专门的客服运营人员和在线资深技术服务工程师接听电话。

（2）投标人要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费用以及零配件更换费用等所有费用，均由投标人承担。（提供承诺函）

（3）维修时限：技术校准、调校1天内修复（即不更换配件）；一般故障2天内修复（更换国外配件、地震、大雪、疫情等不可抗力情况下除外），但投标人也应尽力保证备件以最快的速度到达医院场地；复杂故障5天内修复，维修结束必须指导报修科室做好相应的维修登记（记录本中要含有报修时间，工程师到场、离场时间、维修结果、服务评价等多项内容）。

（4）投标人在医院提供技术管理服务和应对常规常用配件进行储备，特别是应对急救设备（包括但不限于除颤仪、监护仪、呼吸机等），必要时提供备用机。

（5）投标人应确保所更换的配件是全新的合规上市产品，符合相应设备的技术标准及相关卫生管理标准。如若由于配件与本机不匹配而造成的一切损失和后果由中标人承担。服务过程中产生的设备配件、其他方上门服务费用等一律由中标人负责。

（6）投标人应配置与医院设备类型相对应的质控检测设备，对修复后的设备进行性能检测，质控检测设备的归属权属于投标人（提供质控设备清单及证明材料），完成后提供质控原始记录单，对除颤仪、监护仪、呼吸机、超声、CT、DR（含移动DR）、磁共振等江苏省质控中心要求报送的设备每季度开展质控检测一次，其他计量设备每半年进行一次质控检测，如有调整，按最新要求执行。

2、设备巡检服务：

投标人需按照医院管理要求，对全院医疗设备制定分级分类巡检计划和巡检检查项目、定检周期，并制订详细的维修保养计划，经设备管理部门审查后，按计划执行，并提供相应巡检报告。投标人须在投标文件中提供巡检报告模板或案例。（按医院要求制定设备的巡检计划，安排工程师每月对设备进行巡检。通过定期巡查对设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患，及时进行修理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。内容包括：设备摆放环境检查；设备外观检查；设备开机运行状态（功能、性能、噪音等）检查；设备安全检查；使用人员操作设备情况检查；是否达到使用年限；漏电流检测、消防隐患及卫生清洁清理工作。日常保养会同科室完成，协助设备日常使用人员进行有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关巡检记录。

3、设备保养服务：

投标人按照医院管理要求，对维保清单内的设备制定分级分类保养计划和内容，定期提供保养报告。

（1）设备保养要求：对急救生命支持类设备、影像设备每季度≥1次保养，其他设备每半年≥1次定期保养。

（2）制定设备的定期保养计划，工程师根据厂家说明书、技术资料、保养手册对设备进行制度化、规范化的维护、保养，详细记录设备初始状态，做好外观检查，清洁保养，功能检查，安全检查等，内容包括：（检查电源插头及电源线有无破损；检查旋钮和按键有无松动或破损；检查电气、机械连接有无断线或松动；外观是否整洁，附件有无明显缺陷或异常；设备是否有异响；面板按键是否正常及光源灯泡亮度是否正常）。

（3）对整台机器的清洁、调试、使用环境等做出风险评估，详细记录配件更换情况，以维持和保护设备的性能和技术，建立医疗设备的维修保养记录，通过对设备的维护保养工作，把故障排除在萌芽状态，保证仪器设备的安全、稳定运行，延长使用寿命。

（4）工程师在预期维护保养时间提前至少一周与科室医院相关人员对接保养时间。

（5）质控管理：

针对全院设备有全面的分级分类，投标人有质量控制计划及方案，并能协助医院对接和落实有关计量检测机构、特种设备安全检测研究院定期进行计量器具、特种设备及其安全附件的技术测试、质量控制检测和计量校准。

（6）应急管理：

投标人有完善的应急演练方案且应急处理方案合理。可根据医院各临床科室工作安排，组织临床医务人员进行医疗设备培训和应急演练，应急演练计划及脚本具备可实施性、演练脚本职责清晰明确、设备设施齐全。

4、标准化管理：

（1）投标人应按照医院的实际需求，编写工程师SOP要求，并严格按照SOP要求进行工程师岗位培训与日常职责管理。

（2）投标人应对维修、保养、巡检等日常工作有标准流程图，要求工程师严格按照标准执行，让维保服务管理工作可管可控。

5、培训管理：

（1）具有详细完善的培训计划（培训对象人员包括临床医护、设备管理部门成员），投标人应对临床操作人员及部分设备使用人员或维修人员免费提供现场操作培训，提供培训方案及主讲人信息。投标人须在投标文件中制订培训计划或日程表，提供培训管理方案，经医院医用设备归口管理部门审查后，认真执行。

（2）负责医院设备工程师的医学装备管理与工程技术人员岗位胜任能力继续教育培训，并取得相应证书。

6、报废设备的管理：

投标人必须认真按照医院国有资产相关管理规定，协助院方严格把关，对于符合报废条件的设备，按流程上报医院获得审核后，组织相应技术专家进行鉴定，确认无维修意义后，建议医院做报废处理，经医院认定确实须报废的设备，必要时协助迁移。

7、服务考评管理：

投标人应形成维保服务报告，结合日常维保服务工作开展情况纳入量化考评接受医院满意度考核，保证管理服务院方总满意率≥90%；每次维修或保养后由相应科室对各服务项目进行满意度考评，完成后交设备管理部门汇总。若每月综合满意度低于90%，投标人应针对满意度低的问题进行整改，并进行扣款处罚（详见满意度考核扣款标准）。

8、其他服务：

（1）协助医院等级评审、开展设备技术培训、报废设备的技术鉴定、必要时协助医院完成新设备的安装、验收、升级以及所有医疗设备的移机。

（2）协助医院完成大型设备的效益分析管理、医疗相关特种设备安全生产监管、急救生命支持类设备应急状态分析、全院医用设备质量安全检查及分析报告等相关质量管理工作。

（3）协助医院对需要强检、校准、检定的医疗设备及特种设备等按检定周期及时进行年检；协助医院完成对使用年限较长的医用设备进行原厂或法定许可机构进行定期检查、检验、校准在内的性能验证工作。

（4）在本维保范围内的设备故障无法在限期内解决且无有效整改的，院方可以委托原厂售后或第三方进行维修，由此产生的一切费用由投标人承担。若投标人无法满足医院医疗设备维保的相关要求或不能履行相关承诺，医院有权终止医疗设备全维保服务合同并由投标人承担相应赔偿责任。

（5）投标人应按医院要求递交全院设备质控报告。需编制月/季/年度各科室医疗设备巡检、维修、保养、重点设备运行情况、重点事件处理过程及结果、配件更换情况等报告。

（6）保内设备管理：对于还在质保期内或医院与其他维修服务商签订还在维保服务期内的设备：必须配合院方的工作管理需求进行现场响应，并协助厂家技术人员尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理，落实催办维修进度，确保各项设备的完好性。

（7）协助医院按照医院的应急调配制度对急救及生命支持类设备建立应急响应机制，对于急救设备，如短时间内因技术、配件上的原因无法立刻修复，投标人必须通过其他渠道临时调配，确保医院医疗活动的正常开展，保障患者安全。

五、商务要求
1、服务期限：22个月

2、实施地点：泰州市第五人民医院

3、付款条件

（1）中标人须在中标后30日内缴纳中标金额10%的履约保证金或履约保函，如缴纳履约保证金服务期满后无违约行为无息退还；

（2）服务费分7次支付，第一次服务时间为2026年3月至6月，支付比例为中标金额的14%；之后每季度支付一次，前5个季度支付比例为14%，最后一个季度支付比例为16%。每次服务完成后中标人开具相应金额的普通增值税发票，经采购人审核通过后，采购人结合中标人维修保养后每月度综合满意度及服务质量考核情况根据内部财务制度支付。

第五章  评审方法与评审标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	供应商资格要求
	
	


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	报价超过限价作无效报价处理
	
	

	2
	响应文件的有效性（是否电子签章）
	
	

	3
	响应文件的完整性
	
	

	4
	不存在重大负偏离
	
	

	5
	星号要求均满足磋商文件要求
	
	


三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去除报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后的供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

（二）详细评审：磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	评审标准
	分值

	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。
	15分

	技术要求
响应
	采购需求技术参数总得分10分，有▲一项负偏离扣2分；非▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。
	10分

	仓储能力
	投标人具备零备件仓储条件，有独立的备件仓库：面积≥1500平方，得4分；1000平方≤面积＜1500平方，得2分；1000平方＜面积≤500平方，得1分；面积＜500，不得分。
注：投标文件中需提供产权证书或者仓库租赁合同证明文件（同时提供出租人产权证书）、仓库照片，提供不全不得分
	4分

	售后服务
	投标人提供7×24小时售后服务，售后人员到场时间≤2小时，得5分；2＜到场时间≤2.5小时，得4分；2.5＜到场时间≤3小时，得3分；3＜到场时间≤3.5小时，得2分；3.5＜到场时间≤4小时，得1分，＞4小时不得分。

注：

1.提供：高德、百度、腾讯等导航截图（路径为采购人单位至售后服务办公点）；

2.售后服务办公点须提供投标人不动产权证明或合作协议和开标前最近一次（不含开标当月）的资金往来信息；

3.提供售后服务办公点照片；

4.上述内容未提供或提供不全不得分。
	5分

	业绩
	投标人提供2023年1月1日以来同品牌3.0T磁共振类  似机型的整机保修业绩合同（须包含磁体等主要配件），每提供1个得1分（提供合同扫描件，提供用户名单，并注明联系人、联系方式，便于评审小组需要时予以验证，同一单位不重复得分），满分5分；如承诺中标后使用原厂维保的投标人，可不提供业绩证明材料，本项得5分。
注：

如使用原厂维保的投标人，则须提供承诺函：须承诺2月28日前购买原厂常青白金保整机保修服务（包含磁体等主要配件，厂家售后服务电话可查询），否则业绩不得分。
	5分

	
	提供2023年1月1日以来独立承担三级医院全院医疗设备整体托管或服务业绩，提供5个整体托管或服务业绩的得1分，之后每增加1个业绩加1分（合同扫描件及付款凭证，合同需可以看见设备清单、服务费等关键信息），满分12分。（同一单位不重复得分）
注：

1.提供用户名单，并注明联系人、联系方式，便于评审小组需要时予以验证；

2.提供国家卫健委网站（https://zgcx.nhc.gov.cn/unit）查询到的医院等级截图；

3.未提供或提供不全不得分，同一单位不重复得分。
	12分

	售后服务授权或者合作协议
	投标人与医疗设备生产厂家拥有良好的合作关系，每提供一个本项目维保设备（维保清单中已列出厂家的设备）厂家的售后服务授权或者合作协议的得1分，最高5分；
	5分

	检测设备清单
	投标人提供MRI、CT、DR、医用超声诊断仪、除颤器、心电监护仪、呼吸机、麻醉机、高频电刀等质控检测设备。投标人需要提供相应检测设备清单、采购购买设备发票以及正规检定机构出具的检定证书或校准证书。每提供一项得1分，最高10分；未提供或者提供的资料不完整的不得分。
	10分

	认证证书
	投标人具有医疗器械质量管理体系认证、质量管理体系认证、医疗器械风险管理体系认证、职业健康安全体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证的，每提供一项得1分，最高得6分（投标文件中需提供证书复印件，不提供的不得分）
	6分

	著作权证书
	投标人拥有并免费提供使用有自主版权的信息化系统辅助医院设备管理，得2分；

注：提供著作权证书
	2分

	人员配备方案
	1.根据投标人提供的人员配备方案，主要包含以下：

（1）售后工程师团队人员数量、专业、工作年限、分工情况等；

（2）项目负责人的管理职责；

（3）内部管理的职责分工。

方案合理，团队工程师人数充足，具有较强的实用性，得5分；工程师团队分工较为合理，得3分；团队实力较为欠缺或分工不合理，得1分；未提供不得分。

2.投标人售后工程师团队中，获得西门子MRI、GE超声设备的原厂培训证书的每个得1分，最多得5分。未提供不得分。

3.具有中小型设备的维修能力，监护、除颤、内镜、呼吸机等医疗设备维修工程师资质。每提供1个不同类别工程师培训证书得1分，最多得3分。

注：提供以上工程师的证书扫描件及开标前六个月内任意三个月（不含开标当月）投标人给其缴纳社保证明或提供开标前连续六个月（不含开标当月）投标人给其个人工资发放银行回单记录，提供不全不得分。
	13分

	项目管理实施方案
	根据项目需求提供维保的项目管理、项目实施流程及进度安排、对采购单位工程师及使用科室的培训计划安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案（包含但不限于），根据其方案内容表述非常完整充实、方案表述非常清晰细化、方案计划逻辑非常严谨，进度安排更加科学合理，方案实际操作非常可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排非常合理，流程非常严谨，维保措施非常全面，技术支持好，优于采购需求的得8分；表述完整充实、方案表述清晰细化、方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排合理，流程严谨，维保措施全面，技术支持好，满足采购需求的得5分；表述比较完整充实、方案表述比较清晰细化、方案计划比较逻辑严谨，进度安排较科学合理，方案实际操作比较可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排比较合理，流程比较严谨，维保措施比较全面，技术支持较好的得3分；表述完整一般充实、方案表述一般清晰细化、方案计划逻辑一般严谨，进度安排一般科学合理，方案实际操作一般可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排一般合理，流程一般严谨，维保措施一般全面，技术支持一般，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。
	8分

	应急预案
	投标人需提供针对本项目维保范围内医疗设备出现故障情况的应急预案，包括但不限于应急抢修、应急响应及重点活动保障等应急预案及质量保证措施方案、突发故障处理方案等，方案完整详实、科学合理、针对性强且切实可行，契合采购人实际需求的得5分；方案基本完整，具备一定科学合理性及可行性，基本满足采购人实际需求的得3分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的得1分；其余情况或未提供的不得分。
	5分


说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式为《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

a.在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

b.在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

响应文件目录

1、 磋商申请及声明

2、 供应商基本信息

3、 特定资格要求的证明文件

4、 法人授权书

五、中小企业声明函

六、磋商报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
七、我方同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。
八、采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
九、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

2、 供应商基本信息
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等资料，填表即可


三、特定资格要求的证明文件

    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         

注：
需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
五、中小（微）企业声明函

（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（如符合可提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

六、磋商报价表（参考，以苏采云系统模板为准）
磋商报价表
本次为首次报价                                            货币单位：人民币元
项目编号：项目编号  
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
 
 
日期：  年  月   日
        
分项报价表
项目名称：

项目编号：

供应商全称（加盖公章）：

	序号
	设备名称（型号）
	每年维保费用（万元）
	服务期
	合价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	投标总价（人民币大写）：

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（是/否）

证明材料在投标文件中的页码为：


供应商（盖章）:            
法定代表人或其授权代表（签字）：          
日期： 年 月 日
注：“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“响应总价”金额一致。

七、技术要求响应偏离表

	序号
	采购需求中的技术要求
	响应情况（填报响应的内容）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明

材料（  页）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.供应商必须对技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。

供应商授权代表（签字）：            
日期：
商务要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件要求
	供应商响应情况
	响应/偏离
	证明

材料（  页）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1、 供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应；其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

2、 如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3、 商务要求必须全部响应，未全部响应的作无效响应处理。

4、 行数不够，可自行添加。

供应商授权代表（签字）：            
日期：
八、项目组人员（如适用）

项目组成员

	姓名
	年龄
	电话
	职称
	学历
	身份证号
	相关证书
	业绩

	
	
	
	专职工程师
	
	
	
	

	
	
	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求完善表格格式和内容，并附相关人员证书扫描件。
九、企业业绩（如适用）
供应商承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子版。
十、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

资格证明文件（参考格式）
（说明：供应商须按“磋商邀请”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　

格式一：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
格式二：上一年度的财务状况报告或提供近两年中任意一个年度的会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年不需提供）

格式三：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
格式四：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式五：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
格式六：供应商及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式七：*****（本项目要求的其他资格条件）

格式一

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
格式二

上一年度的财务状况报告或提供近两年中任意一个年度的会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%

（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%

（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%

（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%

（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%

（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%

（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率

（净利润/平均净资产）
	
	
	


格式三

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料
提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

                                               供应商名称（电子签章）：

                                               日期： __年月日

格式五

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      供应商名称（电子签章）：

                                      日期：___年月日

格式六

资质证书（复印件）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

