泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321200-YZNH-C2026-0002

采购项目名称：特防中心空呼火焰吞噬试验装置设备采购

采 购 单 位：泰州市纤维检验院（江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心）

采购代理机构：扬州诺浩工程咨询有限公司

2026年7月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

特防中心空呼火焰吞噬试验装置设备采购JSZC-321200-YZNH-C2026-0002的潜在供应商可在江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载磋商文件，并于2026年7月24日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-YZNH-C2026-0002

项目名称：特防中心空呼火焰吞噬试验装置设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：116万元。

最高限价：116万元，响应报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理；

采购需求：空呼火焰吞噬试验装置，至少包括高温烘箱1台，金属人体模型1个，动态人工模拟呼吸机1台，运行轨道1套，试验车装置1台，燃烧器阵列和燃气系统（8路）1套，专用计算机1台，专用操作软件1套，燃烧室烟雾排出系统1套，技术参数详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成供货并安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库[2025]30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

注：1、凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2、单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：登录“苏采云”系统自行下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月24日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、开启（开标时间）

时间：2026年7月24日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：泰州市纤维检验院

地址：泰州市医药高新区杏林路6号

联系人：马女士

联系电话：0523-86989905

2.代理机构：扬州诺浩工程咨询有限公司

地址：泰州市创美科技产业园18栋16楼1601室

联系人：姜女士

联系电话：0523-86211688

3.项目联系方式

项目联系人：姜女士

电话：0523-86211688

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于特防中心空呼火焰吞噬试验装置设备采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，扬州诺浩工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。

7.合同形式：固定总价合同

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1.响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

1.3.1 资格证明文件

（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；

（2）★磋商供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）★磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或材料等（如有）；

（5）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的磋商供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（7）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（10）★磋商供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（11）★磋商供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》；

如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）★磋商响应函；

（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；

（3）★分项报价表；

（4）★技术响应及偏离表；

（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

2.磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

详见项目需求。

2.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

2.4 报价采用的货币及方式

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

2.6最高限价

磋商供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。

3.磋商保证金

依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。

三、响应文件的递交

1.电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2提交响应文件的截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。

2.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的；

5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第6.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料牟取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订、履行合同

1.履约保证金：无。

2.签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.标的物的追加

3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库〔2020〕46号。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知－－财库〔2014〕68号，监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知－国办发〔2007〕51号

（4）节能产品政府采购实施意见－－财库〔2004〕185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见－－财库〔2006〕90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

- 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库[2025]30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（8）《电子履约保函（保险）关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150 号）》

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（9）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合企业﹝2011﹞300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。

八、关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

九、代理服务收费标准

招标代理服务费及评委费由采购人支付，以差额累计法收费，按江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采〔2024〕20号）文收费标准×70%计取‌。

第三章  合同条款及格式（参考）

买方：

卖方：

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于  年  月   日组织了            （项目名称）采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1.现依照采购结果，买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3.交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式：合同签订后，付合同价款的5%；货到验收合格后，付至合同价款的80%，同时供应商提供合同全额增值税发票；验收合格12个月后，付至合同价款的100%。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见谈判文件第三部分 采购需求

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，   小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，应在规定的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接到买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 卖方的违约责任

10.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

10.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

10.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

11. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

12. 合同的生效：本合同一式四份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

13. 未尽事宜、双方协商解决，并按照《中华人民共和国民法典》调整。

买方：                                     卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签订时间：                               签订时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：                                地   址：

第四章  项目需求

一、技术参数

用途：用于空气呼吸器面罩耐火焰吞噬性能（呼吸阻力、续燃性能等）测试；

设计依据标准：EN 137-2006：6.11.2&7.4.1.4、ISO 16900-5:2016、GB 16556-2025等。

规格：

- 高温箱装置

  - 温度范围：室温+20～150℃，内腔尺寸≧：宽915*深915*高1220mm；

  - 控制：触屏控制器，可以预置测试温度，自动前双开门、自动底部门；

  - 烘箱关闭后温度重新达到（90±5）℃的时间不大于1min；

★1.4 箱内空间均匀度按JJF 1101-2019 可计量偏差：≤±2℃；（提供有效证明材料）

1.5 开门关门、烘烤预处理时间等接受整体系统动作程序联动控制。

- 人体模型：包含人体躯干、头模、内部呼吸管等装置

★2.1 人体模型为符合ISO 16900-5:2016标准要求数据库规定的RPD躯干和头部模型，尺寸中等，人体模型为纯铝金属模具制造成型，其表面应光滑、无气孔，曲面过渡平顺、无毛刺，用于并易于内衬服装及样品佩带；（提供有效证明材料）

★2.2 人体模型背部可打开，方便内部呼吸管组件维护。头模可以整体取下，方便后续更换。（提供有效证明材料）

3  呼吸阻力测量装置

3.1 呼吸阻力呼吸管单元集成至RPD头模和躯干中；

3.2 采用知名品牌微压差传感器，量程±2000Pa，精度≤±1%F.S，能准确采集测试数据；

3.3 控制软件能自动采集吸气和呼气阻力数据及曲线，可实时显示。

4  动态人工模拟呼吸机

★4.1 安装于人体模型底部，单次呼吸频率最大40次/min、呼吸流量最大3L/min，能满足呼吸量30L/min、50L/min、100L/min等测试要求；（提供有效证明材料）

4.2 采用知名品牌AC伺服马达驱动、正弦波程序运行，由测试系统集成程序控制。

5  运行轨道用于试验车和人体模型在“高温箱、装样位、燃烧阵列”等位置精确定位、运行切换。

6  试验车装置

6.1 包括人体模型载运平台、跌落控制；

6.2 试验车装可提升155mm，并完成自由跌落和自动回位提升动作；

6.3 跌落和回位由电动或气动程序自动控制。

6.4 试验车的行驶速度可满足在(30±5)s时间内完成试验车从高温箱内移动至燃烧器中心处。

7  燃烧器阵列和燃气系统

7.1 燃烧阵列：每个燃烧器阵列由四排线性燃烧器组成、共2个阵列、总共8支丙烷带状燃烧器，有效燃烧长度为900mm，燃烧器中心间距为190mm，燃烧器宽度140mm，燃烧孔直径为1mm，孔心距为1.8mm；

7.2 需配备8支文丘里混合气及减压控制，用于控制并调节燃气压力。燃气供应端独立设置阻火器防止管道回火；

7.3 需配备8路燃气及燃气分配流量控制系统，可通过调节阀进行燃气流量调节；

★7.4采用表面点火方式，可同时、或独立控制点燃两列燃烧器阵列，并配备电磁阀，用于自动切断燃气；（提供有效证明材料）

7.5 需配备Omega等高性能高温热电偶及显示装置，用于校准距燃烧器尖端250 mm处的（950±50）℃火焰温度；

7.6 提供燃烧气管路、球阀及终端二级减压器等完善气路设施。

8 控制系统

8.1 专用计算机电脑软件操作，用于监测测试过程呼吸阻力、面罩内压力等测试数据；

8.2 测试过程为程序自动控制，可自动在“高温箱、装样位、燃烧阵列等位置”自动或手动运行，并完成跌落测试。

9 燃烧室烟雾排出系统

9.1 配备：耐高温集烟罩由不锈钢及耐高温板复合制成，外加排烟风机、排烟管道、烟道水冷却系统；

9.2 配备：设置2路丙烷气体报警器，用于监测燃气泄漏。

配置

1.高温烘箱1台；

2.金属人体模型1个；

3.动态人工模拟呼吸机（含空压机）1台；

4.运行轨道1套；

5.试验车装置1台；

6.燃烧器阵列和燃气系统（8路）1套；

7.专用计算机1台；

8.专用操作软件1套；

9.燃烧室烟雾排出系统1套；

10.高温箱、微压差传感器、压力表、流量计、校准温度传感器CNAS第三方校准证书各1份；

11.产品说明书1份。

二、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成供货并安装调试完毕。

2、质保期：3年（自验收合格之日起算），在质保期内提供免费维护和系统升级。

3、投标报价中应包含设备采购、包装、运输、安装、调试、技术支持、人员培训、售后服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、保险、利润、税金（增值税）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

4、成交供应商在收到成交通知书后，30日内签订合同。

5、质量保证及售后服务：

5.1成交供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。

5.2成交供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。

5.3成交供应商须保证设备系统运行的稳定性，在设备运行中，如因安装问题造成设备损坏或故障不能正常工作需要维修的，所有因维修（包括更换设备）产生的费用由成交供应商承担。

5.4成交供应商须支持软件全周期更新。

6、包装及运输：

6.1货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

6.2货物在交付采购人前发生的风险均由成交供应商负责。

6.3成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正品（含配件）。

6.4货物在规定的交付期限内由成交供应商送达采购人指定的地点视为交付，成交供应商同时需通知采购人货物已送达。

7、调试和验收：

7.1出厂检验：成交供应商负责所提供硬件的出厂验收，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

7.2到货验收：设备送至采购人规定的安装现场后，采购人和成交供应商共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后双方签字认可。如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品，成交供应商应无条件免费更换整机产品，并承担由此发生的相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装使用则按合同有关条款处理。到货时，未经采购人同意，成交供应商私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由成交供应商负责。

8、售后服务及培训：

8.1成交供应商应针对采购单位使用人员、管理人员等提供培训，以便对设备使用、维护保养进行有效的管理，保证验收移交后，采购人能够胜任设备的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

8.2技术现场培训：成交供应商根据采购人要求，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。现场培训由采购人根据项目进展进行组织，培训讲师由原厂商提供。成交供应商根据采购人要求，在质保期内提供不少于10次现场技术应用培训，由成交供应商组织培训讲师上门开展使用培训。

9、付款方式：合同签订后，付合同价款的5%；货到验收合格后，付至合同价款的80%，同时供应商提供合同全额增值税发票；验收合格12个月后，付至合同价款的100%。

10、项目实施地点：采购人指定地点。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即磋商供应商在最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因磋商供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由磋商供应商承担。

价格扣除：本项目为专门面向中小微企业，不享受价格扣除政策。

评分细则详见下表：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。 |
| 二、商务评审（20分） |  |  |  |
| 2.1 | 类似 业绩 | 10分 | 从2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）供应商具有类似业绩（个体防护装备（PPE）领域检测用专用设备），每提供1份得5分，最高为10分。 注：提供合同原件扫描件及对应合同任意1次合同款发票（或银行流水证明）扫描件加盖公章上传作为得分依据，如提供的合同、发票、银行流水证明不能体现业绩内容须提供合同甲方出具的证明材料，未提供或提供不全不得分。 |
| 2.2 | 产品性能 | 10分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得基本分10分，带“★”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。 注：产品技术参数证明材料需加盖投标人公章并提供电子扫描件。 |
| 三、技术评审（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 10分 | 项目供货方案：由评审小组根据供应商针对本项目的设备配送和安装方案在以下区间进行独立评价。 （1）针对本项目的设备配送和安装方案完整、可行、合理得10分； （2）针对本项目的设备配送和安装方案较完整、可行、合理得7分； （3）设备配送和安装方案描述简略，仅能满足项目基础要求得4分： （4）未提供不得分。 |
| 3.2 | 质量保证措施 | 10分 | 由评审小组根据供应商针对本项目的质量保证措施在以下区间内进行独立评价。 （1）质量保证措施全面细致，有针对性、切实可行得10分； （2）质量保证措施较全面细致，有针对性、切实较行得7分； （3）质量保证措施描述简略，仅能满足项目实施基础要求得4分； （4）未提供不得分。 |
| 3.3 | 应急响应方案 | 10分 | 针对本项目制定应急响应方案：方案内容能充分考虑到设备可能出现的重大故障，规划出合理的应对措施等。 （1）应急方案全面详细，合理可行，针对性强的，得10分； （2）应急方案较全面详细，较合理可行，针对性较强，得7分； （3）应急方案合理性一般，针对性一般的，得4分； （4）未提供不得分。 |
| 3.4 | 培训方案 | 10 | 针对本项目制定培训方案。方案内容包含但不仅限于在同系列机器上实施新的解决方案，及时向采购人的相关技术人员做好指导或培训工作等。 （1）方案内容完整的培训方案，合理可行的，得10分； （2）方案内容较完整的培训方案，较合理可行的，得7分； （3）方案内容一般、可行度一般的，得4分； （4）未提供不得分。 |
| 3.5 | 售后服务质保方案 | 5分 | 评审小组根据供应商提供的售后服务质保方案进行综合评审。 （1）方案完整、合理，工作内容详实的，得5分； （2）方案较完整、较合理，工作内容比较详实的，得4分； （3）方案基本完整、基本合理，工作内容基本详实的，得3分； （4）方案完整性、合理性较差，工作内容不太详尽的，得2分； （5）未提供不得分。 |
| 3.6 | 增值服务 | 5分 | 评审小组根据供应商提供的增值服务、服务计划及人员安排方案进行综合评审。 （1）方案完整、合理，工作内容详实的，得5分； （2）方案较完整、较合理，工作内容比较详实的，得4分； （3）方案基本完整、基本合理，工作内容基本详实的，得3分； （4）方案完整性、合理性较差，工作内容不太详尽的，得2分； （5）未提供不得分。 |
| 注：3.1至3.6技术部分方案的总页数不得超过100页（不包含封面及目录），否则每超过一页扣1分（扣分分值从“增值服务”分值中扣除，扣完为止）。 |  |  |  |

注：

1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请磋商供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

3.磋商供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作磋商供应商自动放弃投标及成交资格，并视作磋商供应商自愿接受相关处罚。

4.磋商报价超过最高限价的，不得进入评标程序。

5.磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性检查磋商供应商的报价，有可能无法诚信履约的，磋商小组有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，磋商小组有权将该供应商的响应文件作无效标处理。

6.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

7.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。

8.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。

第六章 响应文件的组成和格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

磋商报价表

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商（电子签章）：

分项报价表

采购项目编号：                                             单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

备注：1.供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件1 ：

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件2：

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：                       性别：                    电话：

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 授权代表身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件3 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件4：

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。

本项目采购标的所属行业为 工业 。

3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

附件6：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

附件7：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件8：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件9：

磋商响应函

致：                 （采购人）

根据贵方的           号磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

供应商开户行：                 账户：

联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件10：

技术响应及偏离表

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日