泰州市政府采购项目

竞争性磋商采购文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-TZLC-C2026-0011

项目名称：泰州市人民医院超声支气管内镜采购项目

采购单位：泰州市人民医院

代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

2026年7月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市人民医院超声支气管内镜采购项目 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年8月5日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-TZLC-C2026-0011

项目名称：泰州市人民医院超声支气管内镜采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：300万元

最高限价：300万元，响应报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理。

采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声支气管内镜 | 1套 | 人民币300万元 | 接受 |

合同履行期限：合同签署后，60日内完成供货和安装。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品、行业，必要时提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（如医疗器械经营许可证、产品注册证等）。

（四）其他要求：

1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得在该采购项目的其他采购活动；

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年7月24日0:00至2026年7月31日0:00；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统；

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月5日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启（开标时间）

时间：2026年8月5日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章，请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：泰州市人民医院

地址：泰州市医药高新区太湖路366号

联系人：孙先生

联系电话：0523-89890040

2.代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

地址：泰州市高新区雪铁龙路1号梦创中心南楼二楼2006室

联系人：王女士

联系电话：19951167066

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：19951167066

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于泰州市人民医院超声支气管内镜采购项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的供应商

3.1满足本采购文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1本项目招标代理费按照《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的30%计取，由采购人支付。

4.2参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

供应商一旦领取了本采购文件并决定参加磋商，即被视为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.采购文件的澄清及修改

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。

7.合同形式：固定总价合同

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1.响应文件编制要求

1.1供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解采购文件，并按采购文件的要求编制响应文件；响应文件应对采购文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

1.3.1 资格证明文件

（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；

（2）★供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或材料等（如有）；

（5）★供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（7）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（10）★供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（11）★供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）★磋商响应函（格式见附件）；

（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；

（3）★首轮响应报价明细表（格式见附件）；

（4）★技术及商务响应偏离表（格式见附件）；

（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

2.磋商响应报价表

2.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

详见项目需求。

2.3有关费用的处理

供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。

2.4报价采用的货币及方式

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

2.5 响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。

2.6最高限价

供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。

3.磋商保证金

依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。采购文件中有关磋商保证金的条款均取消。

三、响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2提交响应文件的截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。

2.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应采购文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

5.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

5.3.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；

5.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

5.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；

5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；

5.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2相同品牌产品的处理方法

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.2.3评审标准

详见本采购文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

6.3.3除本采购文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料牟取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订、履行合同

1.履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（成交价的10%）履约保证金，货物安装后1年且运行状态良好，采购人无息退还合同总价4%的履约保证金，质保期满后采购人无息退还剩余履约保证金。

履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

2.签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.标的物的追加

3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、其他事项说明：（落实的相关政策）

（一）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）本次采购标的属于 工业 。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利性单位价格扣除政策

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

6.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。

7.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

8.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（二）采购本国产品的支持政策

1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

八、关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）

（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）

XX采购合同

甲方：泰州市人民医院

乙方：XX有限公司

经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：

- 一、合同主要信息

| 项目编号 | XXXXXX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| XX | XXX | XX | X |  |  | X年 |
| 总计（大写） |  |  | 小写 |  |  |  |
| 乙方开户行 | XXXXXXXXXXX |  | 账号 | XXXXXXXXXXX |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同价的30%，货到，安装，验收合格后凭甲方出具的验收报告，按甲方财务流程支付尾款70%。 |  |  |  |  |  |

- 二、发票与付款前提：乙方应在设备验收合格后30天内，向甲方出具与合同及验收报告内容完全一致、不得分拆的等额增值税普通发票。甲方收到合法有效发票及验收报告等文件后方启动付款流程，因乙方延迟或发票问题导致的一切损失由乙方承担，甲方有权暂停支付未付款项。

三、交货期及交货地点：合同签订之日起60天之内货物运抵甲方指定的医院机房。

四、乙方保证所供设备全新、型号最新、最近六个月内生产、保持完好的原包装，系新机，不可为翻新机，符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准，否则，甲方可视为乙方违约，甲方有权解除本合同，造成的一切损失由乙方负全部责任。因设备质量缺陷所引起的医疗损害责任纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任，即使甲方对受损方承担赔偿责任，也可以向乙方等额追偿。

五、根据国家规定，对需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方应当及时提供。

六、乙方所供设备经验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有异议，甲方有权委托中国有资格的机构对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

八、特别条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、提供合法票据（必须是国税部门认可的票据），发现疑似问题票据一旦认定，款项拒付并立刻终止合同，相关公司和人员列入本院黑名单。e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款乙方必须满足，否则，乙方将承担不利后果。

特别条款二：乙方应至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，乙方承担全部责任。

- 九、服务条款：

- 1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，乙方负责设备机房改造全部事宜，甲方提供乙方所需要求（包含且不限于：a、提供符合厂家装机要求的电缆及电箱到指定位置；b、提供符合厂家装机要求的上下水系统。）。

- 2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医疗设备科联系，并与医疗设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 3.乙方如逾期交付货物，则按每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额5‰的滞纳金；如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

- 4.设备安装、调试结束后，甲方对设备进行调试验收（时间由甲、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须根据甲方要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 5.自甲方验收合格之日起算，上述设备质保期为原厂免费整机质保，保修范围为全保，含所需配件、人工费、维修人员差旅费，终身维护。每年免费对该设备进行预防性维护保养二次并出具厂家保养报告，并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周，以上材料乙方提供由原厂出具的售后服务承诺函。保修期满后，乙方对本设备终身负责维修，但只收配件费，免收人工费。

- 6.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后12小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 7.无论在保修期内还是保修期外，乙方均应当上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医疗设备科取得联系，在完成相应登记手续后，与甲方工程师共同完成维修工作。否则，引起的一切责任由乙方承担。

- 8.乙方应当提供该设备的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，并按照甲方信息化建设要求及网络安全规范，提供必要的、安全的接口服务，配合完成与医院信息系统的数据对接。

- 9.乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

- 10.①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。②正规培训班培训：详见乙方的响应文件及承诺书。

- 11.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

- 12.乙方提供的设备系统工作站应可以接入医院HIS系统，并按照甲方信息化建设要求，与医院各类信息系统做好接口对接，实现数据交互，乙方负责协调设备相关软件服务，如需产生费用由乙方承担。

- 十、保密条款：乙方承诺在合作期间内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

- 十一、本合同除签字盖章部分，均为打印文本，凡添加手写内容一律无效，合同自双方签字并盖章后生效。

十二、采购文件、乙方响应文件（含澄清文件及承诺）均为本合同的组成部分。若上述文件与本合同约定不一致，以最有利于甲方利益的条款为准。

十三、《医疗设备采购廉洁购销协议》作为本合同的附件，具备同等的法律效力，双方需严格遵守《医疗设备采购廉洁购销协议》。

十四、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲乙双方如发生合同争议，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人或其授权代表签字：                     法人或其授权代表签字：

业务部门代表签字：                         业务代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

年    月   日                              年    月    日

附件：

XX（型号：XX）配置清单

| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

医疗设备采购廉洁购销协议

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗设备购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，共同遵守以下协议：

1.甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

2.甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4.严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定业务代表作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7.乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8.本协议作为医疗设备采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

9.甲乙双方均需严格遵守以上协议并从签订之日起生效。

第四章  项目需求

★一、配置需求

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超声支气管镜部分 |  |  |
| 1 | 超声主机 | 1个 |
| 2 | 超声支气管镜 | 1个 |
| 3 | 超声小探头 | 1个 |
| 4 | 显示器 | 1个 |
| 5 | 支架 | 1个 |
| 6 | 支臂 | 1个 |
| 气管镜部分 |  |  |
| 7 | 支气管镜主机 | 1个 |
| 8 | 电子支气管镜 | 1个 |
| 9 | 台车 | 1个 |
| 10 | 显示器 | 1个 |
| 11 | 镜柜 | 1个 |

二、技术参数（包含硬件及配套软件技术参数）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 超声支气管镜主机 |
| ★ | 2 | 1.1超声支气管镜主机需支持机械扫描小探头和电子扫描超声电子支气管镜，可以集成在一台主机上，也可以分两台主机连接，适配纵隔/外周病变诊疗；超声小探头需与超声主机兼容适配，提供兼容性证明文件或接口开放承诺，确保与主流超声主机互联互通 |
|  | 3 | 1.2机械扫描小探头可用频率： 12，20MHz |
|  | 4 | 1.3机械扫描显示范围包含： 2，3，4，6，9，12cm |
|  | 5 | 1.4机械扫描图像调节：增益，对比度，低回声抑制 |
|  | 6 | 1.5电子扫描可用频率包含： 5MHz，6MHz，7.5MHz，10MHz，12MHz |
|  | 7 | 1.6电子扫描显示范围包含： 2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12cm |
| ▲ | 8 | 1.7电子扫描显示模式包含B模式、血流模式、脉冲多普勒模式、组织谐波模式、弹性成像模式 |
|  | 9 | 1.8电子扫描图像调节包含：增益，对比度，B图像调节：低回声抑制，AGC，灰度图，辉度，线密度，余辉，结构增强，回声增强，亮度增强等 |
|  | 10 | 1.9具有图像回放功能和对图像对比度进行调整的功能 |
|  | 11 | 1.10电子扫描显示方向：正常/倒转 |
|  | 12 | 1.11键盘：带有内置轨迹球或LCD触摸板和LED背光键 |
|  | 13 | 1.12外部存储功能：USB |
|  | 14 | 1.13具备画中画功能：能在超声图像上以子画面显示内镜图像 |
|  | 15 | 1.14电子扫描焦点：包含自动预设对焦、手动对焦或全屏对焦；焦点位置可调，焦点数量可调 |
|  | 16 | 1.15电子扫描PW模式：包含但不限于B+PW，彩色血流+PW，能量血流+PW，H血流+PW |
|  | 17 | 2.电子超声支气管镜 |
| ▲ | 18 | 2.1插入部外径 ≤6.9mm；钳子管道内径≥2.0mm；工作长度≥60cm（兼容21/22G穿刺针） |
|  | 19 | 2.2弯曲部角度≥上130度、下70度 |
| ▲ | 20 | 2.3扫描方式：电子凸阵扫描 |
|  | 21 | 2.4超声支气管镜工作频率范围满足或优于：5-12MHz |
|  | 22 | 2.5超声扫描范围≥65° |
|  | 23 | 2.6镜体具备IPX7防水等级，支持高水平消毒 |
|  | 24 | 2.7接触方法包括但不限于水囊式、接触式等方式 |
|  | 25 | 2.8景深范围：2-50mm |
|  | 26 | 2.9视野方向为斜视，前方斜视≤30° |
|  | 27 | 3.超声小探头 |
|  | 28 | - 3.1超声小探头频率：≥20MHz |
|  | 29 | - 3.2超声小探头插入部外径≤1.5mm |
|  | 30 | - 3.3超声小探头最大外径≤1.7mm |
|  | 31 | - 3.4超声小探头工作长度≥2000mm |
|  | 32 | - 3.5可兼容内镜管道：2.0mm |
|  | 33 | 4.液晶显示器 |
|  | 34 | 4.1屏幕尺寸≥27英寸 |
|  | 35 | 4.2分辨率达到1920×1080像素 |
|  | 36 | 4.3提供DVI、VGA接口以便兼容数字和模拟视频信号 |
|  | 37 | 5.电子支气管镜主机 |
|  | 38 | 5.1图像输出：支持不低于全高清1920*1080像素图像传输要求 |
|  | 39 | 5.2模拟或数字信号输出格式不少于4种 |
|  | 40 | 5.3具备白平衡调节功能 |
|  | 41 | 5.4具备色彩平衡调节功能 |
|  | 42 | 5.5具备自动增益控制调节功能 |
| ▲ | 43 | 5.6图像增强：图像的形态和边缘可以被电子增强，以增强图像的锐度，可选择构造强调和轮廓强调，轮廓强调档数、构造强调档数 |
|  | 44 | 5.7 图像冻结：可在术中实时进行手术画面冻结，方便进行静态图像采集 |
|  | 45 | 5.8冻结时，可自动分析并选择最清晰的图像 |
|  | 46 | 5.9具备特殊光光学观察模式：使用不少于两种波长的光进行观察，能够更好地识别病灶，发现早期病变，节省患者后续治疗费用 |
|  | 47 | 5.10具备患者数据记录功能 |
|  | 48 | 5.11具备USB接口 |
|  | 49 | 5.12光源种类 氙气灯光源或LED光源，若是氙气灯光源，要有备用灯 |
|  | 50 | 5.13光源寿命，氙灯使用不少于500小时，LED灯使用不少于10000小时 |
|  | 51 | - 6.电子支气管镜 |
|  | 52 | 6.1视野角≥ 120度 |
|  | 53 | 6.2景深 2-100mm |
|  | 54 | 6.3弯曲部弯曲角 上180度，下130度 |
|  | 55 | 6.4插入部外径 ≤6.0mm |
|  | 56 | 6.5钳道内径 ≥2.8mm |
|  | 57 | 6.6具备插入部旋转功能 |
|  | 58 | 7.液晶监视器 |
|  | 59 | 7.1屏幕尺寸≥27英寸 |
|  | 60 | 7.2分辨率达到1920×1080像素 |
|  | 61 | 7.3提供DVI、VGA接口以便兼容数字和模拟视频信号 |
|  | 62 | - 8.医用多功能台车 |
|  | 63 | 8.1多层设计，可放置电刀及视频打印机等 |
|  | 64 | 8.2 提供监视器吊臂，液晶监视器可以上下及180°转动方便术者观察 |
|  | 65 | 9.电子支气管镜镜柜 |
|  | 66 | 9.1储存容量与方式：通常可存≥6条。必须采用垂直悬挂方式 |
|  | 67 | 9.2消毒与干燥系统：通常采用紫外线循环风或等离子体消毒。核心在于具备强制通风干燥及进排风过滤装置 |
|  | 68 | 9.3空气洁净度：柜内空气洁净度需达7级标准；要求沉降菌≤1cfu/皿；且储存后内镜管腔菌落总数＜20cfu/件 |
|  | 69 | 9.4环境控制：电源为AC220V 50Hz；功率约80-100W |
|  | 70 | 9.5控制系统：配备≥7寸彩色触摸屏及PLC控制器，可监控温湿度，并支持USB数据导出或与追溯系统对接 |
|  | 71 | 9.6其他功能：支持脚踢、刷卡等方式开门；具有正压或变频压差功能防止污染；采用透明可视柜门 |
|  | 72 | 10.兼容性 |
|  | 73 | 10.1器械兼容性：兼容21G/22G细针穿刺针、活检钳、消融电极等介入器械；支持不同厂家标准化器械接入，无专属器械限制 |
|  | 74 | 10.2医院系统兼容性：1.与PACS/HIS系统无缝对接，支持患者信息、影像数据双向传输；2.兼容DICOM工作站、科研数据管理平台，可导出标准化数据用于统计分析；3.支持远程会诊系统接入（兼容HL7协议），实现影像实时传输 |
|  | 75 | 10.3拓展设备兼容性：可对接全自动内镜清洗消毒机（适配镜体尺寸与接口） |

三、供货要求

要求提供生产日期6个月以内的产品，采购人有权对成交供应商所供货物进行验收，成交供应商需按采购人要求根据采购文件及成交供应商响应文件准备好相关产品，验收合格后方可进行安装，如验收不合格，不合格产品作退场处理，因此造成的一切责任及损失由成交供应商自行负责。

需保证所供设备全新、型号最新、保持完好的原包装，系新机，不可为翻新机，符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准。

四、质保要求

1.免费质保期≥5年（不包含超声小探头）。

2.保修范围为全保，含所需配件、所有损耗品、人工费、维修人员差旅费，终身维护，每年免费对该设备进行预防性维护保养二次并出具厂家保养报告，以上材料成交供应商提供由原厂出具的售后服务承诺函。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

3.质保期内出现产品质量问题，在收到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达问题现场，与甲方协商并及时解决；24小时没有答复或72小时内没有解决问题的，视为承认质量问题，采购人可委托其他人维修且维修费用由成交供应商承担；质保期内设备经二次维修仍出现故障的，应无条件更换同样型号品牌的新产品。

4.技术支持响应时间，一般问题 2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决。除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加3小时。

5.质保期外出现产品质量问题，在收到采购人通知后，应派员到问题现场，与采购人协商并及时解决，并酌情收取材料成本费和适当的维修费，采购人可提供协助工作。

五、验收标准

1.成交供应商按照本文件的有关规定提供合格产品，负责安装和调试，同时必须满足文件中所列出的全部规格、型号、具体配置、技术条件、材料工艺以及供应商承诺的其他指标；

2.项目验收包括：数量、外观、质量、性能以及采购清单中列出的所有参数，供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此产生的费用以及对采购人财产和服务期延误造成的损失由成交供应商承担。

3.交货过程中如发现不符合本文件所规定产品，供应商无条件退换。

4.验收时须向买方免费提供全套资料，含说明书，合格证、出厂计量合格证（必要时）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（必要时）、商检合格证明（必要时）等相关材料。

六、商务要求

1.本次招标采用项目总承包方式，磋商报价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。供应商要认真阅读采购文件及各类规范政策，慎重报价，采购人不再支付其他任何费用，如有漏项采购人视同优惠。

2.合同履行期限：合同签署后，60日内完成供货和安装。

3.本次投标设最高限价为300万元，各供应商的投标报价不得高于上述限价，否则视为无效响应文件处理。

4.合同形式：固定总价合同。

5.付款方式：合同签订后支付合同价的40%，货到，安装，验收合格后凭甲方出具的验收报告按甲方财务流程支付尾款60%。

6.履约保证金：本项目履约保证金为成交价的10%（供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交），履约保证金在合同签订前缴纳至采购人指定账号，货物安装后1年且运行状态良好的情况下，采购人无息退还合同总价4%的履约保证金，质保期满后采购人无息退还剩余履约保证金。

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由供应商承担。

评分细则详见下表：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30分 | 满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。 |
| 二、商务评审（10分） |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 4分 | 所投产品（同品牌同类型）自2022年1月1日至响应截止时间（以合同签订日期为准）有销售业绩。每提供1份业绩合同得0.5分，本项最多得4分。 注：提供合同扫描件，未提供或未按要求提供不得分。 |
| 2.2 | 质保期 | 6分 | 在采购文件要求的免费质保期（5年）的基础上，供应商承诺每增加1年免费质保期得2分，本项最高得6分。提供承诺书加盖公章，格式自拟。 |
| 三、技术评审（60分） |  |  |  |
| 3.1 | # 技术参数响应 | 40 | 项目需求中，加★项为核心条款，存在负偏离的视为无效响应文件；加▲项的参数负偏离的扣3分；未加★项和▲项的参数，有一项负偏离的扣1分；本项最多扣40分。 上述技术参数响应须提供《技术及商务响应偏离表》及相应证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页、音视频截图等）。供应商提供的证明材料不能证明符合技术参数要求的视为负偏离。 |
| 3.2 | 项目供货建设方案 | 5 | 磋商小组根据供应商提供的供货方案、保护措施、供货周期、安装调试等各项内容的科学性、合理性、可行性进行综合评审。 （1）科学性、合理性、可行性强的，得5分； （2）科学性、合理性、可行性一般的，得3分； （3）科学性、合理性、可行性差的，得1分； （4）不提供不得分。 |
| 3.3 | 质量保证措施 | 5 | 磋商小组根据供应商提供的产品质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评审，酌情评定。 （1）科学性、合理性、可行性强的，得5分； （2）科学性、合理性、可行性一般的，得3分； （3）科学性、合理性、可行性差的，得1分； （4）不提供不得分。 |
| 3.4 | 售后服务方案 | 5 | 磋商小组根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括售后服务网点、易损配件储备及易损配件价格、超声小探头单价、技术支持等内容）的完整性，可实施性进行综合评审，酌情评定。 （1）完整性，可实施性强的，得5分； （2）完整性，可实施性一般的，得3分； （3）完整性，可实施性差的，得1分； （4）不提供不得分。 |
| 3.5 | 培训方案 | 5 | 磋商小组根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容）的完整性、清晰性、合理性进行评审，酌情评定。 （1）完整性、清晰性、合理性强的，得5分； （2）完整性、清晰性、合理性一般的，得3分； （3）完整性、清晰性、合理性差的，得1分； （4）不提供不得分。 |

注：

1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。

4.磋商报价超过最高限价的，不得进入评标程序。

5.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能无法诚信履约的，磋商小组有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，磋商小组有权将该供应商的响应文件作无效标处理。

6.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

7.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。

8.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。

第六章 响应文件的组成和格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

附件1：

磋商报价表

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商（电子签章）：

附件2：

首轮响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 泰州市人民医院超声支气管内镜采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 所投产品品牌或生产厂家名称 |
| 1 | 超声支气管内镜 | 台（套） | 1 |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

附件3：

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件4：

法定代表人授权委托书

泰州市人民医院：

本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：                       性别：                    电话：

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 授权代表身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件5 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件6：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市人民医院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为工业 。

3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

附件8：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

附件9：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件10：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件11：

磋商响应函

致：                 （采购人）

根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

供应商开户行：                 账户：

联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件12：

技术及商务响应偏离表

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本采购文件中提出的技术及商务需求进行比较和响应；其中技术需求主要包含配置及技术参数，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件13：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。