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[bookmark: 二．报价方须知]第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]项目概况
泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年11月3日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0011
项目名称：泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购
采购方式：竞争性磋商
预算金额：168万元
最高限价：168万元，报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理
采购需求：泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购，具体要求详见采购文件第四章
合同履行期限：合同签署后，90日内完成供货和安装。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1.本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无
（四）其他要求：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与该采购项目的其他采购活动；
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]时间：自磋商采购公告发布之日起5个工作日；
地点：江苏政府采购“苏采云”系统；
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；
售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月3日14点00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]五、开启（开标时间）
时间：2026年11月3日14点00分（北京时间）；
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次磋商不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位：泰州市计量测试院
地址：泰州市江州南路105号
联系人：高先生  
联系电话：0523-86882166
2.代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司
地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
联系人：申先生
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]联系电话：17768712139
3.项目联系方式
项目联系人：申先生
电话：17768712139
[bookmark: _Toc13715][bookmark: _Toc11632]
第二章 参加磋商供应商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
	序号
	内容

	1
	项目名称：泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购
项目编号：JSZC-321200-HYZN-C2026-0011 

	2
	采购机构：泰州市计量测试院
采购代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）

	3
	采购文件发放：自公告发布之日起5个工作日

	4
	本项目采购预算（最高限价）：168万元

	5
	投标有效期：开标后九十(90)天

	6
	签订合同地点：由采购人指定

	7
	履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（成交价的10%）履约保证金

	8
	[bookmark: OLE_LINK6]采购代理费按固定金额13800元收取，此费用由采购人支付

	9
	不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。


一、总则
1.适用范围	
本采购文件仅适用于泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购。
2.项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.合格的供应商
3.1满足本采购文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。
3.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。
4.参加磋商费用
参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.采购文件的约束力
供应商一旦领取了本采购文件并决定参加磋商，即被视为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]6.采购文件的澄清及修改
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。
7.合同形式：固定总价合同
[bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]二、磋商响应文件的编制及保证金收取
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc14577352]1.响应文件编制要求
1.1供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc61149557]1.3响应文件构成
供应商应认真阅读和理解采购文件，并按采购文件的要求编制响应文件；响应文件应对采购文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。供应商编写的响应文件应包括下列部分：
加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。
1.3.1 资格证明文件
（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]（2）★供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；
（3）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；
（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或材料等（如有）；
（5）★供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（6）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；
（7）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（10）供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）
（1）★磋商响应函（格式见附件）；
（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；
（3）★首轮响应报价明细表（格式见附件）；
（4）★技术及商务响应偏离表（格式见附件）；
（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；
1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26668999][bookmark: _Hlt26670373]2.磋商响应报价表
2.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。
2.2标的物
详见项目需求。
2.3有关费用的处理
供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。
2.4报价采用的货币及方式
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
2.5 响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。
2.6最高限价
供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc61149562]3.磋商保证金
依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。采购文件中有关磋商保证金的条款均取消。
三、响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc61149563][bookmark: _Toc14577363][bookmark: _Toc513029225]1.电子响应文件的递交
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
2提交响应文件的截止时间
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。
2.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Hlt26670496][bookmark: _Hlt26954858][bookmark: _Hlt26954752][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc14577364][bookmark: _Toc61149564]3.响应文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件的解密与评审
1.响应文件解密
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
2.磋商小组
2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程中的澄清
4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的审查
5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3未实质性响应采购文件的情形
5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
5.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；
5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；
5.3.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；
5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；
5.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；
5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
5.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；
5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；
5.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
5.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
6.磋商程序及评审方法和评审标准
6.1磋商程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.2评审方法和评审标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2相同品牌产品的处理方法
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
6.2.3评审标准
详见本采购文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
6.3.3除本采购文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
五、成交
1.确定成交单位
1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“泰州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.3.1提供虚假材料牟取成交的。
1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]六、签订、履行合同
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK68]1.履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（成交价的10%）履约保证金，项目验收合格后采购人无息退还履约保证金。
履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。
2.签订合同
2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
2.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
3.标的物的追加
3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
七、政府采购政策功能落实
本项目按第 （1） 种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）
2、节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
3、政府采购需求标准
3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购
需求标准（试行）》的通知要求执行。
3.3绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
4、采购本国产品的支持政策
4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
八、关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）
[bookmark: _Toc518041191][bookmark: _Toc434410155]（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
[bookmark: hetongStart]XX采购合同
（参考文本）
合同编号：          
政府采购项目号：
采购人：                 （以下称甲方）  供应商：         （以下称乙方）
住所地：                   住所地：
采购代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州恒源工程咨询有限公司的招标结果签订本合同。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：

第二条：合同总价款
本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标产品配置及分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。 
第三条：组成本合同的有关文件
下列关于泰州市政府采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： 
（1） 乙方提供的投标文件和投标产品配置及分项报价表； 
（2） 供货一览表；
（3） 技术规格响应表；
（4） 投标承诺；
（5） 服务承诺；
（6） 中标或成交通知书；
（7） 甲乙双方商定的其他文件。
（8） 本次磋商文件
第四条：权利保证
乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 
第五条：质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 
第六条：包装要求 
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 
第七条：交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如磋商文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在__90天___（期间）前将货物交付甲方。 
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的（ 15 ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（ 60 ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条：伴随服务／售后服务
1、 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为   1   年。
2、 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1） 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2） 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为__24__小时；非工作期间为__72__小时。
（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在8小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。
[bookmark: _Hlk183515952]第九条：履约保证金
乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。
第十条：货款支付
1、 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、 项目合同签订后，支付成交额的50%款项作为预付款，待货物按采购文件要求交付后，支付剩余50%尾款，因财政支付原因逾期付款的，采购人不承担违约责任。
3、每次付款阶段，供应商需开具增值税专用发票，采购人按照合同约定金额支付采购费用。
第十一条：违约责任
1、 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约。
2、 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6、 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__10__%向甲方承担违约责任。
8、 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条：合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条：合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条：争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2  ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向（泰州）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条：合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式__4___份，甲乙双方各执__2__份。
3、泰州恒源工程咨询有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为成交供应商，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
  甲方（采购人）：   （盖章）          乙方（供应商）：    （盖章）
  法定代表人：                法定代表人：       
  委托代理人：                委托代理人：
  电话：                   电话：
  开户银行：                 开户银行：
  账号：                   账号：
  单位地址：                 单位地址：
日期：  年   月   日                    日期：   年  月    日
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第四章  项目需求
一、采购内容
（1）相移式激光等厚干涉仪（核心产品），采购预算88万元；
（2）三相电能表检定装置(或校验装置)采购预算20.7万元、单相电能表检定装置采购预算18.8万元、0.02级交直流标准表(标准电能表)采购预算10万元、0.05级交直流标准表(标准电能表)采购预算5.9万元，合计55.4万元。
（3）双频激光干涉仪采购预算24.6万元。
二、技术要求：
（1）相移式激光等厚干涉仪技术参数
（一）、主机功能及软件操作
1、150mm相移式激光等厚干涉仪主要用于高精度纳米级测量平晶平面度，操作人员仅需按照操作步骤完成样品放置和位置角度调整即可开展检测。
2、样品准直方式：使用两光点辅助完成样品快速准直定位。自主研发软件：数字化显示和相移分析功能； 中文界面、2D/3D图形显示、单位换算、数据库；可显示power值、球差、象散和彗差等36项泽尼克系数；可计算显示PV/PV10/PVr、RMS值等表面参数；具备数据修复，形貌过滤，边缘编辑、滤波等数据处理功能；具备多区域任一形状选择、同时测量、一并显示、编辑等功能；具备数据保存、查看、预设置、测试设置、测试报告打印等功能。
★3、具备绝对面形测量功能，可去除参考面重力变形和系统误差；（需要提供绝对面形测量功能、可去除参考面重力变形和系统误差软件界面截图）。针对检测过程，软件可实时同步展示干涉条纹变化与分析结果，无需人工手动记录原始数据，自动生成规范可溯源的原始检测文件。
★4、仪器主机搭载高精度位移驱动模块，具备相移自校准功能，校准角度：90°±1°（需要提供相移自校准软件界面截图）。可自动完成扫描采集流程，适配批量平晶检测与单个高精度平晶校准的不同使用需求。
★5、提供多通道模拟量信号激发器，适配相移式激光等厚干涉仪，实现干涉测量模拟。（需要提供实物照片及电压输出截图并加盖公章）：
6、兼容 JJG28-2019 平晶检定规程等倾干涉仪离散点数据格式显示；（需要提供兼容等倾离散点数据格式显示软件界面截图）
（二）、技术参数
1、测量范围：Ф（0～150）mm；
2、示值误差:≤λ/40nm；
3、面形绝对测量精度：PV≤λ/30； 
4、工作波长：632.8nm（He-Ne）；
5、测量方式：斐索干涉原理，立式；
6、相移方式：PZT机械相移
7、长方形CCD，分辨率：1280*960像素；
8、光路切换：两点对准的光路切换；
9、显示方式：计算机显示；
10、150mm标准平面镜精度：PV≤λ/20；
11、精密度：PV≤λ/600；
12、PV测量重复性：≤λ/500；
13、RMS测量重复性：≤λ/10000；
14、RMS波前重复性：≤λ/1800；
★15、具有干涉自校准系统（校准角度：90°±1°）、数字化显示和相移分析功能；
★16、具备三表面绝对测量等特殊功能，可去除参考面重力变形和系统误差；（需要提供绝对面形测量功能、可去除参考面重力变形和系统误差软件界面截图）
★17、兼容软件：平晶全表面数据和等倾干涉离散点数据，且满足JJG28-2019 《平晶》检定规程；（需要提供兼容等倾离散点数据格式显示软件界面截图）
18、支持非圆形区域的笛卡尔坐标拟合方式表征系数PV、PV10、RMS、Power的显示及导出；
19、主体结构特性：设备使用、操作、维修方便，造型美观，可靠性、稳定性好，具备模块化设计结构，便于后续拓展应用；
★20、多通道模拟量信号激发器：精度≤±0.2%。直流电压，输出0-5V。适配干涉测量模拟。（需要提供实物照片及电压输出截图并加盖公章）：
21、光学气浮隔振平台：尺寸（mm）：1800*1200*800；固有频率：垂直1～2Hz，水平1～1.5Hz；台面粗糙度：0.8~1.6um；台面平面度：0.05~0.10㎜/㎡；台面螺孔及阵距：M6 （25×25）㎜；充气（配空压机）、调平方式：自动；
★22、设备验收提供国家级法定计量检定机构出具的有效溯源校准证书。
（三）、主要配置及配件
	设备名称
	设备分项
	数量

	相移式激光等厚干涉仪
	150mm相移式激光等厚干涉仪主机
	1台

	
	相移分析软件
	1套

	
	150mm标准平面镜
	1个

	
	气浮隔振平台
	1套

	
	控制终端
	1套

	
	多通道模拟量信号激发器
	1套

	
	电控机箱
	1台

	
	国家级计量校准证书
	1份



（四）、执行标准、规程规范
1、机械行业标准J B/T13872-2020《平面相移干涉仪》；
2、JJG 28-2019《平晶》检定规程；
3、国防军工计量检定规程JJG(军工) 178-2019《大尺寸平面平晶检定规程》。
（2）三相电能表检定装置(或校验装置)、单相电能表检定装置、0.02级交直流标准表(标准电能表)、0.05级交直流标准表(标准电能表)技术参数
★1、设备用途：单相、三相电能表检定装置主要用于0.5级及以下单、三相电子式电能表、机电式电能表、多费率电能表、最大需量电能表、预付费电能表的首次检定，后续检定。
★2、单相、三相电能表检定装置主要包含：单相/三相电能表检定装置台体、单相/三相标准电能表、单相/三相装置数据处理计算机及软件。软件适用于windows平台，若需修改或升级供应商应及时提供免费服务。所有检定数据均可及时储存、备份，可随时查询或删除。查询功能包括时间、表号等数据，以便快速查询。
3、设备供应商需协同采购方进行电能表计量标准复查认定所需要的全部技术资料，提供必要的技术支持。
★4、装置整体应设计合理，标准表和时基源应便于拆卸送检溯源；台体表位应便于被检电表的安全、拆卸；软件开发应合理使用。检定结束后可自动出具检定结果数据，格式符合技术规范的要求。
5、设备应满足现行有效的检定规程JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》的全部要求；且应满足JJG 596-2026《安装式电能表检定规程》的全部要求。设备到货时供应商应提供省级以上法定计量技术机构的相关检定证书。
★6、装置技术指标要求：
★6.1单相电能表检定装置
6.1.1单相电能表装置准确度等级0.1级；标准电能表等级0.05级；装置不少于40表位（预留2表位给导轨电能表手动接线）。挂表架采用铝合金材料制成。各表位采用自动组合定位挂表座，可压接释放。
6.1.2输出电压220V，在0~120%内连续可调，调节细度优于0.01%；波形失真度≤0.5%；稳定度＜0.05%（120s）；最大输出容量电压回路不小于15VA/表位；负载特性：阻性、感性和容性。
6.1.3输出电流0~120A，各档量程0-120％内连续可调，调节细度优于0.01%；波形失真度≤0.5%；稳定度＜0.05%（120s）；最大输出容量不小于40VA/表位；起动电流1mA（最小），准确度5%；移相范围：0-359.9°，可分相调节，调节细度0.01°；输出频率45-65Hz 连续可调，调节细度优于0.01Hz；输出功率稳定度：＜0.05%（120S）；装置能够输出2~21次谐波电压、谐波电流，可任意三种谐波叠加。可输出奇次谐波和次谐波。
6.1.4标准时钟基准稳定度2×10-8 ，准确度2×10-7。
6.1.5软件具有方案配置和管理功能，管理员可配置不同规格的检定方案，全检、抽检等方案，并可以对方案进行管理，选择或取消检定项目，修改项目参数等；装置软件具备自由控制功率源的功能，可以在非检定状态下控制功率源自由输出，输出的电压、电流、频率均可以设置。装置的电压、电流均可独立升降；全自动量程切换，自动实现负载匹配。
6.1.6支持同时调整或检定相同规格、不同常数的各种单相电能表。
6.1.7装置具有完善的故障检测、保护和报警功能，安装有急停保护开关，具有电压、电流回路保护，可以有效避免人为操作错误而损坏装置。
6.1.8通讯单元：每个表位预留1路蓝牙通讯接口功能；每个表位提供1路RS485通讯口,并具备一对一485通讯方式；
6.1.9装置每个表位安装有旁路继电器，能实现对不挂表的表位实现软件控制自动旁路；装置在检定过程中，具有灯光指示，方便观察检定状态。同时，装置应安装有复位按钮，方便对装置上所有表位的误差计算板进行统一复位设置。
6.1.10检测过程中允许挂起某一表位的试验，允许暂停和继续当前试验；当装置断电、重启后，软件支持从当前误差点进行检测，无需从头重新开始检定。
6.1.11每个表位配置独立的误差计算器,可实现电能误差和时钟误差计算、显示，校验复位；误差显示位数：6位小数点位置浮动；误差计算范围：-9999.9999%~＋9999.9999%，误差分辨率0.0001%； 
6.1.12支持电压电流快速变换的功能，需要支持三种：电压通断（电流不变），电流通断（电压不变），电压电流同时通断电。同时支持按次数循环、按总时间循环。
★6.2三相电能表检定装置
6.2.1三相电能表装置准确度等级0.05级；标准电能表等级0.02级；装置不少于16表位（预留2表位给导轨电能表手动接线）。挂表架采用铝合金材料制成。各表位采用自动组合定位挂表座，可压接释放。
6.2.2输出电压：量程：3×57.7/100V(Y)、3×100V(Δ)、3×220/380V(Y)、3×100V(Y)、3 ×380V(Δ) 调节范围：0~120%；调节细度：优于 0.01%；电压回路每相不小于15VA/表位。
6.2.3输出电流：量程：3×0.01A~120A ；调节细度：优于 0.01%；电流回路每相不小于 25VA/表位；交流电流最小可稳定输出0.3mA小电流；启动电流输出：1mA(最小)，准确度：≤5%,最小电流档位为0.01A；输出功率稳定度：≤0.05%/3分钟；起动功率：准确度≤5%；移相范围：0-359.9°，可分相调节，调节细度0.01°；输出频率45-65Hz 连续可调，调节细度优于0.01Hz；输出电压、电流波形失真度：电压、电流≤0.5%。
6.2.4精密时基源的基本误差不超过±2×10-7。
6.2.5软件具有方案配置和管理功能，管理员可配置不同规格的检定方案，全检、抽检等方案，并可以对方案进行管理，选择或取消检定项目，修改项目参数等；装置软件具备自由控制功率源的功能，可以在非检定状态下控制功率源自由输出，输出的电压、电流、频率均可以设置。装置的电压、电流均可独立升降；全自动量程切换，自动实现负载匹配。
6.2.6装置可同时检定相同类型（额定电压、标定电流相同）不同常数、不同等级的三相电能表。
6.2.7装置具有完善的故障检测、保护和报警功能，安装有急停保护开关，具有电压、电流回路保护，可以有效避免人为操作错误而损坏装置。
6.2.8装置在通讯方面采用多路服务器，各表位均采用独立RS485通道通信。表位通信独立并可同时使用。本检定装置安装有1路载波模拟集中器，载波模块和模拟集中器的连接采用插拔式，方便模块进行拆除、安装和更换。
6.2.9装置每个表位安装有旁路继电器，能实现对不挂表的表位实现软件控制自动旁路；装置在检定过程中，具有灯光指示，方便观察检定状态。同时，装置应安装有复位按钮，方便对装置上所有表位的误差计算板进行统一复位设置。
6.2.10检测过程中允许挂起某一表位的试验，允许暂停和继续当前试验；当装置断电、重启后，软件支持从当前误差点进行检测，无需从头重新开始检定。
6.2.11每个表位配置6位显示的误差计算器,可实现电能误差和时钟误差计算、显示，自动寻标控制。 
★6.3单相、三相电能表检定装置数据生成与上传能力。
6.3.1装置应具备在完成检测/操作后自动生成数据的功能。
6.3.2数据应能在设备本地自动整理为结构化格式（如EXCEL）。
6.3.3支持自动或定时触发数据上传，无需人工干预。
6.3.4装置须支持以下至少一种方式进行数据推送：本地 API 接口调用，标准协议（HTTP以及MQTT）上传。
6.3.5设备输出的数据须符合我方提供的统一格式规范；包含但不限于：设备编号、数据时间戳、检测/操作结果、状态码等字段。
6.3.6数据内容应具备可溯源性，格式支持后期扩展字段。
6.3.7成交供应商须协助完成装置与我方明德业务系统的数据接口联调测试。
6.3.8提供设备接口文档（含字段定义、调用方式、错误码说明）。
6.3.9配合我方完成系统验收前的功能验证与数据一致性比对。

（3）双频激光干涉仪技术参数
一、主机
1、稳频精度：0.05ppm
2、动态采集频率：50 kHz
3、预热时间：≤ 8分钟
4、工作温度范围：(0~40)℃
5、存储温度范围：(-20~70)℃
6、环境湿度：(0~95)%RH
二、环境补偿单元
1、空气温度传感器：±0.1℃ (0~40)℃，分辨力0.01℃
2、材料温度传感器：±0.1℃ (0~55)℃，分辨力0.01℃
3、空气湿度传感器：±5%RH (0~95)%RH
4、大气压力传感器：±0.1kPa (65~115)kPa
三、线性测量
1、测量距离：(0~80)m (无需远距离线性附件)
2、测量精度：0.5ppm (0~40)℃
3、示值误差：MPE:±0.5μm×10-6L；
4、测量分辨力：1nm
5、测量最大速度：4m/s
四、配置
	序号
	名称
	明细

	1
	主机
	1台，配云台、电源适配器

	2
	通用三脚架
	1个，配便携包

	3
	笔记本电脑
	1台，配测量软件

	4
	环境补偿单元
	环境补偿主机：1个，内置空气湿度和大气压力传感器

	
	
	空气温度探头：1个，线长大于4米

	
	
	材料温度探头：3个，线长大于4米

	5
	标配附件
	USB线：2根

	
	
	磁性表座：2个

	
	
	安装柱：4节

	
	
	辅助安装块：1块

	
	
	水平仪：1个

	6
	线性镜组
	线性干涉镜、线性反射镜，各1个，夹紧孔座2个

	7
	便携式拉杆箱
	1个


五、执行标准
内置13份标准，包含GB、ISO、英标、美标、德标、日标等国内外通用标准。可依据各种不同的机床标准分析处理数据，并可打印相应的曲线图和数据报告。
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB/T 17421.2-2000
	中国国家标准

	2
	GB 10931-1989
	中国国家标准

	3
	ISO 230-2-1997
	1997版国际标准

	4
	ISO 230-2-2006
	2006版国际标准

	5
	ISO 230-2-2014
	2014版国际标准

	6
	ASME B5.54-2005
	美国国家标准

	7
	ASME B89.1.12M-1990
	美国机械工程师协会标准

	8
	NMTBA-1997
	美国机床协会标准

	9
	BS 3800-2-1991
	英国机床标准

	10
	BS 4656-16-1985
	英国机床标准

	11
	JIS B6330
	日本国家标准

	12
	VDI 3441
	德国机床标准

	13
	JJG 117-2013
	平板检定规程


★六、设备验收提供省级或省级及以上法定计量检定机构出具的有效溯源证书。
三、服务步骤
成交供应商应按以下主要步骤开展相关工作：
1.成交供应商根据采购方的要求提供符合技术要求的设备；
2.供应商将设备送至供应商认可的技术机构进行溯源，出具检定/校准证书；
3.供应商将设备交货至采购方指定地点；
4.供应商对采购方开展相关的培训工作；  
5.供应商与采购方共同开展设备验收工作；
6.供应商按照合同要求提供完善的售后服务。采购设备质量保证期1年。
四、报价要求
该项目预算为全口径预算，包含了本项目采购过程中可能发生的所有费用，包括但不限于标准器及配套设备购置费用、标准器及配套设备溯源费用、标准器及配套设备运输费用、人员培训费用、质保期内售后费用、各种税费等。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用，采购方不再另行支付任何费用。
五、项目验收
1.验收标准：根据本采购文件、成交供应商的投标文件及服务承诺、国家有关的计量检定规程、计量校准规范对供应商提供的设备进行验收。
2.验收要求：成交供应商根据采购文件要求制作投标文件，投标文件中展示的资源将视为成交供应商所能达到的最基本水准。货物的质量、技术参数达不到本次招标所依据的国家计量技术规范的要求或供应商提供的省级以上的溯源证书达不到本次招标的要求时，供应商必须立即整改，所有费用由供应商自行承担，由此给采购方造成损失或使采购方支出费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师代理费）的，供应商承担全部责任。
3.验收时间： 
（1）采购方对供应商提交的货物依据采购文件、投标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
（2）供应商交货前应对产品进行全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。
（3）供应商应及时对所供设备进行安装与调试，完成初验后交于采购方检验，产品、系统完全符合技术要求。
（4）供应商负责培训采购方校准人员，直至熟练操作。
4、其他
（1）投标方不得提供依据旧版国家标准、检定规程生产的任何设备，应交付全新生产的产品，产品铭牌应字迹清晰、不得涂改、更换。
（2）设备合同订立时到交付前，国家检定规程出现变更，交付时需交付符合最新国家标准、行业标准的设备及软件。
（3）每套（台)设备的溯源证书可以由一份或多份有效溯源证书组成，需要覆盖并满足全部技术指标。招标方将对全部证书的真伪、数据合理性进行核查确认。
六、费用结算
项目合同签订后，支付成交额的50%款项作为预付款，待货物按采购文件要求交付后，支付剩余50%尾款。每次付款阶段，供应商需开具增值税专用发票，采购人按照合同约定金额支付采购费用。


第五章  评审方法和评审标准
本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由供应商承担。
评分细则详见下表：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分内容

	一、报价评审（30分）

	1.1
	价格分
	30分
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。

	二、商务评审（8分）

	2.1
	业绩
	8分
	所投产品（核心产品）自2022年1月1日至响应截止时间有销售业绩。每提供1份业绩合同得2分，本项最多得8分。
注：时间以合同签订日期为准；提供合同扫描件，未提供或未按要求提供不得分。

	三、技术评审（62分）

	3.1
	技术参数响应
	30
	项目需求中，加★项的参数，有一项负偏离的扣2分；未加★项的参数，有一项负偏离的扣1分；最多扣30分。
上述技术参数响应须提供《技术及商务响应偏离表》及相应证明材料（包括有CNAS标志的检测报告或产品说明书或制造商官网产品截图或制造商对外公开发布的产品宣传页或制造商加盖公章的技术参数证明文件等）。供应商提供的证明材料不能证明符合技术参数要求的视为负偏离。

	3.2
	项目供货建设方案
	8
	磋商小组根据供应商提供的供货方案、保护措施、供货周期、安装调试等各项内容的科学性、合理性、可行性进行综合评审。 
（1）科学性、合理性、可行性强的，得8分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得5分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得2分；
（4）不提供不得分。

	3.3
	质量保证措施
	8
	磋商小组根据供应商提供的产品质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评审，酌情评定。 
（1）科学性、合理性、可行性强的，得8分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得5分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得2分；
（4）不提供不得分。

	3.4
	售后服务方案
	8
	磋商小组根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括售后服务网点、易损配件储备及易损配件价格、技术支持等内容）的完整性，可实施性进行综合评审，酌情评定。 
（1）完整性，可实施性强的，得8分；
（2）完整性，可实施性一般的，得5分；
（3）完整性，可实施性差的，得2分；
（4）不提供不得分。

	3.5
	培训方案
	8
	磋商小组根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容）的完整性、清晰性、合理性进行评审，酌情评定。 
（1）完整性、清晰性、合理性强的，得8分；
（2）完整性、清晰性、合理性一般的，得5分；
（3）完整性、清晰性、合理性差的，得2分；
（4）不提供不得分。


注：
1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
5.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
6.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。


[bookmark: _Toc29253]第六章 响应文件的组成和格式
（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）





响 应 文 件




项目名称：
项目编号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：


磋商报价表（首次报价）
                  
项目编号：                                                    货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	


此表以系统提供的格式为准


[bookmark: OLE_LINK18]
供应商（电子签章）：

















首轮响应报价明细表
项目名称：泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购                  
项目编号：                   
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	相移式激光等厚干涉仪
	台
	1
	
	
	

	2
	三相电能表检定装置(或校验装置)
	台
	1
	
	
	

	3
	单相电能表检定装置
	台
	1
	
	
	

	4
	0.02级交直流标准表(标准电能表)
	台
	1
	
	
	

	5
	0.05级交直流标准表(标准电能表)
	台
	1
	
	
	

	6
	双频激光干涉仪
	台
	1
	
	
	

	总价：          元 




供应商（电子签章）：

磋商报价表（二轮报价）
                  
项目编号：                                                    货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	





供应商（电子签章）：

















二轮响应报价明细表
项目名称：泰州市计量测试院2026年计量仪器设备采购
项目编号：                   
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	相移式激光等厚干涉仪
	台
	1
	
	
	

	2
	三相电能表检定装置(或校验装置)
	台
	1
	
	
	

	3
	单相电能表检定装置
	台
	1
	
	
	

	4
	0.02级交直流标准表(标准电能表)
	台
	1
	
	
	

	5
	0.05级交直流标准表(标准电能表)
	台
	1
	
	
	

	6
	双频激光干涉仪
	台
	1
	
	
	

	总价：          元 


1

供应商（电子签章）：


供应商（电子签章）：附件1 ：
[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面扫描件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面扫描件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应扫描，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效。
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附件2： 

[bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc32139]法定代表人授权委托书

泰州市计量测试院：
本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证扫描件（正反两面均需扫描）（骑缝处加盖公章）：

	


授权代表身份证正面扫描件

	
加
盖
CA
电
子
章
	


授权代表身份证反面扫描件



说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证扫描件（身份证两面均应扫描，身份证扫描件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
[bookmark: _Toc22640]
附件3 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
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附件4： 
中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市计量测试院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。



附件6：
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
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附件7：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



附件8：
磋商响应函
致：                 （采购人）
根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：
地址：                         邮编：
电话：                         传真：
供应商开户行：                 账户： 
    联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc26371][bookmark: _Toc7712]附件9：
技术及商务响应偏离表
	序号
	项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表即为对本采购文件中提出的技术及商务需求进行比较和响应；其中技术需求主要包含配置及技术参数，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。
2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
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